Technický popis laparoskopické věže

- Hlavní monitor - FULL HD LCD monitor 32“ FS-L3202D, 2 ks, E61EFSL3202D

32” monitor MDE, Foreseeson FS-L3202D

- HDTV medicínský monitor vhodný pro využití s Olympus flexibilními endoskopy a kamerovými hlavami Olympus a EndoEye videolaparoskopy. Zajišťuje barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu.

- medicínský monitor úhlopříčka 32“

- TFT LCD (LED)

- poměr stran 16:9

- rozlišení obrazu 1920 x 1080

- kontrast 1300 : 1

- svítivost 450 cd/m2

- zobrazovací úhel ve všech směrech 178°

- antireflexní úprava

- podsvícení LED

- certifikace MDE

- skenovací režimy (např. PiP, PbP, Record indicator )

- vstup –  2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x VGA (D-sub), 1 x C-Video (BNC), 
1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC)

- výstup – 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC)

- rozměry š x v x h – 770 x 471,5 x 80,5 mm

- váha – 12,8 kg

- zavěšení – 100 x 100 mm VESA

- pojízdný stojan včetně držáku pro druhý monitor 1 ks, E0497465

- Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje, OTV-S200, 1 ks, N5426860

  - medicínský atest

- 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)

  - integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

  - podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

- zobrazení čistého ICG obrazu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta,

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite

- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat

- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný 4LED zdroj studeného světla

- 4 LED lampy s životností každé lampy 10.000 hodin

- výkon 4LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - karusel pro připojení světlovodných kabelů různých výrobců 1 ks, N1052830

- váha 19,3 kg

- rozměr 383x199x506 mm

- InfraRed samostatný zdroj světla pro laparoskopii CLV-S200-IR, 1ks, N5427060

- xenon 300W

- světelný zdroj určený pro podporu zobrazení pomocí fluorescenční diagnostiky ICG kontrastu

- režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

- plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- integrovaný automatický záložní halogenový zdroj světla s automatickým náběhem o výkonu nejméně 35 W

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - váha 15,5 kg

  - rozměr 391x162x521 mm

- Kamerová hlava pro laparoskopii CH-S200-XZ-EB, 2 ks, N5409160

  - 3-čipový CMOS systém

  - režim plné HDTV

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - podpora funkce pro fluorescenční diagnostiku ICG

  - integrovaný upínací mechanismus pro laparoskopické optiky

  - 3 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla

- optický zoom 0.9x až 1.8x (2x)

  - integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy, neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy

- manuální ovládání zoomu a ostření pomocí otočného prstencového ovladače na kamerové hlavě

  - váha kamerové hlavy 220g

- Optika, světlovodný kabel, sterilizační kontejner, 4 ks

  - WA53005A HD optika s podporou frekvenčně selektivního barevného zobrazení – 2 ks

  - průměr 10 mm

  - úhel pohledu 30°

  - pracovní délka 310mm

  - autoklávovatelná

  - světlovodný kabel, průměr 4,25 mm, délka 3 m, autoklávovatelný, WA03310A

- sterilizační kontejner pro optiku

- WAIR130A laparoskopická optika s podporou fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu – 2 ks

- laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování

- průměr 10 mm

- úhel pohledu 30°

- pracovní délka 315mm

- zorné pole 88°

- autoklávovatelná

- sterilizační kontejner pro optiku

- světlovodný kabel s podporou fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu, průměr 4,25 mm, délka 3 m, autoklávovatelný, WA03310A

- Insuflační jednotka UHI-4, 1 ks, N3829670

- volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- volitelná velikost insuflované dutiny

- maximální průtok 45 l/min

- předvolba tlaku v mmHg

- volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině

- podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- automatické vypouštění plynu při přetlaku

- možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2

- ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru

- součástí je 10 ks insuflační 00103 a 10 ks desuflační GC546200 sterilizovatelné hadice, vysokotlaká hadice CO2 – N1000300, 20 ks filtrů – A5663, hadice pro předehřev plynu sterilizovatelné 2 ks – WA58671A

- ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla (GSH-2), WA58670A

- zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní

- rozměry: UHI-4: 370 x 120 x 300 mm, hmotnost: 9,3 kg

GSH-2: 150 x 80 x 170 mm, hmotnost: 2,2 kg

- Multioborový elektrokoagulační zdroj ESG-400, 1 ks, WB91051W

- multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci 
(čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

- podpora urologické plazmové vaporizace a dále bipolární enukleace prostaty

- výkonový rozsah – mono 0 – 300W, bipo 0 - 320W

- možnost nastavení výkonu po 1 W

- možnost dynamické regulace výkonu

- řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením

- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- možnost připojení 2 monopolárních a  2 bipolárních nástrojů současně

- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)

- volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace

- nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje

- možnost uložení min 20-ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem

- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm

- včetně dvojitého pedálu a kabelu pro řízení odsávání kouře

- váha 12,5kg

- příslušenství

- 100 ks jednorázových elektrod

- 1 ks kabel k jednorázové elektrodě

- 2 ks mono kabelu pro laparoskopické nástroje, délky 3,5m, A0358

- Oplachovací pumpa Eco Pump, 1 ks, A5889

- oplachovací peristaltická pumpa

- ochrana proti přetlakování

- autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- průtok: 1,8l/min,

- tlak do 400 mmHg

- držák pro upevnění a držák pro přenášení

- součástí jsou resterilizovatelné hadicové sety bez čitače (čipu) sterilizačních cyklů, 2 ks, A4055

- váha 5,5kg

- Odsávací pumpa Medela Basic, 1 ks, N071.0000

- odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem min. 30 l/min

- podtlak až 90 kPa

- umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru

- součástí 2 ks odpadní láhve 2,5 l – N077.0085, náhradní pytlíky s víkem 30 ks – N077.0086, antibakteriální filtr 10 ks – K10027322

- resterilizovatelná odsávací hadice 2 ks

- váha 9,3 kg

- Samostatné záznamové zařízení (MDE) Teac UR-4MD, 1 ks, E61RNET001

- medicínské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD 3,5“

- nahrávání foto, video až 1080p, zvukového doprovodu

- formát foto JPEG, formát video MPEG-4

- kompatibilní s nabízenou laparoskopickou sestavou

- s možností připojení dalších video zdrojů – S-video, DVI, HD-SDI, BNC (composite)

- video výstupy SDI, DVI, S-video, BNC (composite)

- automatický výběr video zdroje

- zadávání pacientských dat pomocí klávesnice

- současné nahrávání na 2x externí USB flashdisk / pevný disk a zároveň interní pevný disk

- možnost nahrávání pouze na interní HDD s možností pozdějšího překopírování na externí USB paměť

- vestavěný pevný disk 500GB

- možnost nahrávání na lokální disk a streemování na zvolený síťový disk na pozadí

- LAN RJ-45 1000Mbit

- bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat

- ovládání z tlačítek endoskopu stávající laparoskopické sestavy

- možnost kontroly nahraného foto/video na vestavěném LCD

- váha 2,6 kg

- rozměr 210,5 x 235 x 88,5 mm

- Přístrojový vozík TC-C4, 1 ks, K10029882

- přístrojový endoskopický vozík určený pro umístění přístrojového vybavení, který je vybaven izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek (12 ks) 230 V, nastavitelným držákem LCD monitoru pro hlavní monitor – K10026879, infuzním stojanem, držákem kamerové hlavy, držákem nožního pedálu – K10021790, držákem CO2 láhve – K10021041, policí pro klávesnici a manipulačními madly

- lišta pro připevnění odpadní nádoby

- speciální povrchová úprava laku – tzv. antistatický matový lak

- integrovaná příprava elektroinstalace

- vypínání a zapínání všech přístrojů sestavy jedním tlačítkem

- 4 antistatická kolečka – 2 bržděná

- uzemňovací kabeláž

- rozměr 1110x675x534 mm

- váha 87 kg