| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| skiaskopicko-skiagrafický komplet | 1 ks |  |
| V rámci JŘBU bude soutěžena skiaskopicko-skiagrafický komplet 1ks pro oddělení RDG v KV,KKN a.s. Minimální technické požadavky uvedeny níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | Luminos dRF Max |
| Výrobce přístroje |  | Siemens AG |
| Minimální technické požadavky: - Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG komplet se 2 ks plochými digitálními nedělenými detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. S kompletem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, skiaskopická vyšetření v oblasti trávicí trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, jednodušší angiografická vyšetření a další výkony pro karlovarský kraj - Možnost také nahradit místo 2 lamp formou jedné lampy, avšak za předpokladů, že splní klinicko-medicínské účel pořízení (typy výkonů) skiaskopické-skiagrafické sklopné stěny | ano | Ano |
| Požadované technické paramerty |  |  |
| Stěna a pacientský stůl |  |  |
| Možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z ovládacího pultu na ovladovně, ale i přímo na vyšetřovací stěně | ano | Ano |
| Zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi minimálně ze tří stran stolu | ano | Ano |
| Karbonový stůl s rozměry desky stolu minimálně 195 x 70 cm a nosností minimálně 250 kg - uveďte | ano | Ano, 210x80 cm, nosnost 300 kg |
| Možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90°/-45° - uveďte | ano | Ano, sklápění +90°/-45° |
| Pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 cm - 100 cm nad úroveň podlahy - uveďte | ano | Ano, 50 – 100 cm |
| Motorický podélný posun desky stolu nebo rentgenky v rozsahu min. 150 cm - uveďte | ano | Ano, 160 cm |
| Motorický příčný posun desky stolu min. 30 cm - uveďte | ano | Ano, 35 cm |
| Pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici min. 200 kg - uveďte | ano | Ano, 220 kg |
| Podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu minimálně 110 cm - uveďte | ano | Ano, 113 cm |
| Otáčení RTG zářiče od + 90° až do – 180° umožňující volný snímek na mobilní (přenosný) detektor | ano | Ano, +90°až -180° |
| Maximální vzdálenost desky stolu a povrchu detektoru 10,5 cm - uveďte | ano | Ano, 7,3 cm |
| Expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy minimálně 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a s hloubkou rozlišení šedi minimálně 16 bitů a volbou minimálně tří dalších formátů – zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu | ano | Ano, 42,0 x 42,6 cm 2840 x 2874 pixelů, 16 bitů, 148 um, Formáty 42x42, 3x zoom 30x30, 22x22, 15x15 cm |
| Proměnlivá ohnisková vzdálenost SID min. 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±40° - uveďte | ano | Ano, 115 – 150 cm, šikmé snímky ±45° |
| Motorický dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným pro záření transparentním tubusem | ano | Ano |
| Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič |  |  |
| Pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost velmi krátkých expozic až 1 ms - uveďte | ano | Ano, 80 kW, 40-150 kV, 100 kHz, exp.od 1 ms |
| Konfigurovatelné anatomické programy (orgánová automatika) s volbou min. 30 programů pro každé pracovní místo a mod | ano | Ano, celkem 3.000 orgánových programů |
| AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (stůl,vertigraf ) | ano | Ano |
| Vysokorychlostní rentgenka (min. 8 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,4 MHU a výkonem odpovídající generátoru - uveďte | ano | Ano, 10.800 ot/min, anoda 820 kHU, rentgenka 2,53 MHU, |
| 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1 – 1000 mA - uveďte | ano | Ano, ohniska 0,6 mm 52 kW, 1,0 mm 103 kW, 150 kV, 1-1.000 mA |
| RTG primární automatická a manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry (o velikosti 0,1 – 0,3 mm Cu), s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky a minimálně 3 polopropustné klínové otočné filtry pro skiaskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID | ano | Ano |
| DAP metr – systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně pro obě pracovní místa s rozhraním pro tiskárnu a export dat do PACS a NIS | ano | Ano |
| Stropní stativ s RTG zářičem |  |  |
| Stropní zářič s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ano | Ano |
| Parametry generátoru, nastavení kolimátoru, včetně přídavné filtrace a obrazových parametrů jsou nastavovány automaticky selekcí orgánových programů na systémové konzole | ano | Ano |
| Podélný pojezd stativu min. 330 cm, příčný pojezd min. 200 cm | ano | Ano, podélně 346, příčně 220 cm |
| Výškové motorické i manuální nastavení stativu s rentgenkou minimálně 170 cm | ano | Ano, 180 cm |
| Rotace rentgenky okolo vertikální osy minimálně 330°,okolo horizontální osy minimálně 280°, s aretací po 90° | ano | Ano, vertik.osa 336° horiz. osa 280°s aretací 90° |
| Vysokorychlostní rentgenka (min. 8 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,4 MHU a výkonem odpovídající generátoru - uveďte | ano | Ano, 10.800 ot/min, anoda 820 kHU, rentgenka 2,53 MHU, |
| 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 1 – 1000 mA - uveďte | ano | Ano, ohniska 0,6 mm 52 kW, 1,0 mm 103 kW, 150 kV, 1-1.000 mA |

| Vertikální stativ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm ( ohnisková vzdálenost cca 115 – 180 cm) | ano | Ano, 13:1, 90, ohnisková vzdálenost 115-180 cm |
| Nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku v rozsahu cca 30 – 170 cm nad podlahou | ano | Ano, 26-173 cm |
| Sklopná deska vertikálního stativu v rozmezí min. - 20°a max. + 90° | ano | Ano, -20°/ +90° |
| Autotreking – automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativus rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu | ano | Ano |
| Mobilní bezdrátový detektor | 1 ks |  |
| Expozice na mobilní bezdrátový digitální plochý detektor na vertigrafu i volný snímek v prostoru (na sedačce, lůžku) | ano | Ano |
| Aktivní plocha mobilního detektoru minimálně 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2350x2850 s maximální velikostí bodu 150µm a hloubkou rozlišení šedi minimálně 16 bitů, DQE minimálně 65 % (0 lp/mm ) | ano | Ano, 34,9 x 42,5 cm, 2356x2872 pixelů, 148 um, 16 bitů, 66% DGE |
| Bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu | ano | Ano |
| Hmotnost mobilního detektoru maximálně 3,5 kg - uveďte | ano | Ano, 3,3 kg vč. madla |
| Zpracování obrazu |  |  |
| Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému, rentgenky na stropním stativu a digitálních expozic na vertigraf z jedné integrované konzole | ano | Ano |
| Plně integrované ovládání generátoru pro řízení obou rentgenek do jednoho ovladače sklopné stěny | ano | Ano |
| Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů | ano | Ano |
| Výkonné PC s vícejádrovým procesorem a kapacitou minimálně 50 000 snímků v matrici 1024/12bit - uveďte kapacitu | ano | Ano, 50.000 obr. 1024x1024 / 12 bitů |
| Plná orgánová automatika a pouze jedna ovládací integrovaná konzole pro snímkování jak na sklopné stěně tak i na vertigrafu v počtu minimálně 500 orgánových programů | ano | Ano, 3.000 org.prg |
| Radiografie – záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.800² / 12 bit na stěně, resp. 2350x2850/12 bit z mobilním detektoru | ano | Ano, pevný det. 2.840x2.874 pix/14 bitů; přenosný det. 2356x2872 pixelů, 148 um, 16 bitů |
| Sériové snímkování nativní s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 – 8,0 obr./s v matrici min. 1.400² /12 bit - stěna | ano | Ano, 0,5 – 8,0 obr/sec, 1.400x1.400 pix/12 bitů |
| Digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 30 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.024²/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál - stěna | ano | Ano, 3; 7,5; 10; 15; 30 pulsů/s; 1.024x1.024/12 bitů |
| Možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 30 s při maximální frekvenci 30 pulsů/s | ano | Ano, Fluoroloop |
| Clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření | ano | Ano |

| Základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.), | ano | Ano |
| --- | --- | --- |
| Rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. | ano | Ano |
| Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a manuální kalibrací | ano | Ano |
| 2 ks plochý speciální medicínské černobílé vysocekontrastní LCD monitory( LIVE + Referenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na pojízdném stropním závěsu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně | ano | Ano |
| Možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče | ano | Ano |
| Připojení k počítačové síti „ethernet“ 1Gbps, kompatibilita s PACS a RIS zadavatele | ano | Ano |
| Antikolizní systém | ano | Ano |
| Ochrana proti záření umístěná na rentgence, vyšetřovacím stole a stropním pojízdném závěsu | ano | Ano |
| Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ano | Ano |
| Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | ano | Ano |
| Záruka 3 roky, BTK po dobu záruky zdarma | ano | Ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | Ano |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.