| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_24_Mobilní RTG | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen Mobilní RTG přístroj typu C rameno pro urologické oddělení, KKN a.s., KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | Cios Fusion |
| Výrobce přístroje |  | Siemens AG |
| Základní požadavky |  |  |
| Výkonný pojízdný RTG přístroj s C-ramenem, vysokofrekvenčním generátorem, s dokonalým rozlišením a vysokou ostrostí obrazu a velmi snadným ovládáním a dobrou mobilitou k využití na urologickém sálku s plochým detektorem (DR technologie – tzv. flat panel) pro kvalitní zobrazení bez zkreslení. |  | Ano |
| Technické parametry přístroje |  |  |
| Plně vyvážené v každé poloze | ano | Ano |
| Motorický vertikální pohyb | min. 400 mm | Ano, 430 mm |
| Horizontální pohyb | min. 200 mm | Ano, 200 mm |
| Orbitální pohyb 130° | min. -40/+90° | Ano, -40/+110° |
| Boční naklápění v rozsahu | min. ±200° | Ano, ±225° |
| Vzdálenost fokus-Flat panel (SID) | min. 90 cm | Ano, 102 cm |
| Vnitřní hloubka C ramene | min. 70 cm | Ano, 73 cm |
| Rentgenka |  |  |
| Jednoohnisková nominální velikost min. v rozsahu 0,5 – 0,7 mm | Ano uveďte | Ano; 0,6 mm |
| Nominální napětí min. v rozsahu 100 kV – 120 kV | Ano uveďte | Ano, 110 kV |
| Optický úhel anody min. v rozsahu 8° - 10° | Ano uveďte | Ano, 9° |
| Monitorování zátěže rentgenky | ano | Ano |
| Základní filtrace 3 mm Al/ 0,1mm Cu | Ano uveďte | Ano, 3 mm AL/ 0,1mm Cu |
| Generátor |  |  |
| Vysokofrekvenční generátor | ano | ano |
| Nominální výkon | min. 2.2 kW | Ano, 2,3 kW |
| Rozsah napětí minimálně 50 kV – 100 kV | Ano uveďte | Ano, 40-110 kV |
| Proud pro snímkování minimálně 0,5 mA – 25 mA | Ano uveďte | Ano, 0,2 – 25 mA |
| Frekvence inventoru min. v rozsahu 15 kHz – 30 kHz | Ano uveďte | Ano, 15 – 30 kHz |
| Pulsní frekvence snímků v rozsahu | min. 1-20/s pulsů uveďte | Ano, 0,5 – 30 p/s |
| Akvizice a zpracování obrazu |  |  |
| Flat panel s detekční plochou | min.30x30 cm | Ano, 30 x 30 cm |
| Rozlišení panelu | min.1500x1500 pixelů | Ano, 1536 x 1536 pix |
| Ovládání TFT monitor dotykový | ano | Ano |
| Monitory zobrazovací: |  |  |
| - dva ploché monitory TFT, min. 18" nebo jeden monitor umožňující zobrazení dvou snímků zároveň | ano | Ano, 2 TFT, 19“ |
| - antireflexní, antistatické, automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí | ano | ano |
| - kontrast poměr min. 900:1 | ano | Ano, 1000:1 |
| integrovaný laserový zaměřovač | ano | ano |
| 1/2 dávka - možnost jednotlačítkové redukce dávky (záření) předdefinované orgánové automatiky | ano | ano |
| Minimalizace dávky RTG záření při optimalizaci obrazu | ano | ano |
| Ruční spínač pro ovládání expozice | ano | ano |
| Nožní spínač: dvojitý nožní spínač - skiaskopie/uložení | ano | ano |
| Post processing: zoom, rotace, inverze, redukce šumu | ano | ano |
| Digitální rotace obrazu - nezávislost polohy objektu vůči zesilovači | ano | ano |
| Další požadavky |  |  |
| Měřicí software (DAP metr) | ano | ano |
| Záznam dávky s možností uložení a zobrazení na snímku | ano | ano |
| Archivace |  |  |
| Databáze: |  |  |
| - popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků | ano | ano |
| Vyhledávání/zápis pacientských dat k obrazu | ano | ano |
| Výstup obrazu na USB | ano | ano |
| CD/DVD mechanika | ano | ano |
| DICOM 3.0 (Storage,Worklist) | ano | ano |
| Sterilní krytí přístroje | ano | ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ano |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.