| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen operační mikroskop pro oddělení ORL KKN a.s., Karlovy Vary Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| IROP_I_51_Operační mikroskop | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | Operační mikroskop OPMI Vario 700 |
| Výrobce přístroje |  | Carl Zeiss Meditec AG, Německo |
| Technické požadavky: |  |  |
| Apochromatická optika celého systému | Ano | Ano |
| Optická hlava plně naklonitelná a pohyblivá ve všech směrech vyhovující požadavkům ORL chirurgie | Ano | Ano |
| Uzavřený a kompaktní design s plně integrovanými kabely a světlovodiči – bez externích modulů a kabelů | Ano | Ano |
| Motorizovaný zoom (rozsah 1:6) | Ano | Ano (rozsah 1:6) |
| Motorizovaný fokus | Ano | Ano |
| Variabilní pracovní vzdálenost s rozsahem 200 - 500 mm s tolerancí ± 10% | Ano | Ano (200 – 500 mm) |
| Naklápěcí binokulární tubus pro operatéra v rozsahu min. 0°-180° s centrálním nastavením PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce | Ano | Ano (0o – 180o) |
| Polohovatelný stereoasistent v pozici do boku s přímým binokulárním tubusem – centrální nastavení PD, širokoúhlé okuláry i pro práci v brýlích, možnost ametropické korekce | Ano | Ano |
| Ovládání z nastavitelných multifunkčních ergonomických držadel, symetrických, nad dolní hranou mikroskopu, s programovatelnými tlačítky pro jednotlivé funkce a ovládáním všech základních funkcí mikroskopu (fokus, zoom, brzdy) | Ano | Ano |
| Xenonové osvětlení min. 180 W (rovnocenný xenonový zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení), zobrazení doby životnosti aktuálně používané lampy, automatická indikace vadné lampy. Výměna hlavní lampy za záložní lampu musí být snadná a rychlá pouhým stiskem tlačítka či podobného mechanismu | Ano | Ano (180 W) |
| Stabilní zabrzditelný pojízdný stojan mikroskopu (kolečka pro snadnou manipulaci ve všech směrech, včetně ochrany proti přejetí kabelů na zemi) s elektromagnetickými brzdami všech os pohybu mikroskopu a stativu a s možností definování nastavení systému pro různé operatéry a postupy | Ano | Ano |
| Kompletně automatický systém vyvážení celého mikroskopu stisknutím jednoho tlačítka a provedením vyvážení jedinou osobou, s celkovou dobou vyvážení celého systému do 1 minuty, nezávislý na pozici či příslušenství | Ano | Ano |
| Doplnění o full HD videokameru integrovanou do hlavy mikroskopu bez zvětšení celkových rozměrů hlavy mikroskopu | Ano | Ano |
| Doplnění o integrovaný full HD min. 22“ LCD monitor | Ano | Ano (22“) |
| Doplnění o integrované full HD video nahrávání (USB port) | Ano | Ano |
| Doplnění o vacuum systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návleků – pro rychlé a jednoduché zakrytí mikroskopu – je v činnosti po celou dobu provozu mikroskopu | Ano | Ano |
| Doplnění o ovládání z bezdrátového multifunkčního programovatelného nožního ovladače | Ano | Ano |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano | Ano |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.