Dynamická klimatická komora – Technické požadavky

Dynamická klimatická komora s funkcí ohřevu a chlazení vnitřního prostoru komory s následujícími požadovanými parametry:
Požadavek zadavatele	Hodnota nabízená dodavatelem	
Komunikační rozhraní k řídicímu počítači – alespoň 1 z následujících: USB device nebo RS-232 nebo Ethernet	ano – Ethernet pro připojení k PC , pro stahování dat i  USB	
Dvířka s průhledem	Ano, 288 š x 255 h (mm)	
Stojan s kolečky	ano	
Druh odvodu odpadního tepla (chlazení): vzduchem	Ano, vzduchem	
Programování a řízení z počítače: Komora řiditelná z počítače prostřednictvím uživatelsky definovaných programů v některém z běžně používaných programovacích jazyků. Pokud je k ovládání komory z počítače potřeba SW vybavení, musí toto vybavení být součástí dodávky včetně časově neomezené licence.	
Ano, v ceně je dodávka software výrobce s časově neomezenou licencí	
Připojení do elektrické sítě pružným přívodem s vidlicí dle platných norem elektrických spotřebičů v ČR	Ano, 230V, 1N ,50Hz, jištění 16A	

Kvantitativní požadavky zadavatele
Požadavek	Jednotka	Relace	Hodnota	Hodnota nabízená dodavatelem	
Teplotní rozsah – dolní hranice (od)	°C	max.	-40	-40	
Teplotní rozsah – horní hranice (do)	°C	min.	180	+180	
Průměrná rychlost ohřevu dle IEC 6008-3-5	K/min	min.	5	5	
Průměrná rychlost chlazení dle IEC 60068-3-5	K/min	min.	5	5	
Objem pracovního prostoru	l	min.	50	60	
Tepelně izolovaný průchod průměr	mm	min.	50	50	
Tepelně izolovaný průchod počet	-	min.	1	1	
Napájecí napětí jmenovité	V	jmen.	230	230	
Frekvence napájení jmenovitá	Hz	jmen.	50	50	
Počet fází napájení	-	přesně	1	1	
Jmenovitý příkon	W	max.	2800	2800	
Požadavek na jištění	A	max.	16	16	
Fluktuace teploty v čase vzhledem k nastavené hodnotě	°C	max.	±0,5	±0,5	
Maximální tepelná zatížitelnost při 20 °C nebo při 25 °C	W	min.	400	800W při 25°C	
 Hlučnost	dB(A)	max.	60	59	
Hmotnost	kg	max.	200	168	
Jeden z vnějších rozměrů (šířka nebo hloubka)	mm	max.	750	732	

Potvrzuji, že nabízené zboží, model MK056, někdy uváděná jako MK56 výrobce BINDER , katalogové číslo 9020-0374 splňuje technické parametry zadání.  Upřesňující hodnoty technické specifikace jsou uvedeny výše v kolonkách „hodnota nabízená dodavatelem“.
Originál technický list komory je další přílohou nabídky.

Dr. Ing. Milan Pražák
Jednatel, LABIMEX CZ s.r.o.