Technická univerzita v Liberci

Věc: Technická a cenová nabídka

č.: 1243-19-TE- PIT 450

Otice: 28.2.2019

Rázové Charpyho kladivo na kovy

WANCE PIT 450

| ##### 1.0 | # PIT 450 - Charpyho rázové kladivo na kovy Digitální rázové kladivo splňující normy EN ISO 148 a ASTM E23 Maximální kapacita kladiva : 450J, výběrem vhodné kapacity palice. Palice a podpěry dle požadované normy nebo kapacity si volí zákazník v závislosti na požadavku prováděných zkoušek. Palice Charpy - kapacity na výběr (EN ISO): 150J, 300J, 450J Rychlá a jednoduchá výměna palic a podpěr. Elektromagnetická fixace kladiva ve výchozí pozici. Motorický zdvih kladiva. Elektromechanická brzda. Elektromechanický držák palice. LCD displej se všemi potřebnými informacemi o testu. Rychlé a jednoduché zadání parametru testu, energie palice, rozměrů vzorků a jednotek. Okamžité automatické vyhodnocení testu po přeražení vzorku. Propojení s PC, software pro export a zobrazení dat do PC. Řídící elektronika Siemens PLC Výchozí pádový úhel: 150° Rozlišení kladiva: 0,025° Délka palice: dle zvolené kapacity a metody Pádová rychlost 5,2m/s Ztráty: <2,5 % Výsledky testu: na digitálním displeji nebo v software instalovaném na PC. Rozměry: 1950 x 575 x 1460 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost: cca 600 Kg. Napájení: 3ph, 380V/50Hz |
| --- | --- |

| 2.0 |  | #### Cena |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 1ks | PIT 450 Charpyho rázové kladivo Rám stroje Ochranný rám Digitální jednotka pro vyhodnocení zkoušky Software pro vyhodnocení na PC | 835.000,- Kč |
| 2.2 | 1 ks | CHK 450J ISO Palice s kapacitou 450J | 0,- Kč |
| 2.3 | 1 ks | CHK 150J ISO Palice s kapacitou 150J | 0,- Kč |
| 2.4 | 1 ks | CHK-B ISO 148 Rázový břit dle ISO 148 Rádius 2mm | 0,- Kč |
| 2.5 | 1 sada | CHK-S ISO Podpěry dle ISO Centrovací kleště na vzorky | 0,- Kč |
| 2.6 | 1 ks | Akreditovaná kalibrace Labormachine s.r.o. | 6.000,- Kč |
| 2.7 |  | Doprava, uvedení do provozu, zaškolení, předání | 14.500,- Kč |

Celková cena stroje bez DPH  855.500,- Kč

| ##### 3.0 | # Záruka, servis, uvedení do provozu a zaškolení ### Záruka Na přístroje a vybavení je poskytována záruka 24 měsíců od data fakturace, při uvádění do provozu pracovníkem LABOR machine s.r.o. od data uvedení do provozu. Záruka zahrnuje závady z titulu materiálu a práce, nekryje závady způsobené nesprávnou manipulací s přístroji nebo porušením stanoveného pracovního postupu. Záruka se rovněž nevztahuje na díly a materiály podléhající běžnému provoznímu opotřebení. ### Prodejní a pozáruční servis Pro přístroje zajišťuje servis v Česku a na Slovensku firma LABOR machine s.r.o.Opava pracovníky vyškolenými u výrobce. ### Uvedení do provozu a zaškolení Uvedení přístrojů do provozu provede LABOR machine s.r.o. Opava. Podmínkou instalace je vhodné pracovní místo umožňující umístění vlastního přístroje a pomůcek, přívod elektřiny. Zaškolení obsluhy, bude provedeno ihned po skončení instalace. Rozměry betonového základu: š x h x v: 1050mm x 720mm x 400mm |
| --- | --- |
| ##### 4.0 | ## Ceny, platební podmínka, dodací lhůta ### Ceny Uvedené ceny jsou bez DPH 21% ### Platební podmínka Dle smlouvy ### Dodací lhůta Dle Smlouvy |

Jaroslav Minařík

LABOR machine s.r.o.