Příloha č.2:     Tabulka technické specifikace parametrů předmětu plnění

Část E – dodávka 1 ks analyzátoru obsahových složek mléka a 1 ks inkubačního a odečítací systému k rychlým antibiotickým testům

| Název učební pomůcky: 1. Analyzátor obsahových složek mléka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| provádí analýzu obsahových složek kravského, ovčího i kozího mléka | ANO |  |
| provádí analýzu obsahových složek syrového mléka, pasterovaného mléka, UHT, odstředěného mléka, smetany, mléčných směsí | ANO |  |
| provádí měření tuku v minimálně v rozsahu 0,01% - 45% s přesností ± 0,06%, tukuprosté sušiny minimálně v rozmezí 3% - 40% s přesností ± 0,15%, hustoty, bílkoviny minimálně v rozmezí 2% - 15% s přesností ± 0,15%, laktózy, přidané vody, teploty mléka minimálně v rozsahu 5°C – 40°C , popelovin | ANO |  |
| interní kalibrace a korekce měření, nevyžaduje periodickou kalibraci, včetně tří kalibrací dle výběru zákazníka | ANO |  |
| samostatné čerpadlo pro nasávání vzorků a samostatné čerpadlo pro promývání | ANO |  |
| automatické čištění a promývání | ANO |  |
| možnost čištění kyselým a zásaditým čistícím detergentem | ANO |  |
| volitelně integrované měření pH a vodivosti | ANO |  |
| součástí zařízení je vestavěná tiskárna, USB port pro export dat na paměťové zařízení, Software pro připojení a přenos dat do počítače | ANO |  |
| identifikace dodavatele a počtu dodaných litrů pomocí vestavěné klávesnice | ANO |  |
| ochranný kryt z nerez oceli | ANO |  |
| zajištěný servis a kalibrace zařízení | ANO |  |

Celková nabídková cena bez DPH 87.950,-Kč s DPH 106.419,50kč

| Název učební pomůcky: 2. Inkubační a odečítací systém k rychlým antibiotickým testům |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obrázek |  |  |
| Požadované parametry | Ano/ne | Nabízené parametry |
| součástí systému je jednotka pro rychlé testování antibiotik v mléce | ANO |  |
| systém inkubátoru a readeru v jednom zařízení | ANO |  |
| automatická identifikace typu antibiotického testu pomocí barevného kódu | ANO |  |
| s identifikací testu automatické nastavení inkubačního času, teploty a kalibrace | ANO |  |
| univerzální systém pro použití s různými druhy antibiotických a aflatoxinových testů | ANO |  |
| dodání včetně pozitivního standardu a 100ks testů pro detekci reziduí betalaktamových a tetracyklinových léčiv | ANO |  |
| automatické odečtení testu po dokončení inkubace bez nutnosti zásahu obsluhy | ANO |  |
| identifikace vzorku vložením přes dotykový displej, externí klávesnici, RFID nebo bar code čtečku | ANO |  |
| automatická diagnostika chyb obsluhy | ANO |  |
| kontrola nesprávného množství vzorku mléka | ANO |  |
| kontrola optiky s upozorněním na znečištěnou optiku | ANO |  |
| dodáván se softwarem pro export výsledků do počítače | ANO |  |
| program pro přenos dat do počítače v reálném čase | ANO |  |
| interní paměť na 8000 testů a paměť na SD kartě přes 100000 testů | ANO |  |
| softwarové aktualizace přes SD kartu | ANO |  |
| obslužný software v českém jazyce | ANO |  |
| barevný dotykový displej | ANO |  |
| datový port mikro USB, sériový port a SD karta | ANO |  |
| volitelně připojení externí tiskárny | ANO |  |
| rozměry zařízení minimálně 17 x 16 x 7 cm (Š x Hl. x V) | ANO |  |
| obrazovka minimálně 5 x 7 cm | ANO |  |
| zajištěný servis zařízení | ANO |  |

Celková nabídková cena bez DPH 114.200,-Kč s DPH 138.182,-Kč