| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_I_14_Centrifuga | 3 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy centrifugy: 1ks pro oddělení klinické biochemie v KV, 1ks pro transfúzní oddělení v Chebu a 1ks pro oddělení klinické biochemie v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | MPW351e |
| Výrobce přístroje |  | MPW Med. instruments |
| Požadované parametry |  |  |
| rutinní stolní centrifuga | ano | ano |
| membránová klávesnice | ano | ano |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ano | ano |
| nerezová vnitřní komora | ano | ano |
| výkyvný rotor | ano | ano |
| 4x závěs | min. 100 ml/ závěs | Ano 4x200 ml |
| 4x redukční kontejner | 7x10ml (7 zkumavek) | Ano, 7x10-15 ml |
| Možnost použití zkumavek do velikosti (výška/průměr): | 120mm / 17mm | ano |
| kapacita | min. 400 ml | Ano, 800 ml |
| otáčky | min. 3800 rpm | Ano, 4400 rpm |
| RCF | min. 3000 xg | Ano, 3305 xg |
| časovač | ano | ano |
| imbalační senzor | ano | Ano |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | Ano |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..	            Za účastníka zadávacího řízení:	………………………..