| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_II_04_Magnetická stimulace (EMG) | 1ks | ANO |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena magnetický stimulátor (EMG) pro neurologické oddělení nemocnice v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje | DuoMag MP |  |
| Výrobce přístroje | Alien technik s.r.o. |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| monofázický typ stimulačního pulzu | ano | ANO |
| energie pulzu | min. 650 J | ANO, 700 J |
| ovládání z EMG resp. EEG přístroje | ano | ANO |
| vzájemná komunikace s běžně užívanými EMG přístroji v ČR | ano | ANO |
| kruhová cívka | max. v rozsau 115-130 mm (tolerance ± 10%) | ANO, 125 mm |
| lomená osmičková (Ypsilon někdy nazývaná též motýlková) stimulační cívka | max. v rozsau 115-130 mm (tolerance ± 10%) | ANO, 120 mm |
| ovládání intenzity stimulace a spouštění stimulu ze všech dodaných cívek | ano |  |
| Požadovaná sestava: |  |  |
| pojízdný stolek s držáky cívek | 1ks | ANO |
| kruhová cívka Ø. 115 - 130 mm | 1ks | ANO, 125 mm |
| lomená osmičková (Ypsilon někdy nazývaná též motýlková) stimulační cívka Ø 115-130 mm | 1ks | ANO, 120 mm |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ANO |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.