| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IROP_II_9_Sestava operačních stolů | 1 ks | ANO |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena sestava operačních stolů plně kompatibilní se stávajícím systémem operačních stolů TRUMPF - TruSystem pro centrální operační sály v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže | ANO |
| Obchodní název a typové označení přístroje | Trumpf TruSystem 7500 |
| Výrobce přístroje | Trumpf Medical |
| Požadované parametry |  |
| Operační základna | 1 ks | ANO |
| Obecné požadavky na operační základnu: |  |  |
| Plně elektromotorické hnací agregáty pro polohování operačních desek | ano | ANO |
| Přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportního vozíku | ano | ANO |
| Základna v celo-nerezovém provedení | ano | ANO |
| Základová deska operační základny bude s výškou | ano max. 30mm | ANO – 25 mm |
| Vysoká stabilita základny s nosností | ano min. 360kg | ANO – 400 kg |
| Možnost navážet operační desky ze dvou protilehlých stran – od hlavy a nohou | ano | ANO |
| Zabudovaný záložní ovladač na boku základny, s bezpečnostním prvkem proti nežádoucímu stisku a možnost ovládat tento ovladač i s nasunutým transportním vozíkem. | ano | ANO |
| V základně stolu budou umístěny vysokokapacitní akumulátory, které umožní provoz po dobu min. 4 dnů bez dobíjení. Indikátor stavu baterie bude nedílnou součástí záložní ovladače na boku základny | ano | ANO |
| Akustické upozornění personálu na dosažení mezních poloh | ano | ANO |
| Požadován rozsah polohy Trendelenburg / anti-Trendelenburg | ano ± 45° | ANO - +/-45° |
| Požadován rozsah bočního polohování | ano ± 30° | ANO - +/-30° |
| Požadovaná nastavitelná výška operační základny s deskou, ta bez polstrů, v rozmezí | ano 620 - 1150mm | ANO – 612 – 1.162 mm |
| Požadavky na ovladač operačního stolu a desek |  |  |
| Bezdrátový dálkový ovladač | 1 ks | ANO |
| Kabelový dálkový ovladač | 1 ks | ANO |
| Mobilní dobíjecí stanice pro dálkové ovládání | ano | ANO |
| Na všech ovladačích bude možnost nastavení jednotlačítkově „nulovou“ polohu | ano | ANO |
| Požadované funkce na dálkovém ovladači: výškové polohování, Trendelenburg/anti-Trendelenburg, naklápění do stran, podélný posun, polohování zádové sekce a nožních sekcí, možnost ovládání karbonové desky | ano | ANO |
| Možnost paměti pro min. 5 přednastavených poloh | ano | ANO – 30 přednastavených pozic |
| Pojezd k operačním stolům | 3 ks | ANO |
| Obecné požadavky na pojezd k operačním stolům: |  |  |
| Hydraulický vozík pro transport operační základny i desek | ano | ANO |
| Požadováno 5. kolečko, které zajišťuje pohodlnou manipulaci | ano | ANO |
| Vozíky požadovány s výškovým zdvihem a možností polohy Trendelenburg/anti-Trendelenburg | ano | ANO – výškový zdvih 230 mm a Trend/anti-Trend. +/-15° |
| Nosnost vozíku | min.360kg | ANO – 360 kg |
| Operační deska | 2 ks | ANO |
| Obecné požadavky na operační desku: |  |  |
| Minimálně 6-ti segmentová modulární deska | ano | ANO |
| Deska plně RTG transparentní, vybavené bočními EURO lištami po celé délce operačních desek | ano | ANO |
| Kompletní modularita operačních desek – tj. k základním dvěma segmentům bude možno připojit horní zádový díl, podložku hlavy v šíři operační desky a dvousegmentové podložky nohou | ano | ANO |
| Maximální šířka 600mm, včetně EURO lišt. Minimální délka sestavených segmentů bude 2000mm | ano | ANO |
| Elektrické ovládání nižšího segmentu zad a podložek nohou – tyto segmenty společně i jednotlivě | ano | ANO |
| Pohyb zádového segmentu v rozsahu | min. +80 / -50° | +90° / -55° |
| Pohyb horního zádového segmentu v rozsahu | min. +90 / - 55° | +90° / -105° |
| Pohyb nožních segmentů v rozsahu: | ± 90° | + 90° / -105° |
| Polohovatelnost nožních segmentů – roztažení i poloha do tvaru písmene „U“ | ano | ANO |
| Polohovatelnost hlavového segmentu; segment v šíři operační desky | min. +60 / -45° | ANO +60° / ±60° |
| Možnost poloh „flex“ i „reflex“ | ano | ANO |
| Plně elektrický horizontální posun operační desky | min. 300mm | ANO - 400 mm |
| Standardní, antidekubitální polstry snižující riziko proleženin | ano | ANO |
| Požadavky na příslušenství: |  |  |
| Pro každou desku rám pro anestezii rozšiřitelný a výškově stavitelný | ano | ANO |
| Podložka pro horní končetinu polohovatelná | 2 ks | ANO |
| Podložky nohou s plynovými pružinami – tzv. Americké schauty | 1 pár | ANO |
| Podložní mísa | 1 ks | ANO |
| Zarážka pro polohování pacienta na boku | 1 pár | ANO |
| Pro každou desku fixační pás na tělo pacienta a na horní končetiny | ano | ANO |
| Prodloužený pelvický díl min. 350mm | 1x | ANO – 370 mm |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano | ANO |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: 	 ………………………..