| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IROP_I_08_Plicní ventilátor CHEB | 5 ks |  |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 5 ks plicních ventilátorů pro oddělení ARO, nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  | Evita V500 |
| Výrobce přístroje |  |  |  | Drägerwerk AG & Co. KGaA |
| Požadované parametry: |  |  |  |  |
| Ventilátor je určen pro zajištění ventilace u pacientů se závažnou dechovou nedostatečností. Tito pacienti vyžadují podporu nebo úplnou náhradu ventilační funkce přístrojem. Ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých pacientů a dětských pacientů |  | ano | Ano |  |
| Jednoduché ovládání pomocí přehledně uspořádané barevné LCD nebo TFT obrazovky |  | min. 15“ | Ano (17” – barevná TFT obrazovka) |  |
| Rozsáhlé alarmové zabezpečení (akustické, optické) |  | ano | Ano |  |
| Alarmová hlášení senzorů (O2, flow) |  | ano | Ano |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (MZ Liberec) |  | ano | Ano |  |
| Záložní zdroj |  | min. 60 min | Ano (až 360 minut) |  |
| Součástí ventilátoru je mobilní stojan s brzditelnými kolečky, na kterém je ventilátor umístěn |  | ano | Ano |  |
| Kompletní ovládání a komunikace v českém jazyce |  | ano | Ano |  |
| Objemová i tlaková ventilace ve všech režimech včetně tlakové podpory, protektivní typy ventilací (PRVC, ventilace na dvou tlakových úrovních) |  | ano | Ano |  |
| Neinvazivní ventilace ve všech ventilačních režimech včetně tlakové podpory (PSV) a grafické interpretace, nastavitelný inspirační a expirační Trigger |  | ano | Ano |  |
| Odvykací ventilační režim |  | ano | Ano |  |
| Apnea zálohová ventilace |  | ano | Ano |  |
| Nastavení dechového objemu |  | min. v rozsahu 20-2000 ml | Ano (20–3 000 ml) |  |
| Nastavení PEEP |  | min. v rozsahu 0-35 cmH2O | Ano (0–50 cmH2O) |  |
| Nastavení inspiračního tlaku |  | min. v rozsahu 5-90 cmH2O | Ano (1–95 cmH2O) |  |
| Nastavení FiO2 |  | min. v rozsahu 21-100 % | Ano (21–100 obj. %) |  |
| Paramagnetické kyslíkové čidlo |  | ano | Ano |  |
| Flow senzor součástí přístroje bez zařazení proximálního čidla v okruhu |  | ano | Ano |  |
| Flow trigger |  | ano | Ano (0,2–15 L/min) |  |
| Manuální zastavení inspiračního i expiračního průtoku |  | ano | Ano |  |
| Automatická kompenzace odporu endotracheální kanyly |  | ano | Ano |  |
| Kompenzace úniků |  | ano | Ano |  |
| Kompenzace poddajnosti okruhu |  | ano | Ano |  |
| Nebulizace medikamentů |  | ano | Ano |  |
| Součástí každého ventilátoru mikronebulizátor pro aplikaci léčiv zařaditelný do pacientského okruhu pro dávkování léčiv,systém mikropumpa nebo ultrazvuk |  | Ano Uveďte Vaše řešení | Ano (mikropumpa) |  |
| Použití univerzálních pacientských okruhů |  | ano | Ano |  |
| Monitorace: |  |  |  |  |
| Velký barevný přehledný displej pro sledování nastavených parametrů, monitoring všech pacientských parametrů |  | ano | Ano |  |
| Sledování křivek průtok – tlak – objem v reálném čase současně,minimálně 4 křivky najednou |  | ano | Ano |  |
| Tlak – CPAP, PEEP, peak, mean |  | ano | Ano |  |
| Objem – jednotlivý i minutový objem, únik při neinvazivní ventilaci |  | ano | Ano |  |
| Volumetrická kapnometrie a/ integrovaná ve ventilátoru b/ možné řešit modulem, který je součástí ventilátoru) c/ jiné řešení |  | Ano Uveďte Vaše řešení | Ano (a/ integrovaná ve ventilátoru) |  |
| Dechová frekvence, průtok |  | ano | Ano |  |
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu |  | ano | Ano |  |
| Monitorace plicní mechaniky: - rezistence, - poddajnost, - Auto PEEP (automatické měření) - frekvence spontánních dechů |  | ano | Ano |  |
| Trendy |  | min. 24 hod | Ano (až 168 hodin) |  |
| Expirační ventil pro opakované použití – autoklávovatelný |  | ano | Ano |  |
| Náhradní zdroj při výpadku medicinálních plynů kompresor nebo turbína |  | Ano Uveďte řešení | Ano (kompresor) |  |
| Rameno, držák ventilačních hadic |  | ano | Ano |  |
| pozáruční BTK včetně povinné výměny komponent do 8 000.-Kč za rok na 1 přístroj se zohledněním roční inflace, záruka min. 2 roky |  | ano | Ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano | Ano |  |

*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V Čestlicích dne …………..		Za účastníka zadávacího řízení:	………………………..

Ing. Václav Baxa

obchodní ředitel

Dräger Medical s.r.o.