[image: image1.jpg]ST. ANNE’S UNIVERSITY
HOSPITAL BRNO

AFNUSFI




                                                                                                                                                    

Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení, počet:

Inverzní mikroskop s reliéfovým kontrastem, 3 ks
Stručný popis technologie / vybavení a stanovení medicínského účelu (diagnosticko-terapeutické nebo jiné využití):

Inverzní mikroskop pro analýzy a kontroly tkáňových kultur a buněčných linií včetně zobrazení v reliéfovém kontrastu
	Popis parametru
	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota
	Závaznost

	Dodavatel
	X
	Olympus Czech Group,s.r.o., člen koncernu
	

	Výrobce
	X
	Olympus Tokyo
	

	Typ/model
	X
	CKX 53
	

	Invertovaný mikroskop s optikou korigovanou na nekonečno
	Ano
	ano
	Podmínka

	Zdroj světla LED intenzita vetší než 30 W halogen žárovka, životnost 20 000 h, barevná teplota 4000 K
	Ano, uveďte hodnotu
(Min. 30 W

Min. 2000 h

4000 K)
	Ano, větší než 30W halogenové žár.20000 hodin, 4000 K, intenzita 190 lm @ 700mA
	Podmínka

	Makro a mikro ostření - na sobě nezávislé. Ovládání mikro ostření nepřenáší pohyb na makroposuv Makro ostření má stavitelnou tuhost posuvu.
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Tubus trinokulární s dělením světla přepínatelným: obsluha - kamera 100-0 / 0-100
	Ano, uveďte hodnotu
(100-0 / 0-100)
	Ano
100-0 / 0-100 Siedentopf typ 
	Podmínka

	Pozorovací úhel tubusu 45 stupňů, nastavení očního bodu (výšky okulárů vůči rovině stolu v rozmezí od 348 po 391mm
	Ano, uveďte hodnotu
(45 stupňů

348 – 391 mm)
	Ano

45 stupňů

348 – 391 mm
	Podmínka

	Možnost dioptrické korekce obou okulárů
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Nastavitelná rozteč okulárů (interpupilární vzdálenost) min 48-75 mm
	Ano, uveďte hodnotu
(min 48-75 mm)
	Ano
48-75 mm
	Podmínka

	Kruhový insert v desce stolku z čirého akrylu pro snadnou identifikaci objektivu
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Pevná kovová deska stolku s rozměry 200 mm x 252 mm
	Ano, uveďte hodnotu
(200 mm x 252 mm)
	Ano

200 mm x 252 mm
	Podmínka

	Stolek s xy mechanickým posuvem s rozsahem 110 x 74 mm, koaxiální ovládání na pravé straně,
	Ano, uveďte hodnotu
(110 x 74 mm)
	Ano 110 x 74 mm uchycení  destiček 96 jamk, Petriho misek 35, 54, 65 mm, Terasaki des.  a podložního sklíčka. Úchyt lze jednoduše odklopit.
	Podmínka

	4 polohový revolverový nosič objektivů umístěný pod skenovacím stolkem mikroskopu
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Objektivy s dlouhou pracovní vzdáleností konstruované pro invertovaný mikroskop s optikou korigovanou na nekonečno a držákem na volitelný filtr 45mm
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Semi-apochromatický, fluoritový objektiv zvětšení 4x s fázovým kontrastem (NA =numerická apertura  WD pracovní vzdálenost) N.A.0,13 WD 16,4 mm
	Ano, uveďte hodnotu
(4x, N.A.0,13 WD 16,4 mm)
	Ano 4x, N.A.0,13 WD 16,4 mm
	Podmínka

	Achromatický objektiv 10x suchý pro světlé pole a fázový kontrast (NA =numerická apertura  WD pracovní vzdálenost) N.A.0,25 WD  8,8 mm
	Ano, uveďte hodnotu
(10x, N.A.0,25 WD 8,8 mm)
	Ano

10x, N.A.0,25 WD 8,8 mm
	Podmínka

	Achromatický objektiv 20x suchý pro světlé pole a fázový kontrast, (NA =numerická apertura  WD pracovní vzdálenost) N.A.0,4 WD 3,2 mm
	Ano, uveďte hodnotu
(20x, N.A.0,4 WD 3,2 mm)
	Ano, 

20x, N.A.0,4 WD 3,2 mm
	Podmínka

	Okuláry se zvětšením 10x  Číslo zorného pole okulárů (Field number - FN 22)
	Ano, uveďte hodnotu
(10x, FN 22)
	Ano, 

10x, FN 22
	Podmínka

	Kondenzor s velkou pracovní vzdáleností 72 mm se zabudovanou aperturní clonkou a NA 0.3
	Ano, uveďte hodnotu
(72 mm, NA 0.3)
	Ano, 

72 mm, NA 0.3
	Podmínka

	Kondenzor s předcentrovaným fázovým kontrastem pro snadnou manipulaci bez nutnosti nastaveni a kontroly vycentrování fázového kontrastu
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Kondenzor otočný pro maximální ergonomii a optimalizaci pracovního prostoru na obou stranách mikroskopu s ohledem na manipulaci se vzorkem
	Ano 
	Ano
	

	Jednotný fázový kroužek pro všechny objektivy 4, 10, 20, 40 tj. Bez nutnosti měnit fázovou štěrbinu v kondenzoru pro různá zvětšení
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Možnost demontáže části kondenzoru (zvětšení pracovní vzdálenosti) pro manipulaci a pozorování objektů ve velmi objemných nádobách, kultivačních lahvích nebo baňkách až 190 mm vysokých
	Ano, uveďte hodnotu
(Min.190mm)
	Ano, 190mm
	Podmínka

	Mikroskop je zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“.
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Povrchová úprava mikroskopu rezistentní vůči UV světlu, možnost ponechat v prostorech kde dochází k UV sterilizaci
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Úprava zadní části podstavce stativu pro snadnou manipulaci s mikroskopem v prostoru s ohledem na čištění pracovní desky, hmotnost menší než 7 kg pro snadnou manipulaci se současnou vysokou stabilitou stativu
	Ano, uveďte hodnotu
(Max. 7 kg)
	Ano, 

6,9 kg
	Podmínka

	Protiprachový obal plastový
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Spotřeba energie - pod 4W
	Ano, uveďte hodnotu

(Max. 4 W)
	Ano,  4 W
	Podmínka

	Možnost rozšíření o epifluorescenční osvětlovač (tj. není součástí dodávky) s 3 fluorescenčními filtrovými bloky (kostkami)
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Doprava a instalace v ceně
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Stěhování a reinstalace 1x v ceně
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Životnost minimálně 5 let
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Rozměry přístroje (V x Š x H)
	Uveďte
	Základna 189mmx302mmvýška 454
	Informativní

	Hmotnost přístroje
	Max. 7 kg
	Max. 7 kg
	Podmínka

	Požadavky na napájení
	Uveďte
	100-240V, 50/60Hz; 0,4A
	Informativní

	Další požadavky
	
	
	

	Nové nerepasované zboží
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Předvedení přístroje a ověření parametrů u objednavatele, dodavatele popř. na jiném pracovišti na vyžádání
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Dodání na místo určení, instalace, uvedení do provozu a instruktáž součástí dodávky.
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Dodání IQ, OQ, Validace, Kalibračního listu a protokolu zaškolení při instalaci

 
	Ano
	Ano
	Podmínka

	Záruka 36 měsíců
	Ano
	Ano
	Podmínka


V Praze  Dne 21.7.2016
Ing. Pavel Kasal a Jan Podlipný, prokuristé společnosti
……………………………………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Pekařská 53, 656 91 Brno

