Příloha č. 1 – Technická specifikace

Požadavky na polarograf a minimální technické parametry

Polarograf s možností voltametrické analýzy na pevných elektrodách:

- výstupní napětí na pomocné elektrodě v potenciostatickém režimu – min. +/- 25V

- výstupní proud na pomocné elektrodě v potenciostatickém režimu – min. +/- 220 mA

- měřící potenciálový rozsah – min. +/- 5V

- proudový rozsah 200 pA – 200 mA

- rozlišení měřeného proudu – min. 6 fA

Přístroj musí obsahovat měřící hlavu pro polarografické měření a hlavu pro měření na pevných elektrodách s možností měření v režimu rotační diskové elektrody. Měřící hlavy musí být vyměnitelné v rámci jednoho přístroje.

Součástí pro polarografická měření musí být pneumaticky řízená rtuťová pracovní elektroda, umožňující pracovat v režimech DME, SMDE a HMDE. Ovládání kapky pomocí softwaru. Dále referenční, pomocná elektroda, míchadlo a elektrochemická cela.

Součástí pro měření na pevných elektrodách musí být pracovní elektrody z materiálu Pt, skelného uhlíku a Au.

Součástí nabídky musí být též referenční a pomocné elektrody, elektrochemické cely, rotační disková elektroda a referenční elektrody pro měření v nevodních prostředích.

Přístroj musí umožňovat měření v potenciostatickém i galvanostatickém režimu. Možnost rozšíření o měření teploty.

Požadované režimy měření: DP ("Differential Pulse"), SQW ("Square Wave"), CVS ("Cyclic Voltammetric Stripping"), CPVS ("Cyclic Pulse Voltammetric Stripping"), CP (Chronopotentiometry).

Připojení přístroje k ovládacímu počítači pomocí USB konektoru.

Přístroj musí umožňovat rozšířit o automatické dávkování kapalin (dávkování elektrolytu, standardu, pufru) a o automatický podavač vzorků.

Ovládací software musí umožňovat nastavení vícero typů kalibračních metod jako je metoda externí kalibrace a metoda vícenásobného přídavku standardu.

Součástí nabídky musí být též jeden redukční ventil pro tlakovou láhev se stlačeným dusíkem vyhovující v parametrech: vstupní tlak 200bar, výstupní tlak 10bar, vstupní připojení W24,32x1/14", výstupní připojení G ¼".

Záložní UPS napájecí zdroj
Výkon: min. 600 W; Technologie Line-interaktivní; Osazený min. 2x akumulátory, nebo akumulátorem o min. kapacitě 170 Wh; Min. 2x výstupní zálohovaná zásuvka pro vidlice typu E či F (FRance či DEutschland/Schuko); Ochrana proti proudovým rázům; Záruka 2 roky.

Notebook k ovládání Polarografu a zpracování naměřených dat

Displej 17,3" s rozlišením FullHD (1920x1080), IPS matný; Procesor CPU x86-64 kompatibilní, PassMark CPU Mark min. 12350 bodů (2250 single thread) dle www.cpubenchmark.net, celková průměrná hodnota bodů ze všech měření dle www.cpubenchmark.net; Operační paměť 16GB DDR4; Disk 1: SSD 256GB; Disk 2: HDD 2TB; Alespoň 3x USB (min. 1x USB 3.x); 1GB ETH a WiFi ac; Dedikovaná grafická karta s pamětí min. 4GB GDDR5; Vestavěná klávesnice s numerickou částí; Baterie min. 50 Wh; 64bitový operační systém, aktuální CZ verze nabízená výrobcem. Kompatibilní se stávajícím počítačovým prostředím univerzity. OS podporovaný výrobcem (formou aktualizací) min. do roku 2025. Licence nesmí být formou upgrade ze starší verze; Hmotnost do 3 Kg; Záruka 2 roky, oprava následující pracovní den on-site; Příslušenství: USB optická myš s kolečkem.

Přenosný pevný disk externí
Formát 2,5"; Rozhraní USB 3.0; Kapacita 3TB; Napájení z portu USB; Záruka 2 roky.

Doba dodání

Do 12 týdnů od podpisu smlouvy.

Obecné požadavky dodávky

Záruka minimálně 24 měsíců.

V ceně přístroje bude zahrnuta cena za instalaci a předvedení funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy během doby instalace a aplikační podporu po celou dobu životnosti přístroje. Garance dostupnosti náhradních dílů minimálně 10 let.