ČÁST 1 - Automatický mikroinjektor FemtoJet

Technická specifikace:

Programovatelný motorický mikroinjektor je elektronické tlakové zařízení, které umožňuje mikroinjekce kapalin do živých buněk za opakovatelných podmínek, tedy do každé buňky je injikován stejný objem kapaliny pod stejným tlakem. Zařízení bude v naší laboratoři sloužit k provádění mikroinjekcí do živých buněk, zejména do oocytů modelových zvířat používaných v ÚŽFG - myší, prasat a skotu. Mikroinjektor bude využíván k ovlivňování genové exprese, například umlčování specifických genů mikroinjekcí dvouvláknové RNA, a pro zobrazení struktur buněk a funkčních proteinů pomocí injekce specifických protilátek.

Požadované zařízení se skládá z ovládací jednotky, nožního spínače, držáku kapiláry a spojovacích hadiček.

Požadavky na programovatelný motorický mikroinjektor

- Mikroinjektor s integrovanou tlakovou jednotku, který nevyžaduje externí zdroj tlaku

- Absolutně reprodukovatelná injektáž

- Objem injikovaných roztoků v řádu femtolitrů až 100 pikolitrů

- Ovládání funkcí „Injekce“ a „Čištění“ pomocí myši a nožního ovladače

- Tlakový rozsah funkcí „Injekce“ a „Čištění“ : 5 – 6000 hPa

- Možnost uchycení do mikromanipulátoru Narishige MMN- 202ND

- Hmotnost ovládací jednotky do 5 kg

- Napájení: AC 100-240V, 50/60Hz

- Operační teplota: 5-40⁰C