Technické specifikace – Zobrazovací a dokumentační systém na elektroforetické gely

- Název:	ChemiDoc XRS+ Imaging System (katalogové číslo 1708265SP)

- Cena:		336 000 Kč bez DPH (406 560 Kč včetně DPH)

V ceně jsou zahrnuty i náklady na dopravu, instalaci a zaškolení obsluhy.

- Záruka:	2 roky, zajištěn autorizovaný servis

- Složení sestavy:

- Vlastní zařízení ChemiDoc XRS+ s příslušenstvím (temná komora, výsuvný UV-transiluminátor, CCD kamera)

- Konverzní deska pro bílé světlo (katalogové číslo 1708289)

- Ovládací počítač

- Software Image Lab

- Technické specifikace zařízení ChemiDoc XRS+:

- Maximální velikost vzorku:	28 x 36 cm

- Velikost snímané plochy:		25 x 26 cm

- Zdroje osvětlení:			trans-UV, epi-white, bez osvětlení pro chemiluminiscenci

- Detekce:				16 bit CCD kamera chlazená 50 °C pod laboratorní teplotu

- Apertura kamery:			f/1,2 – f/16

- Lineární dynamický rozsah:	více než 4 řády

- Rozlišení:				4 MPix

- Velikost pixelu:			6,45 x 6,45 µm

- Kvalita skenování:		1200 dpi

- Lineární binning pro zvýšení citlivosti detekce

- Dynamický „flat-fielding“ – patentovaná technologie korekce obrazu vzhledem k pozadí

- Rozhraní:				USB

- Podpora technologie „stain free“

- Specifikace software Image Lab:

- Software pro kompletní automatickou kvantitativní analýzu 1D gelů a blotů (automatická detekce bandů, denzitometrická kvantifikace pomocí vnitřního standardu, apod.)

- Kompletní analýza 1D gelů pomocí WIZARD  módu

- Automatická i manuální detekce elektroforetických bandů i celého separovaného vzorku (lane and band detection)

- Stanovení molekulové hmotnosti v porovnání se standardem

- Korekce pozadí

- Stanovení relativního zastoupení bandů v separovaném vzorku

- Stanovení koncentrace pomocí sofistikovaného objemového módu

- Možnost tvorby popisků do získaných obrazů

- Možnost vytvoření templátů pro standardizaci a urychlení měření

- Export do TIFF a JPEG souborů

- 3D viewer pro simulaci modelu v 3D projekci

- Kompatibilita softwaru s běžnými PC bez nutnosti licenční registrace,	neomezené množství  instalací

- Kompatibilita s operačním systémem Windows XP, Vista, 7 a výše

- Podpora technologie „stain free“ – normalizace na celkový protein pomocí integrovaného softwarového modulu pro normalizaci