•	t

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván!

Modernizace laboratoří pro biomedicínské lnženýrství  IV · dodávka
1.1.1.4.31	

Systém pro přípravu nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování

2 421562 Kč bez DPH
2 930 090 Kč s DPH
Předmět plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního zařízeni pro přípravu plošných a 30 nanovlákenných struktur z polymerních roztoků. Zařízeni je určeno pro přípravu vláken nebo částic v následujících režimech: elektrostatické zvlákňování, kombinace elektrostatického zvlákňování s prouděním vzduchu okolo trysky ve směru depozice vláken a režim přípravy částic pomocí elektrostatického sprejováni.
Zařízeni musí splňovat modularitu a variabilitu pro pokrytí potřeb jak výuky, tak i pro vědecko-výzkumné činnosti
při zachováni všech bezpečnostních požadavků dle platné legislativy. Z hlediska procesních parametrů musí zařízení umožnovat jak jejich kontinuální sledování, záznam, tak i změnu jejich nastaveni v průběhu vláknícího procesu:
vysoké napětí regulovatelně min do 50 kV s možnosti regulace gradientu elektrostatického pole změnou vzdálenost emitoru a kolektoru (omezení na kombinace nezpůsobující elektrostatické výboje dané elektrickou pevnosti vzduchu).
kontinuální snímáni napětí, proudů, dávkováni, teploty a vlhkosti v depoziční komoře + online vyčítání do formy grafů + jejich záznam
Příslušenství k zařízení musí umožňovat jak depozici náhodně uspořádaných nano a/nebo mikro vláken z přírodních i syntetických polymerů, tak i vytvářeni planárních struktur s preferovanou orientací nano a mikro vláken tzn. statické i dynamické uspořádáni sběrných elektrod. V případě rotačních sběrných elektrod musí být pro vznik vysoce orientovaných vlákenných substrátů možnost docílit požadované depoziční rychlosti.
Součástí dodávky musí být instalace přístroje, uvedeni do provozu, odzkoušení a zaškoleni obsluhy, návod na použití v CZ zajištěni záručního a pozáručního servisu.
Technické specifikace základního systému
Stolní zařízení umožňující přípravu plošných a 30 nanovlákenných struktur. Napájecí napětí celého zařízení 230 V.
Rozsah pracovního napětí na zvlákňovac í elektrodě v rozsahu alespoň  0 - 50 kV s možností plynulého nastavení.
Motorizované nastavení vzdálenosti mezi kolektorem a emitorem v rozmezí pro vytvoření vhodného gradientu pro zvláknění.
Možnost změny parametrů v průběhu procesu zvlákňováni Průběžné měření teploty a vlhkosti vzduchu v depoziční komoře.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investlční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni	

Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství IV• dodávka
Instalace zvlákňovacích emitorů a kolektorů bez nutnosti použiti speciálních nástrojů, v rámci instalace emitoru musí být současně řešeno i připojení na VN napětí, jakákoliv manipulace s přívodním VN vodičem vzhledem k užití pro výukové účely není přípustná
Pro verifikaci a reprodukci procesů možnost měřeni a zaznamenáván i procesních parametrů, minimálně:
o VN, proud mezi emitorem a kolektorem, dávkování roztoku, teplota a vlhkost v depoziční
komoře, čas depozice
o Možnost exportovat tato data pro  další  zpracování, min. ve formátu CSV
o Procesní monitorování může být součástí samotného přístroje nebo jako externí software do PC
Vzhledem k určení zařízení i pro výukové účely je požadováno zajištění bezpečnostních prvků, minimálně: Vizuální signalizace aktivního VN zdroje.
Bezpečnostní zámek zamezující vstup do depoziční komory během aktivního vysokonapěťového zdroje či přítomnosti zbytkového napěti.
Bezpečnostní systém automatického vybíjeni reziduálního náboje na elektrodách jak pro normální chod zařízení, tak pro nestandardní stavy.
Přídavné zemnění pro zvýšenou bezpečnost zařízení . Bezpečnostní  tlačítko nouzového zastaveni zařízení.
Bezpečnostní systém zamezující spuštění procesu při nefunkčnosti parciálních modulů majících vliv na bezpečnost zařízení - např. nesprávně usazená tryska/kolektor, nevhodné nastaveni napětí a vzdálenost
Možnost uzamčeni parametru procesu (min. napětí, vzdálenost elektrod, rychlost dávkování) v rámci
nastavení pro různé uživatele (např. správce přístroje - plná kontrola, student - omezená kontrola) Automatické vypnuti procesu po uplynutí nastaveného času nebo při nedostatku dávkovaného roztoku

Technické specifikace příslušenství - zvlákňovací trysky a kolektory:
Dávkovací modul umožňující dávkování v rozsahu alespoň 0 - 7500 ul/min s plynulým nastavením a možností umístění až dvou zásobníků pro kompozitní vláknění, možnost použití Luer-Lock injekčních stříkaček jako zásobníků v rozmezí min  5 - 20 ml
Zvlákňovací elektroda ve formě jedno jehlového uspořádání.
Zvlákňovací elektroda ve formě dvou jehlového uspořádání pro současné zvlákňování dvou roztoků, umožňující tvorbu kompozitních struktur.
Zvlákňovací elektroda ve formě bezjehlového uspořádání pro současné zvlákňováni dvou roztoků, umožňující tvorbu kompozitních struktur.
Zvlákňovací elektroda ve formě lineárního bezjehlového uspořádáni pro zvýšenou produkci
nanovlákenných materiálů.
Zvlákňovací elektroda ve formě kompozitní jehly pro tvorbu kompozitních materiálů typu jádro/plášť

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	

Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství  IV· dodávka
Materiál zvlákňovacích elektrod, respektive těch části, co přijdou  do přímého styku se zvlákňovacím roztokem musí být odolný:
o	pro teplotní sterilizaci- autoklávování z důvodu možnosti přípravy sterilních materiálů.
o	minimálně proti uvedeným chemickým rozpouštědlům - chloroform, aceton, dimethylformamid, tetrahydrofuran, dichlormetan, kyselina octová, kyselina mravenčí, hexafluoroisopropanol, isopropyl alkohol - používané jako nosič při elektrozvkláknění
Možnost využiti asistence rychle proudícího vzduchu u zvlákňovací elektrody v minimálním  rozsahu pro jedno jehlovou a bezjehlovou elektrodu s možnosti plynulé regulace proudícího vzduchu
Planární sběrná elektroda s možnosti uchycení substrátu s depoziční plochou minimálně 500 cm2. Planární sběrná elektroda ve formě paralelně řazených drátů pro osově orientované struktury, mezera mezi dráty v rozmezí 20 -40 mm
Rotační sběrná elektroda ve formě plného válce s možnosti variabilní depoziční rychlosti minimálně 20 mls pro tvorbu orientovaných struktur s depoziční plochou minimálně 750 cm2.
Rotační sběrná elektroda ve formě válce tvořeného paralelně řazenými dráty, mezera mezi dráty v rozmezí 20 - 50 mm
Sběrná elektroda umožňující tvorbu samonosných tubulárních struktur, které budou mít tvar trubiček, tak aby nebylo nutné vzniklé nanostruktury následně do požadované formy dále zpracovávat, v průměrech minimálně 2,3,4,5,6 a 7 mm
K dodaným tryskám a kolektorů držáky umožňující odběr zvlákněného materiálu a manipulaci.
Zadavatel upozorňuje na povinnost splnění norem při předáni přístroje. Bližší specifikace je uvedena v kupní smlouvě.

Část A - Doložení dokladu ke kvalifikaci (bod  h - popis přístroje - technická specifikace)

Zadavatel:	.	ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Nám.Sítná  3105, 272 01 Kladno	
Veřejná zakázka:	,.Modernizace laboratoří probiomedicínské inženýrství IV·dodávka	

Druh veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní zadávací řízeni podle ust. § 53 a násl ZZVZ., veřejná zakázka
na dodávky	

Technická specifikace
4SPIN® je stolní laboratorní přistroj skládající se z průhledné válcovité zvlákňovací komory o přístrojové části. Ve zvlákňovací komoře s vnitřním průměrem 610 mm probíhá vlastní zvlákňovací proces. Vzdálenost kolektoru a emitoru je možné libovolně nastavovat v rozmezí
50 - 250 mm. Zvlákňovací komoro je opatřeno posuvnými dveřmi. které jsou jištěny bezpečnostním zámkem. Je vyrobeno z teplotně odolného o snadno čistitelného materiálu. Přistroj je standardně dodáván se zdrojem vysokého napětí 0 - 60 kV/60 W.

Přistroj 4SPIN® slouží k přípravě nanovlákenných vrstev z roztoků syntetických nebo přírodních polymerů o jiných materiálů. Jedná se o vysoce modulární zařízení sestrojené z komponent s jedinečným designem. Vybrané procesní parametry kompaktního přístroje jsou kompletně ovládány unikátním centrálním řídicím systémem s intuitivním ovládáním pomoci dotykového displeje a  multifunkčního ovladače.
Tyto přidané užitné vlastnosti zásadně rozšiřují experimentální možnosti přístroje, které se podílejí na vzniku o tvorbě nanovlákenných a mikrovlákenných vrstev o také na dosažení požadovaných morfologických parametrů připravovaných materiálů.
Kombinací různých typů kolektorů a emitorů lze vytvářet jak plošně velké vzorky s náhodnou strukturou, tak vzorky s precizně jedno- či víceose uspořádanou vnitřní strukturou. Modulární systém zařízení umožňuje rychlou výměnu elektrod, jejich snadné čistění o údržbu. Unikátní centrální řídící systém umožňuje nastavení procesních podmínek, které zajišťují stabilitu a opakovatelnost procesu o také možnost kompletního uchování všech provozních dat.
Na přístroji 4SPIN® lze nanomateriály tvořit  metodami electrospinningu. electroblowingu i electrosproyingu. Je možné zpracovávat  všechny  běžné syntetické i přírodní polymery využívané pro výrobu nanovláken. Navíclze ovlivňovat uspořádání vlákenných vrstev a vytvářet i pravidelné 3D vlákenné struktury. 4SPIN® zaujme především širokou variabilitou výroby nanovláken a snadnou ovladatelností celého přístroje. Vhodně zvolené příslušenství pak umožňuje jak nízko objemovou produkci vláken, tak i provozování zvlákňovacího procesu s vysokou výrobností (srovnatelnou s poloprovozním zařízením).

Technická specifikace přístroje 4SPIN LAB:

Typ zařízení (podle ČSN EN 61010- 1 edice 2.)	elektrické  laboratorní zařízení	
Rozměr přístroje 4SPIN* (v x š x h)	1 11O x 980 x 660 mm	
Rozměrv přepravního balení vč . europalety (v x š	1500 x 1200 x 800 mm	

'   '

CONTIPR O

x h)	:		
Síťové napětí	230 V - 50 Hz	
Jmenovitý příkon	150 W	
Kategorie přepětí	II	
Hmotnost přístroje	120 kg	
Hmotnost přístroje včetně přepravního balení	220 kg	
Operační teplota	4-30 °C	
Operační vlhkost	20-80 % RH,
nekondenzující	
Maximální pracovní napětí	+60 000 v	
Maximální otáčky sběrných elektrod:	
. 5000 I/min	
kolektor C3		
kolektor C4	2000 I/min	
kolektor es	3000 l/min	
kolektor C6	1000 l/min	
kolektor C7	5000 I/min	
Komunikace s PC	lokální připojení RJ45	
Připojení vzduchu	vsuvka standard DN 7.2	
Požadovaný tlak vzduchu	4,0 ± 0,2 bar
filtrovaný (max. 15 µm)	
Průtok vzduchu	5-99 l/min	
Odtah vzduchu	100 mm vnější průměr	
Maximální úhel otevření posuvných dveří	Cca 150°C	
Rozměr zvlákňovací komory	610 x 660 mm	
Rozsah vzdáleností kolektor-emitor	50 - 250 mm	
Krytí IP	IP 20	
Použití v nadmořské výšce	0 - 2000 m	
Třída ochrany	I.	
Emisní limit (EN61326)	A	

Specifikace komponent:

Vysokonapěťový zdroj* (dále VN zdroj)	Pracovní rozsah	0 - 60 kV	
	Tolerance	± 0,5 kV	

Proud vysokého napětí	Maximální proud	999 µA	
	Tolerance měřené hodnoty	± 1 µA	
Dávkováni	Pracovní rozsah	1O - 9999 µI/min	
	Tolerance	± 2 µI/min nebo 5%	
Lineární posun	Pracovní rozsah	50 - 250 mm	

	

CONTIPRO

kolektoru0	Tolerance	± 2,5 mm	

Rotace kolektoru
	Pracovní rozsah: C3
C4
C5
C6	
C7	
10 - 5000 1/min
10 - 2000 1/min 10- 3000 1/min 3 - 1000 1/min
10 - 5000 1/min	
	Tolerance	± 10 l/min	
Proudění vzduchu	Pracovní rozsah	5 - 99 l/min	
	Tolerance	± 1 I/min	
Ohřev vzduchu•••	Pracovní rozsah	30 -80 °C	
	Tolerance	± 2 °C	
Dotykový displej	Uhlopříčka	Í0,4"	
Teplotní senzor	Pracovní rozsah	0 -100 °C	
	Tolerance	± 0.5 °C	
Sensor relativní vlhkosti (RH)	Pracovnírozsah	5 - 95 % RH	
	Tolerance	± 2,5 % RH	
Pracovní čas	Rozsah	O – 144 lmin	
	Tolerance	0,5 s		

Předmět plnění veřejné zakázky:
•	Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního zařízení pro přípravu plošných a 30 nanovlákenných struktur z polymerních roztoků. Zařízení je určeno pro přípravu vláken nebo částic v následujících režimech: elektrostatické zvlákňování, kombinace elektrostatického zvlákňování s prouděním vzduchu okolo trysky ve směru depozice vláken a režim přípravy částic pomocí elektrostatického sprejování.

o	Ano, splňujeme

•	Zařízení musí splňovat modularitu a variabilitu pro pokrytí potřeb jak výuky,  tak i pro vědecko-výzkumné činnosti při zachování všech bezpečnostních požadavků dle platné legislativy. Z hledisko procesních parametrů musí zařízení umožnovat jak jejich kontinuální sledování, záznam, tak i změnu jejich nastaveni v průběhu vláknícího procesu:
o	vysoké napětí regulovatelně mindo 50 kV s možností regulace gradientu elektrostatického pole změnou vzdálenost emitoru a kolektoru (omezeni no kombinace nezpůsobující elektrostatické výboje dané elektrickou pevností vzduchu).
o kontinuální snímání napětí, proudů, dávkování, teploty a vlhkosti v depoziční komoře + online vyčítání do formy grafů + jejich záznam

....

CONTIPRO
o Splňujeme, napětí regulovatelné do 60 kV, vzdálenost elektrod 5 až 25 cm, součástí dodávky Je software pro snímání o záznam zmíněných parametrů

•	Příslušenství k zařízení musí umožňovat jak depozici náhodně uspořádaných nano a/nebo mikro vláken z přírodních i syntetických polymerů, tak i vytváření planárních struktur s preferovanou orientací nano a mikro vláken tzn. statické i dynamické uspořádání sběrných elektrod. V případě rotačních sběrných elektrod musí být pro vznik vysoce orientovaných vlákenných substrátů možnost docílit požadované depoziční rychlosti.

o	Ano splňujeme, součástí dodávky jsou elektrody zajišťující všechny tyto druhy depozice, rotace až 5000 rpm

•	Součástí dodávky musí být instalace přístroje, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy, návod na použití v CZ zajištění záručního a pozáručního servisu.

o	Ano, splňujeme

Technické specifikace základního systému:

Stolní zařízení umožňující přípravu plošných a 3D nanovlákenných struktur.
o	Ano

Napájecí napětí celého zařízení 230 v.
o	Ano

Rozsah pracovního napětí na zvlákňovací elektrodě v rozsahu alespoň 0 - 50 kV s možností plynulého nastavení.
o	Ano, 0-60 kV

Motorizované nastavení vzdálenosti mezi kolektorem a emitorem v rozmezí pro vytvoření vhodného gradientu pro zvláknění.
o	Ano, 5 - 25 cm

Možnost změny parametrů v průběhu procesu zvlákňování
o	Ano, napětí, dávkování, rotace, proudění vzduchu, ohřev proudícího vzduchu

Průběžné měření teploty o vlhkosti vzduchu v depoziční komoře.
o	Ano

Instalace zvlákňovacích emitorů o kolektorů bez nutnosti použití speciálních nástrojů, v rámci instalace emitoru musí být současně řešeno i připojení na VN

4

CONTIPRO
napětí, jakákoliv manipulace s přívodním VN vodičem vzhledem k užití pro výukové účely není přípustná      
o	Ano, vše řešeno rychloupínacími systémy s aretací a převodem napětí

Pro verifikaci  a  reprodukci  procesů  možnost   měření  a  zaznamenávání procesních parametrů, minimálně:
o	VN, proud mezi emitorem a kolektorem, dávkování roztoku. teplota o vlhkost v depoziční komoře,  čas depozice
o     Možnost exportovat tato data pro další zpracování, min.ve formátu CSV
o  Procesní monitorování může být součástí samotného přístroje nebo jako externí software do PC
o	Ano, splňujeme, součástí dodávky je software 
Vizuální signalizace aktivního VN zdroje.
o	Ano

Bezpečnostní zámek zamezující vstup do depoziční komory během aktivního vysokonapěťového zdroje či přítomnosti zbytkového napětí.
'	o   Ano

Bezpečnostní systém automatického vybíjení reziduálního náboje no elektrodách jak pro normální chod zařízení, tok pro nestandardní stavy.
o  Ano

Přídavné zemnění pro zvýšenou bezpečnost zařízení.
o  Ano

Bezpečnostní tlačítko nouzového zastavení zařízení.
o   Ano

Bezpečnostní systém zamezující spuštění procesu při nefunkčnosti parciálních modulů majících vliv na bezpečnost zařízení - např. nesprávně usazená tryska/kolektor. nevhodné nastavení napětí a vzdálenost.
o   Ano, viz vysvětlení ZD č.2

Možnost uzamčení parametrů procesu (min. napětí. vzdálenost elektrod. rychlost dávkování) v rámci nastavení pro různé uživatele (např. správce přístroje - plná kontrola,  student - omezená kontrola)
o	Ano, viz vysvětlení ZD č.2

Automatické vypnutí procesu po uplynutí nastaveného času nebo při nedostatku dávkovaného roztoku
o	Ano

Dávkovací modul umožňující dávkování v rozsahu alespoň 0-7500 ul/min s plynulým nastavením a možností umístění až dvou zásobníků pro kompozitní

5

CONTIPRO
vláknění, možnost použití Luer-lock injekčních stříkaček jako zásobníků v rozmezí min 5 - 20 ml
o   Ano

Zvlákňovací elektroda ve formě jedno jehlového uspořádání.
o	Ano, emitor E1

Zvlákňovací elektroda ve formě dvou jehlového uspořádání pro současné zvlákňování dvou roztoků, umožňující tvorbu kompozitních struktur.
o	Ano, emitor E6

Zvlákňovací elektroda ve formě bezjehlového uspořádání pro současné zvlákňování dvou roztoků, umožňující tvorbu kompozitních struktur.
o	Ano, emitor E7

Zvlákňovací elektroda ve formě lineárního bezjehlového uspořádání pro zvýšenou produkci nanovlákenných materiálů.
·	o   Ano, emitor E5

Zvlákňovací elektroda ve formě kompozitní jehly  pro tvorbu kompozitních materiálů typu jádro/plášť
o   Ano, emitor E9

Materiál zvlákňovacích elektrod, respektive těch částí, co přijdou do přímého styku se zvlákňovacím roztokem musí být odolný:
o  pro teplotní sterilizaci - autoklávování z důvodu možnosti přípravy sterilních materiálů.
o minimálně proti uvedeným chemickým rozpouštědlům - chloroform. aceton, dimethylformamid. tetrohydrofuron, dichlormetan, kyselina octová, kyselino mravenčí, hexofluoroisoproponol, isopropyl alkohol - používané jako nosič při  elektrozvkláknění

o	Ano, nerezavějící ocel a/nebo PEEK

Možnost využiti asistence rychle proudícího vzduchu u zvlákňovací elektrody v minimálním rozsahu pro jedno jehlovou o bezjehlovou elektrodu s možností plynulé  regulace proudícího vzduchu
o	Ano, součástí emitoru E1 je vzduchová tryska, součástí emitoru E5 je proudění vzduchu integrované

Planární sběrná elektrodo s možností uchycení substrátu s depoziční plochou minimálně 500 cm2.
o   Ano, kolektor Cl (23 x 23 cm2)

Planární sběrná elektroda ve formě paralelně řazených drátů pro osově orientované struktury, mezera mezi dráty v rozmezí 20 - 40 mm.
o   Ano, kolektor C2

CONTIPR O
Rotační sběrná elektroda ve formě plného válce s možností variabilní depoziční rychlosti minimálně 20 m/s pro tvorbu orientovaných struktur s depoziční plochou minimálně 750 cm2.
o   Ano, kolektor C3 (36 x 25 c2)

Rotační sběrnó elektrodo ve formě válce tvořeného paralelně řazenýmidráty, mezero mezi dráty v rozmezí 20 - 50 mm.
o	Ano, kolektor C4

Sběrná elektrodo umožňující tvorbu samonosných tubulárních struktur, které budou mít tvor trubiček, tak aby nebylo nutné vzniklé nanostruktury následně do požadované formy dále zpracovávat,  v průměrech minimálně 2,3,4,5, a 7 mm
o	Ano, kolektor C5

K dodaným tryskám a kolektorů držáky umožňující odběr zvlákněného materiálu a manipulaci.
o   Ano

Za společnost Contipro a.s. v Dolní Dobrouči dne 27. 8. 2019

Doc. RNDr. Vladimír Velebný, CSc.