Příloha 1 

ke

Smlouvě o dodání Dynamického triaxiálního lisu 

Technická specifikace Dynamického triaxiálního lisu:

•	Min. požadovaná dynamická síla: 15 kN 
•	Min. požadovaná statická síla: 10 kN
•	Min. požadovaný pohyb zatěžovacího válce: 50 mm
•	Max. zkušební frekvence: 10 Hz (v závislosti na zatížení)
•	Max. průměr testovaného vzorku: 100 mm
•	Buzení dynamického zatížení: preferováno elektromechanicky, případně pneumaticky
•	Kompresor s napájením na 230 V o objemu max. 60 l, je-li nezbytnou součástí sestavy
•	Ovládání: plně automatické prostřednictvím PC 
•	Součástí dodávky musí být siloměr pro měření axiální síly, snímač dráhy pro měření posuvu a snímač komorového tlaku v triaxiální komoře
•	Součástí dodávky musí být triaxiální komora pro vzorky do průměru až 100 mm a tlak až 2000 kPa
•	Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství potřebné pro umístění 100 mm zkušebního vzorku do triaxiální komory
•	Systém musí obsahovat veškeré příslušenství pro provádění triaxiálních zkoušek typu UU, CU, CD
•	Systém musí do budoucna umožňovat rozšíření pro dynamické zkoušky zemin (zejména resilient modulus)
•	Systém musí obsahovat tlakový systém, který bude schopný vyvíjet komorový tlak v triaxiální komoře alespoň do 1000 kPa
•	Systém musí obsahovat příslušenství pro měření objemových změn během zkoušky s přesností alespoň 0,1 cm3
•	Možnost připojení a záznamu dat pro až 16 snímačů
•	Kalibrace snímačů: prostřednictvím software
•	Software pro záznam a analýzu dat: kompatibilní s Windows verze 7 a vyšší
•	Certifikace: certifikován pro použití v České republice
•	Včetně instalace systému a zaškolení obsluhy.
•	Napájení: 230 V, 50 Hz