EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	

Langendorffův perfuzní systém

1.1.1.4.20	Langendorffův perfuzní systém

1 250 000 Kč bez DPH (v projektu
937 000 Kč bez DPH)

Předmět plnění veřejné zakázky:
Kompletní perfuzní systém pro studie na izolovaných srdcích malých laboratornich zvířat (potkan, myš, králík) s možností regulace tlaku a průtoku perfuzního roztoku a s možnosti záznamu elektrických projevů srdce. Najednotlivé součásti systému je kladen požadavek vzájemné kompatibility.
Technické  podmínky:
•	Perfuzní systém pro izolovaná srdce malých savců:
o	možnost provádění experimentů podle Langendorffa v režimu konstantního průtoku nebo tlaku;
o udržení konstantni teploty perfuzního roztoku, ohřev vody na požadovanou teplotu včetně cirkulačního zařízenía sady kanyl;
o	zásobník s bublinkovým okysličovačem;
o	systém pro odstranění bublin z perfuzniho systému; o	napájecí napětí: 220-240V
o	systém s elektronickým systémem regulace a registrace tlaku/průtoku,
o	potřebné vybavenia přislušenstvi pro měřenitlaku v levé komoře a perfuzního průtoku, o	potřebné vybavení a přislušenství pro umístění srdce a napojení na perfuzní systém.
•	Záznam a řízení elektrických projevů srdce:
o	zařízeni pro měření monofázického akčního potenciálu (MAP) v komorách včetně min.
2x elektrod pro MAP (možnost fixace elektrody v režimu pracujiciho srdce)
o	systém by měl obsahovat 1x stimulační elektrodu,generátor stimulačního pulzu o  systém pro měření EKG včetně min. 2x měřících elektrod a referenční elektrody
•	Akviziční systém a software
o	Potřebné technické a programové vybaveni pro záznam a analýzu naměřených EKG signálů (amplitudové a časové charakteristiky jednotlivých vln a kmitů)
o	potřebné technické a programové vybaveni pro záznam a analýzu monofázického akčního potenciálu (např. upstroke, peak amplituda, baseline amplituda, amplituda a délka trvání při 50 % a 90 % repolarizace)
o	připojenik PC přes USB

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investičnl fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUM ENTACE Č. I
(podle ust. § 98 a podle ust.§ 99 zák. č. 13412016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů , dálejen „Zákon ")

Název zadavatele:	ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Nám . Sítná 3105, Kladno	
Název veřejné zakázky:	Langendorffův perfuzní systém	
Druh veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní zadávací řízení, veřejná zakázka na dodávky	

Zadavatel obdržel dne  19.06.2019 následující dotaz dodavatele, na který předkládá níže uvedenou odpověď.

Dotaz dodavatele č. 1:

V poptávané zakáz.ce poptáváte kompletní perfuzní systém pro studie na izolovaných srdcích malých laboratorních zvířat. V závorce je pro příklad uvedeno někol ik druhu malých laboratorních zvířat (potkan, myš, králík). Náš systém umožňuje veškeré poptávané studie na malých laboratorních zviřatech  a je  určen  pro  myši, potkany  a morčata . Chtěl  bych  se vás zeptat, zda  příklad  uvedený v závorce není závazný a zda budete akceptovat námi nabízený perfuzní systém pro studie na izolovaných srdcích malých laboratorních zvířat,jako jsou  myši, potkani a morčata.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. I:

Zadavatel není oprávněn zadávací podmínky přizpůsobovat konkrétním dodavatelům . Na druhé straně je povinností zadavatele v zadávacím řízení umožnit účast co nejširšího okruhu dodavatelů a dostát tak ust. § 6 ZZVZ, tedy základním zásadám zadávacího řízení.

S ohledem na dodržení zásad dle § 6 ZZVZ zadavatel uvádí, že zadavatel umožňuje i řešení nabízené v dotazu dodavatele č. I , resp. řešení nabízené dodavatelem je pro zadavatele akceptovatelné.

Zadavatel zároveň upřesňuje technickou specifikaci přístroje v tom směru, že systém musí umožňovat kontrolovanou perfuzi na izolovaném srdci malých laboratorních hlodavců, minimálně srdce myší a potkana . Systém musí dále umožnit budoucí rozšíření pro možnost perfuze větších hlodavců jako je např. morče nebo králík .

Zadavatel v souvislosti s upřesněním a doplněním tech nické  specifikace  zároveň  prodlužuje lhůtu pro podáni nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek ve shora uvedené veře jné  zakázce  končí  dne  22.07.2019 ve  1 4:00 hodin .

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	

V  Kladně dne 24.06.2019

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., děkan fakulty

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investičnl fondy
Operačnf program Výzkum, vývoj a vzděláváni	

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKU MENTACE Č. 2
(podle ust. § 98 apodle ust. § 99 zák. é. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů , dálejen  „Zákon ")

Název zadavatele:	ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Nám. Sitná 3105, Kladno	
Název veřejné zakázky:	Langendorffův perfuzní systém	
Druh veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní zadávací řízení, veřejná zakázka na dodávky,	

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením č. I k zadávací dokumentaci, kterou uveřejnil dne 24.6.2019, zveřejňuje aktualizovanou přílohu technické specifikace, která souvisí s vysvětlením č. 1 ZD.

Příloha-aktualizace technické specifikace V Kladně dne 25.6.201 9

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., děkan fakulty

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum,vývoj a vzděláváni	

VYSVĚTLENÍ  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  Č.3
(podle ust. § 98 zák. č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšich předpisů, dále jen .Zákon ")

Název zadavatele:	ČVUT v Praze,Fakulta biomedicínského inženýrstvi, Nám.Sitná 3105, Kladno	
Název veřejné zakázky :	Langendorffův perfuznf systém	
Druh veřejné zakázky :	Zjednodušené podlimitni zadávací řízení,veřejná zakázka na  dodávky,	

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení ze strany dodavatele k této veřejné zakázce.  Zadavatel v této souvislosti poskytuje následující odpovědi na dotazy zaslané dodavatelem:

Dotaz dodavatele č. 1:
V zakázce požadujete možnost prováděni experimentů podle Langendorffa v režimu konstantního průtoku nebo tlaku.
Budete požadovat možnost konstantního průtoku nebo tlaku v rámci stejné jednotky systému bez nutnosti výměny a nastavení hadiček?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:
Zadavatelnabízené  řešeni dodavatelem nepožaduje.  Dotaz dodavatele č. 2:
Budete požadovat jako součást plnění integrovaný průtokoměr pro přesné aktuální měřeni průtoku? Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č.2:
Zadavatelupozorňuje dodavatele, že v rámci zadávací dokumentace jsou uvedeny minimální parametry, které zcela zřetelně uvádějí:
•	systém s elektronickým systémem regulace a registrace tlaku/průtoku
•	potřebné vybaveni a příslušenství pro měření tlaku v levé komoře a perfuzního průtoku, Z výše uvedeného jasně vyplývá, že systém musí umožňovat měřeni průtoku.
Dotaz dodavatel e č. 3:

Ve specifikaci není přesně specifikováno požadované rozmezí perfuzniho tlaku. Můžeme nabídnout perfuzni tlak až do 300mrn Hg (vhodné i pro hypertenzivni potkany). Budete požadovat perfuzní tlak v hodnotách až do 300mm Hg?

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investičnf fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváni	

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil minimální požadavky na předmětný přistroj. Zadavatel nepožaduje perfuzni tlak v hodnotách nabízených dodavatelem.Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadávací podmínky jsou uvedeny způsobem, aby byla umožněna účast co nejširšího okruhu dodavatelů, přičemž jakékol i přizpůsobování podmínek konkrétním dodavatelům by bylo zcela v rozporu se Zákonem.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby se řidíli zadávacími podmínkami a technickou specifikaci uvedenou Zadavatelem v rámci zadávacích podmínek.

V Kladně dne 12.7.2019

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., děkan fakulty

MDE
Heidelberg

This product line is the !atest development of our company, which can be easily placed even in a laboratory with limited place. For the development we used established technical solutions and the experience of the previous years. The systems are made in one- and two-column design (LS- 04P, LS-OSP) and the Neely-type working heart option (LF-06PN) can be added to any basic setup. The constant pressure and flow rate precision pump is controlled by the amplifier-operated hardware-software unit.

The device can be used for the isolated heart examination of mice, rats, guinea pigs and rabbits

•	Measured directly by the connection with the heart, the temperature stability of the system is within 0,1•C
•	The easy attachment of the heart is ensured by the special design of the movable heart suspending unit and its cannulas
•	The advantage of pump-control is that constant-flow and constant pressure mode can be attained by the same device
•	The sensors of the pressure meter are directly placed by the heart
•	By default the system includes the Janicki-type balloon working heart option
•	We provide an opportunity for the stimulation of the preparation
•	The system solved the measurement of extra-/intracellular MAP
•	Sizes: width: 800 mm, depth: 600 mm, height: 850mm

Specification:

LF-25	One-column MIDI Neely frame, glass tanks and silicone tubing Buffer column with tap
Heart suspending unit with isolated chamber (for details see LF-21-KOl datasheet) LVP balloon pressure sensor (Neely type)
Precise peristaltic pump with pressure controlling unit Precise peristaltic pump to the Neely branch Temperature meter amplifier (1-channel) Temperature meter sensor
Roller pump

CWB-02	Circulating water bath (20 litres, 20 I/min delivery speed,±0, 0C)

EXP-MAP-ECG-2 1pc of 2 channel Extracellular amplifier with

2 pc of SEN-13-08, 2 channel sensor (rat and rabbit) for

Electrophysiology measurement of the isolated heart

EXP-HG-2

EXP-ST-01
controlling unit

SEN-12-12
electrode MAP-PRl.4 FE231
ADl-PL ADI TR-02

DC bridge amplifier (2-channel) for invasive blood pressure measurements One-channel non-isolated stimulator (10 I OOV I SOmA) with built-in MCU

Ball-mounted manipulator (360° movement, self-righting) with platinum stimulating

1pc f Polyimide MAP catheter (rat) - for external

I pc ADI Bio Amp

Power ab with LabChart PRO software

Delivery and on-site installation with a software training 2 Days