i

Příloha č. 1 VZ -19051

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY ■ Vybavení KAR

| Parametr | Požadovaná | Nabízená | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mln.hodnota | hodnota |  |
| Dávkovač lineární - 24ks |  |  |  |
| Agilila SP MC CZ |  |  |  |
| Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů - 5, 10, 20, 30, 50/60 ml od různVch výrobců | ANO | ano |  |
| Přesnost dávkování: ± 2 % | ANO | ano | +1% u přístroje: |
| Rozsah rychlosti dávkování: min 0,1 - 999 mlřh | ANO | ano | 0.1-999.9 ml |
| Nastavení rychlosti podávání v závislosti na hmotnosti, nebo ploše povrchu těla pacienta | ANO | ano |  |
| Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze | ANO | ano |  |
| Přednastavení celkového objemu do 990 ml | ANO | ano | 0.1-999 ml |
| Displej se zobrazením názvu léku, rychlosti, informací o podaném a zbývajícím objemu a času dávkování, zbývající době crovozu na akumulátor a alarmech | ANO | ano |  |
| Alarm optický s rozlišením závažnosti alarmu a zvukové alarmy | ANO | ano |  |
| Zobrazení příčiny alarmu na displeji | ANO | ano |  |
| Minimálně požadované typy alarmů: předběžný alarm okluze, alarm okluze, alarm před koncem infuze, alarm konce infuze, předběžný alarm mezní hodnoty objemu, zamknutí klávesnice, tvrdé a měkké limoty rychlosti průtoku, rozpojení pohoného mechanizmu, předběžný alarm slabé baterie, alarm vybité baterie, nepotvrzené programování, alarm technické poruchy, kontrola posun pohoného systému, kontrola bezpečnosti systému, chyba komunikačního spojení | ANO | ano |  |
| Dynamické či prediktivní sledování tlaku v infuzní lince při nízkých rychlostech podávání léků | ANO | ano |  |
| Ovládání, tzn. zadávání hlavních parametrů, musí být realizováno pomocí tlačítkové klávesnice, dotykový displej jako hlavní ovládací rozhraní se nepřipouští, může póze doplňovat hlavní klávesnici. | ANO | ano |  |
| Možnost zadání parametrů infuze přepočtem i objem/čas | ANO | ano |  |
| Doba provozu na akumulátor minimálně 10 hod. při rychlosti 5 ml/h | ANO | ano | > 13 h při 5 ml/h |
| Výpočet rychlosti dávky v mg, meg, ng, IU, mEq, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta a čase | ANO | ano |  |
| Rychlé a jednoduché podání bolusu stiskem minimálně dvou různých tlačítek, nebo opakovaným stiskem jednoho tlačítka | ANO | ano |  |
| Manuální bolus i automatický bolus s přednastavením podaného objemu | ANO | ano |  |
| Možnost úpravy rychlosti bolusu | ANO | ano |  |
| Hmotnost max. 2,3 kg (vč. baterie) | ANO | ano | 2,1 kg |
| Protokol historie - min 500 událostí | ANO | ano | 1500 událostí |
| Výpočet dávky v různých jednotkách ve vazbě na hmotnost nebo plochu těla pacienta | ANO | ano |  |
| Možnost uzamčení klávesnice | ANO | ano |  |
| Nastavení rychlosti podávání v závislosti na hmotnosti, nebo ploše povrchu těla pacienta | ANO | ano |  |
| Knihovna léků pro min 1000 léků s možností rozdělení do min 30 kategorií, včetně překročitelných i nepřekročitelných limitů a rozlišení dle používaných norem. Minimálně 24 znaků, koncentrace, předdefinovaný objedm, maximální objem k podání, rychlost podání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů | ANO | ano |  |
| Provádění úprav knihovny léčiv oprávněnou obsluhou poskytovatele | ANO | ano |  |
| Automatického odvzdušnění infuzní linky pomocí dávkovače | ANO | ano |  |
| Kompletní ovládání pomocí tlačítkové klávesnice | ANO | ano |  |
| Nastavení citlivosti okluzního tlaku v min. 9 stupních | ANO | ano | v rozsahu od 50 do 750 mmHg. (25 mmHg přírůstek od 50 do 250 mmHg / 50 mmHg přírůstek od 250 do 750 mmHg) |
| Zobrazení nastaveného stupně okluzního tlaku na displeji s indikací jeho aktuální hodnoty v infuzní lince | ANO | ano |  |
| Možnost zamknutí přístroje proti neautorizovanému ovládání | ANO | ano |  |
| Nastavení hlasitosti přístroje min. v 5 úrovních | ANO | ano |  |
| Nastavení jasu displeje min. v 5 úrovních | ANO | ano |  |
| Univerzální držák přístroje na infuzní stojan a horizontální lištu - celkem 24ks | ANO | ano | součástí každého přístroje |
| Musí umožňovat spojení min. 3 přístrojů do jednoho kompaktního celku | ANO | ano | pomocí integrovaného držáku a zámku |
| Musí umožňovat vložení přístroje do dokovací stanice společně s infuznímí pumpami stejného systému | ANO | ano |  |
| Plná lokalizace všech funkcí, veškerých textů na displeji v ČJ | ANO | ano |  |

| Pumpa infuzní - 16ks Agilla VP MC CZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pfesné dávkováni pomoci setu se silikonovým segmentem a s integrovanou svorkou bránící samovolnému průtoku infoze pň nečinosti infuzní pumpy, použitelností min. 72 hodin. Použitý set musi zabránit volnému toku infuze do pacienta pň vyjmutí infuzního setu z pumpy. Různý typy setů, jak na podávání infzních roztoků, tak i na podávání krevních derivátů. | ANO | ano |  |
| Přesnost dávkování: ± 5 % | ANO | ano |  |
| Rozsah rychlosti dávkování: min 1 - 1200 ml/h | ANO | ano | 0.1-1500 ml/h |
| Nastaveni rychlosti podáváni v závislosti na hmotnosti, nebo ploše povrchu těla pacienta | ANO | ano |  |
| Změna rychlosti průtoku nebo dávky bez nutnosti přerušení podávání infuze | ANO | ano |  |
| Přednastavení celkového objemu do 9990 ml | ANO | ano | 0,1-9999 ml |
| Alarm optický s rozlišením závažnosti alarmu a zvukové alarmy | ANO | ano |  |
| Zobrazení příčiny alarmu na displeji | ANO | ano |  |
| Minimálně požadované typy alarmů: předběžný alarm okluze, alarm okluze, alarm před koncem infuze, alarm konce infuze, předběžný alarm mezní hodnoty objemu, zamknutí klávesnice, tvrdé a měkké limoty rychlosti průtoku, rozpojení pohoného mechanizmu, předběžný alarm slabé baterie, alarm vybité baterie nepotvrzené programování, alarm technické poruchy, kontrola posun pohoného systému, kontrola bezpečnosti systému, chvba komunikačního spojení | ANO | ano |  |
| Displej se zobrazením názvu léku, rychlosti, informací o podaném a zbývajícím obiemu a času dávkování zbývající době provozu na akumulátor a alarmech | ANO | ano |  |
| Ovládání , tzn. zadávání hlavních parametrů, musí být realizováno pomocí tlačítkové klávesnice, dotykový displej iako hlavní ovládací rozhraní se nepnpouští, může póze doDlňovat hlavní klávesnici. | ANO | ano |  |
| Doba provozu na akumulátor minimálně 8 hod. při rychlosti 23 ml/h | ANO | ano | > 9 h při 25 ml/hod |
| Možnost zadání parametrů infuze přepočtem i objem/rychlost/čas | ANO | ano |  |
| Výpočet rychlosti dávky v mg, meg, ng, IU, mEq, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta a čase | ANO | ano |  |
| Detekce vzduchu v systému za dvířky | ANO | ano |  |
| Rychlé a jednoduché podání bolusu stiskem minimálně dvou různých tlačítek, nebo opakovaným stiskem jednoho tlačítka | aNO | ano |  |
| Manuální bolus I automatický bolus s přednastavením podaného objemu | ANO | ano |  |
| Možnost úpravy rychlosti bolusu | ANO | ano |  |
| Automatická redukce bolusového obiemu po okluzi | aNO | ano |  |
| Hmotnost max. 2 kg (vč. baterie) | ANO | ano |  |
| Protokol historie - min 500 událostí | ANO | ano | 1500 událostí |
| Možnost výpočtu dávky v různých jednotkách ve vazbě na hmotnost nebo plochu těla pacienta | ANO | ano |  |
| Možnost uzamčení klávesnice | ANO | ano |  |
| Režim Standby s nastavením času do 24 hodin | ANO | ano |  |
| Knihovna léků pro min 1000 léků s možností rozdělení do min 30 kategorií, včetně překročitelných i nepřekročitelných limitů a rozlišení dle používaných norem. Minimálně 24 znaků, koncentrace, předdefinovaný objedm, maximální objem k podání, rychlost podání a rychlost dávky vč překročitelných a nepřekročitelných limitů | ANO | ano |  |
| Provádění úprav knihovny léčiv oprávněnou obsluhou poskytovatele | ANO | ano |  |
| Možnost automatického odvzdušněnl infuzní linky pomocí dávkovače | ANO | ano |  |
| Nastavení citlivosti okluzního tlaku v min 9 stupních | ANO | ano | (25 mmHg přírůstek od 50 do 250 mmHg / 50 mmHg přírůstek od 250 do 900 mmHg). |
| Terapeutické režimy plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem | ANO | ano |  |
| Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje | ANO | ano |  |
| Test funkčnosti senzorů - pň každém založení setu | ANO | ano |  |
| Možnost zamknutí přístroje proti neautorizovanému ovládáni | ANO | ano |  |
| Stupeň ochrany min. IP22 | ANO | ano |  |
| Zobrazení nastaveného stupně okluzního tlaku na displeji s indikací jeho aktuální hodnoty v infuzní lince | ANO | ano |  |
| Nastavení hlasitosti přístroje min. v 5 úrovních | ANO | ano |  |
| Nastaveni jasu displeje min. v 5 úrovních | ANO | ano |  |
| Univerzální držák přístroje na infuzní stojan a horizontální lištu - celkem 3ks | ANO | ano | součástí každého přístroje |
| Možnost spojení až 3 přístrojů do jednoho kompaktního celku | ANO | ano | pomocí integrovaného držáku a zámku |
| Možnost vložení přístroje do dokovaci stanice společně s infuzními pumpami stejného systému | ANO | ano |  |
| Provoz bez kapkového detektoru | ANO | ano |  |
| Plná lokalizace všech funkcí, veškerých textů na displeji v ČJ | ANO | ano |  |

| Dokovací stanice - 8ks Agilia Link 4+ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul dokovacl stanice pro umístění min. 4 přístrojů | ANO | ano |  |
| Napájení celého sloupce jedním kabelem | ANO | ano |  |
| Napájení jednotlivých vložených infuzních pump a lineárních dávkovačů prostřednictvím dokovací stanice | ANO | ano |  |
| Vyjmutí či vložení libovolného přístroje ve sloupci bez nutnosti manipulace s dalšími přístroji | ANO | ano |  |
| Optická vizualizace alarmů s rozlišením závažnosti | ANO | ano |  |
| Připojení dokovací stanice do monitorovacího systému bez nutnosti dlších úprav | ANO | ano |  |
| Hmotnost max. 5kg | ANO | ano | 4,1 kg |
| 1x Samostatná dokovací stanice,případně modul umožňující rozšíření počtu inf. techniky u jednoho lůžka | ANO | ano | dodán 1 ks navíc, tzn.9 ks celkem |
| 8 x Infuzní stojan pro upevnění dokovací stanice odpovídají a kompatibilní s dodávanými dokovacími stanicemi. Nosnost stojanu min.24 kg ,.min. 3 háčky na zavěšení infuzních vaků ,min.5 x kolečko z toho min. 2 x s brzdou. | ANO | ano | Z073160 Multifunkční stojan Agilia |
| Centrální monitorovací systém - lks - min. počet licenci odpovídajíc! počtu dokovacích stanic Vigilant Sentinel |  |  |  |
| Aplikace pro nepřetržité monitorování stavu techniky. | ANO | ano |  |
| - Správa alarmů | ANO | ano |  |
| - On-line sledování připojené infuzní techniky | ANO | ano |  |
| - Schématické rozložení lůžek na oddělení pro rychlou a jednoduchou orientaci | ANO | ano |  |
| - Jednoduché zobrazení celkového stavu techniky u jednotlivých lůžek bez nutnosti aktivního zjišťování stavu personálem | ANO | ano |  |
| - Rozlišení následujících stavů - neaktivní sestava u lůžka, aktivní infuze u lůžka, alarmový stav (s popisem způsobeného alarmu a určení přístroie), blížící se konec infuze | ANO | ano |  |
| - Možnost zobrazení stavu jednotlivých přístrojů u lůžka s detailním popisem (aktivní/neaktivní/standby, název podávaného léku, koncentrace léku. rychlost podávání, zbývaiící čas infuze. podané množství) | ANO | ano |  |
| Licence má min platnost 10 let vč. nutných upgradů a updatů | ANO | ano |  |
| Switch datové sítě pro spojení Link Cisco | ANO | ano |  |
| All In One PC s dotykovou obrazovkou min. 24” | ANO | ano |  |
| hodnotíc! kritéria |  |  |  |
| Dávkovače lineární (všech 24 ks) - Funkce TOM (Take Over Mode) - umožňuje automatické spuštění druhého dávkovače bez zásahu obsluhy po ukončení dávky prvního dávkovače. | ANO/NE | ne | Hodnota NE, není v tomto případě považována za porušení zadávacích podmínek |
| Dávkovače lineární (min. 2 ks) - funkce - režim pacientem řízené analgezie | ANO/NE | ne | Hodnota NE, není v tomto případě považována za porušení zadávacích podmínek |

1	POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální Dodavatel může nabídnout zařízeni l s lopšlml parametry.	|

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění

požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce “Poznámka".

- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)		'

V Praze dne 14.10.2019

1st /\ k.