Technická specifikace dodávky

Veřejná zakázka: Ventilátor – 2 ks

Zadavatel: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, IČ: 26000237

| ventilátor vyšší třídy pro dlouhodobou umělou ventilaci pacientů všech věkových kategorií (novorozenci, děti, dospělí), |  |
| --- | --- |
| Nabídka řízených, podpůrných a odvykacích ventilačních režimů VCV,PCV,SIMV,P-SIMV,PSV, CPAP, APRV, dvouúrovňová tlaková ventilace, PRVC,autom.režim adaptivní minutové ventilace AMV, VS | Ano |
| Neinvazivní ventilace NIV | Ano |
| Rychlé a bezpečné uvedení do chodu dle zadané hmotnosti pacienta IBW (kg) | Ano |
| Dechový objem 20-4000 ml pro děti a dospělé, 2 – 100 ml pro novorozence | Ano: Novorozenci 2-100 ml Děti 20-300 ml Dospělí 100-4000 ml |
| Dechová frekvence 1-150 d/min | Ano: Novorozenci 1-150 d/min Dospělí/děti 1-100 d/min |
| Možnost rozšíření o další ventilační režimy | Ano |
| Přehledná barevná ovládací dotyková obrazovka velikost min 15“ koncept oddělené obrazovky od základní jednotky ventilátoru s možností její oddělené instalace dle klinických potřeb | Ano, 15,6“ Barevný dotykový displej |
| Uživatelské rozhraní v českém jazyce | Ano |
| Alarmová hlášení v českém jazyce, záložní ventilace při APNOE | Ano |
| Tzv. modulární systém pro kapnometrii, SpO2 (SpO2 není požadováno) | Ano |
| Inteligentní alarmový management s dělením alarmů dle priority na vysoké, střední a nízké, fyziologické a technické | Ano |
| Funkce Standby, automatická kompenzace Et, Trach trubice | Ano |
| Měření volumetrické kapnografie: modul Plug/Play instalovaný v RACK ventilátoru-vyžaduje se kompatibilita se stávajícím monitorovacím systémem na ARO, hodnoty zobrazené na obrazovce a trendové hodnoty, metodou MainStream | Ano |
| Nastavení FiO2: 21-100% s měřením paramagneticky, funkce 100% O2 po dobu 2 minut, automatická detekce pacienta | Ano |
| Flow trigger, pressure trigger, nastavitelný náběh tlaku, expirační trigger s automatickou optimalizací podle stavu a potřeb pacienta, tvar průtoku | Ano |
| Nastavení sigh metodou recruitmentu - ΔinPEEP 1-45cmH2O v intervalu 20s-80min s nastavitelným počtem cyklů nádechu 1-20 | Ano |
| Monitorování tlaku, průtoku a objemů (spont. a řízených dechů), Ppeak, Pmean, RR, | Ano |
| Stálé zobrazení minimálně 9 měřených parametrů na obrazovce včetně nastavování alarmových hodnot, možnost konfigurace zobrazovaných měřených parametrů | Ano |
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky a smyček, současné zobrazení až 4 křivek (smyček) s možností zastavení a proměřování na křivkách a smyčkách | Ano |
| Trvalý monitoring plicní mechaniky na principu grafického i numerického zobrazení poddajnosti a rezistence s vizualizací pacientovi plíce s barevnou indikací aktuálních změn plicní mechaniky | Ano |
| Možnost zobrazení a uložení referenční smyčky | Ano |
| Automatický Recruitment manévr | Ano |
| Trendové hodnoty ventilačních parametrů min 96 hodin | Ano |
| Monitorace plicní mechaniky | Ano |
| Funkce : Insp/Exp hold, P0,1, PEEPi, NIF, C20/C, RCexp, Vtrap., WOB (tot,vent,imp,pat),RSBI | Ano |
| Nástroj pro odvykání tzv. SBT – test spontánního dýchání | Ano |
| Low inflation flow manévr pro měření infekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky pro optimalizaci best PEEP.Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz alespoň na 90 min) s jasnou indikací stavu baterie, napájení 230V/50Hz | Ano |
| Vozík (mobilní stojan) pro přístroj, rameno/držák pacientského okruhu, připojení na centrální zdroj O2, AIR | Ano |
| Vestavěná s inspiriem synchronizovaná nebulizace pro podávání léků, nastavování automatického opakování průběhu nebulizace | Ano |
| Jednoduchá obsluha a údržba ventilátoru, kompatibilita s monitorovacím systémem na ARO, možnost integrace do monitorovacího systému, konektivita RJ45,USB,Printscreen min.20 snímků | Ano |
| Použití běžného dvoucestného pacientského okruhu standardních rozměrů, pacientský okruh bez přídavných sensorů(kromě ventilace novorozenců) pro měření ventilačních parametrů, integrovaný HEPA filtr | Ano |
| Jednoduché uživatelské testy, v případě urgentní ventilace spuštění přístroje bez nutnosti uživatelských testů | Ano |
| Základní sada spotřebního materiálu, nutného pro okamžité zahájení provozu | Ano |
| Zaškolení personálu příslušným technikem | Ano |
| Testovací plíce pro děti a dospělé | Ano |