|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **IROP\_I\_13\_Fototerapeutická lampa** | **3 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy fototerapeutické lampy  3ks pro oddělení JIP novorozenci v KV, KKN a.s.  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** | |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | |  |
| ***Výrobce přístroje*** | |  |
| **Základní požadavky na přístroj** | |  |
| Výkonové LED moduly | ano | ANO |
| Životnost zářičů | min. 50 000 hodin | ANO |
| Světelné spektrum | min.  425 až max. 475 nm | ANO |
| Ozařovaná plocha | min. 600 x 300 mm | ANO |
| Hodnota spektrální ozářenosti pro účinnou oblast vlnových délek 425 – 475nm minimálně 2,7 mW/cm2 na vzdálenost 50cm od zdroje záření  ***\*tolerance ±5%*** | ano | ANO |
| Max. příkon přístroje | 80 W | ANO |
| Nastavitelný stojan umožňující požadovanou výšku | ano | ANO |
| **Příslušenství** | |  |
| Teplotní čidlo s nastavitelnými mezi alarmu, zabraňující přehřátí pacienta | ano | ANO |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu včetně:**   * **Ochranné brýle pro novorozence při aplikaci fototerapie (10ks ke každé lampě)** | **ano** | ANO |

*\*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne …………..

Za účastníka zadávacího řízení: ………………………..