Technická specifikace dodávky

      - CENTRÁLA SYSTÉMU

Přejezdová centrála nového systému potrubní pošty bude umístěna na místě stávající centrály v Energocentru, budova J.

Instalována bude lineární tříosá přejezdová centrála s kapacitou na 6-8 linek. Osazené koncovými komponenty budou pouze stávající 4 linky. Příchozí pouzdra z linek přicházejí do přejezdové centrály shora a rovněž shora po předání odcházejí. Předávací centrála je řízena průmyslovým počítačem SPS a rovněž osazena HW komponenty SPS, stejnosměrnými spojkami, krokovými motory a servomotory s Hallovým senzorem.

Veškerá elektronika a elektrická část bude umístěna v rozvaděči ve stejné místnosti centrály.

Přejezdová centrála bude umožňovat:

- plynulý transport zásilek v systému potrubní pošty v objemu 1000 až 2000 transportů denně

- prioritní transport vybraných zásilek, včetně možnosti okamžitého „předběhnutí“ statimového vzorku

- citlivou manipulaci s přepravními pouzdry, zejména plynulý dojezd a odjezd přepravních pouzder

- návrat transportovaného materiálu zpět na odesílající stanici v případě, že není možné doručit zásilku do koncové stanice (např. při poruše části systému, uzamčení stanice)

- výběr neobsazené trasy k jednotlivé stanici

- uložení pouzder (6 ks) čekajících na předání, aby byly linky co nejdříve uvolněny

- centrála bude postavena na stabilním eloxovaném ALU rámu

Systém potrubní pošty bude rozdělen do následujících linek:

Stávající rozdělení instalovaných linek bude zachováno.

Mezi linkami 3 a 4 bude v kolektoru pod budovou C zbudován decentrální přejezd mezi linkami tak, aby pouzdra směřující z budovy A do budovy D nemuseli přejíždět přes přejezdovou centrálu v budově J.

Řídicí systém potrubní pošty bude mít následující vlastnosti a funkcionality:

- Autonomní mikroprocesorové linkové řídící centrály pro obousměrnou linku potrubní pošty na bázi průmyslového počítače

- Centrála bude umožňovat oboustrannou komunikaci s centrálním PC, bude však řídit systém potrubní pošty i po odpojení centrálního PC.

- Bude umožňovat identifikaci a sledování pohybu každého pouzdra, které bude jednoznačně označeno transpondérem RFID. Jednotlivé komponenty v systému budou z tohoto důvodu obsahovat dostatečný počet snímacích zařízení. Umístění snímacího zařízení ve stanici bude provedeno tak, aby umožnilo identifikaci pouzdra vloženého do stanice a vyloučilo tak možnost následné záměny pouzder

- Transpondéry RFID budou v pouzdrech umístěny na obou koncích pouzdra, aby mohla obsluha vložit pouzdro do stanice jakýmkoliv koncem.

- Obsluhu systému bude umožněna jen na základě stávajících platných osobních identifikačních karet personálu, s možností rozlišení několika úrovní přístupových práv. Systém bude pracovat se stávajícími identifikačními kartami, používanými v nemocnici s možností zabezpečených transportů

- Systém bude obsahovat vizualizační a konfigurační stanoviště systému s přístupem z více PC, zabezpečených administrátorskými právy

- Řídicí jednotka bude sloužit pouze k řízení celého systému potrubní pošty a všech integrovaných komponentů

- Uživatelské vstupy (např. programování identifikačních karet či čipů pouzder), výstupy (statistiky, evidence) a celková vizualizace systému (dohledové centrum) budou realizovány na jiné jednotce z důvodu minimalizace rizika neodborného zásahu do řídicí jednotky systému.

- Systém bude umožňovat pro případy dálkové správy systému i zřízení dálkového zabezpečeného přístupu i pro externí servisní organizaci

- Jak řídicí jednotka, tak jednotka pro dohledové centrum bude zálohována pro případ výpadku elektrické energie samostatnou UPS, s délkou překlenutí výpadku po dobu 30 minut

- Vedení registru (databáze) uživatelů (dle unikátního číslování identifikačních karet) a transportních pouzder

- Zajištění automatického sledování počtu realizovaných transportů, a to jak u jednotlivých pouzder, tak i všech komponentů systému (stanice, centrály, výhybky atd.)

- Systémové nastavení u příslušných komponentů systému a u transportních pouzder objemu realizovaných transportů, po jejichž dosažení systém automaticky hlásí nutnost provedení údržby, revize či desinfekce

- Transportní pouzdra, s překročeným limitem transportů, budou automaticky odeslány na určenou servisní stanici k provedení údržby či desinfekce

- Zajištění automatického zjištění poruchy systému nebo jeho komponentů, s identifikací místa poruchy, případně vadného komponentů

- V případě zjištění poruchy, signalizace na dohledovém centru a zároveň automatické hlášení poruchy prostřednictvím e-mailu a SMS na 10 e-mailových adres a 10 mobilních telefonních čísel

- Systém bude obsahovat harmonogram servisních odstávek, revizí atd.

- Systém bude umožňovat ruční i automatické přesměrování pouzder, např. v případě výpadku či odpojení stanice

- Systém bude umožňovat přehledné detailní statistické výstupy o jednotlivých transportech (časové údaje, identifikace obsluhy, úroveň priority aj.), evidence, vyhodnocování provozních dat celého systému i jeho jednotlivých komponentů,

- Evidence poruchových stavů, možnost agregace dat za různá časová období atd.

- Veškeré výstupy bude možné zálohovat na CD nebo DVD nosiči, případně jiné datové medium

- Možnost zálohování na centrální úložiště nemocnice

- Systém bude plně komunikovat v českém jazyce, tj. včetně vizualizace, ovládání stanic, softwarové ovládání, statistické výstupy, návody aj.

      - PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH BUDOV S CENTRÁLOU

Stávající propojení jednotlivých budov nemocnice s centrálou bude zachováno.

      - POTRUBNÍ ROZVODY A VÝHYBKY V BUDOVÁCH

Potrubní rozvody PVC potrubím o průměru 110 x 2,3mm v jednotlivých budovách budou zachovány.

Případné lokální modifikace potrubí budou provedeny potrubím a oblouky z tvrzeného PVC, s certifikací reakce na oheň B-s1 podle ČSN EN 13501, barva světle šedá, přesně dimenzované, průměru 110 mm (tl. stěny 2,3mm). Oblouky budou mít rádius 650 mm.

V místě přejezdové centrály bude použito jízdní potrubí transparentní z tvrzeného Makrolonu, přesně dimenzované, průměru 110 mm (tl. stěny 2,3mm).

      - SPECIFIKACE VÝHYBEK SYSTÉMU

V novém systému budou použity pneumaticky těsné výhybky v masivním provedením

v celokovové skříni s antikorozní úpravou povrchu a atestem pro zdravotnictví.

Každá výhybka bude s jedním vstupem a třemi výstupy. Rameno je uloženo ve

válečkových ložiskách a poháněno stejnosměrným elektronicky řízeným elektromotorem pomocí klínového řemene, který zabrání prokluzem mechanickému poškození výhybky při vzpříčení pouzdra na výstupu. Výhybky budou ovládány elektronicky, k tomu užívají vlastní mikroprocesorovou logiku. Výhybce je dodána pouze informace o nastavení transportní cesty.

Dále je výhybka opatřena bezkontaktními snímači poloh ramene, bezkontaktním

potrubním čidlem oznamujícím systémové centrále průchod přepravního pouzdra, integrovaným servisním přepínačem, elektronickou ochranou vzpříčení motoru. Výhybky umožňují samostatné uvolnění vzpříčeného pouzdra.

      - SPECIFIKACE STANIC SYSTÉMU

Jelikož pracoviště nemocnice je z technologického hlediska specifické na výskyt

obsluhys různou technickou vyspělostí, budou stanice dodané do nového systému potrubní pošty i na tento fakt připraveny. Stanice je technologický celek, se kterým přichází do styku samotná obsluha systému. Zadání požadavku na odeslání přepravního pouzdra, nebo příjem doručeného pouzdra bude co nejjednodušší a lehce vysvětlitelný.

Stanice budou stejně jako výhybky masivní konstrukce, s celokovovou konstrukcí

skříně s antikorozní úpravou povrchu, a atestem pro zdravotnictví, ovládány elektronicky, k tomu užívají vlastní mikroprocesorovou logiku.  Dále je stanice opatřena bezkontaktními snímači poloh bubnu, bezkontaktním potrubním čidlem oznamujícím systémové centrále průchod přepravního pouzdra, elektronickou ochranou vzpříčení motoru. Stanice umožňují samostatné uvolnění vzpříčeného pouzdra.

Stanice budou opatřeny jednoduchou fóliovou klávesnicí s grafickým displejem,

v protiprachovém provedení s možností desinfekce pro zdravotnická zařízení, s jasnými pokyny pro obsluhu. Při odesílání přepravního pouzdra stačí obsluze zadat na klávesnici jednoduchým způsobem cílovou stanici, nebo výběrem z adresáře, do kterého je jednoduchý přístup, a vložit přepravní pouzdro do odesílacího zásobníku. Samotné odeslání provede systém sám, bez dalšího pokynu, či zadání obsluhou.

U každé stanice bude zabezpečen přístup pouze po identifikaci osobní kartou (funkce je popsána výše). U stanic, která je umístěna ve veřejně přístupných prostorách, bude takto zabezpečeno i odebrání přijatého pouzdra. Stanice je osazena zabezpečeným přijímacím košem, který je v běžném stavu uzamčen. K odemknutí dojde až po autorizaci oprávněné obsluhy identifikační kartou RFID.

Z menu stanice si může obsluha vybrat, zda chce transport provést normálně, urgentně (například vzorky pro přijatého pacienta v ohrožení), nebo pomalu (krevní materiál) a pochopitelně tyto volby kombinovat. Příjem přepravního pouzdra bude proveden rovněž samostatně systémem, přijaté pouzdro vypadne ze stanice do přijímacího koše. Tento koš bude dostatečně velký, aby dokázal pojmout všechna případně přijatá pouzdra v nepřítomnosti obsluhy. Po doručení pouzdra do cílové stanice se zobrazí na displeji odesílací stanice potvrzení příjmu, nebo informace, kam bylo pouzdro přesměrováno a proč. Obsluha může okamžitě reagovat a zásilku si vyžádat zpět. Menu rovněž zobrazuje veškeré transporty, které jsou momentálně přepravovány k této stanici.

Na displeji stanice je zobrazen text v případě poruchy stanice, linky, nebo celého systému, případně informace, že je systém přetížen a obsluha musí s odesláním počkat. Obsluha může okamžitě uvědomit technickou obsluhu systému na případnou nefunkčnost systému.

Stanice budou opatřeny čtecím zařízením adresních čipů pouzder, v kterých budou

uloženy trvale tyto informace:

- adresa domovské stanice

- transportní limit do servisní prohlídky pouzdra

- počet transportů

- fixní cílová adresa (umožní odeslat pouzdro pouze do určené stanice)

a informace programované při odeslání:

- cílová stanice

- osobní identifikace odesílatele

- čas odeslání

- priorita

- zabezpečený transport

Čipy pouzder musejí být programovatelné ze všech stanic systému.

Při odeslání pouzdra se do čipu uloží cílová adresa zadaná na stanici, tato informace slouží pro vyhodnocení cíle přejezdovou centrálou. Pouzdra se vracejí zpět na domovskou stanici pouze po vložení pouzdra do stanice při vynulovaném displeji. Stanice si sama vyhodnotí, že se jedná o cizí pouzdro a odešle jej. Jeli zadán na stanici nějaký cíl a obsluha chce cizí pouzdro na tento cíl odeslat, stanice zvukově na tuto skutečnost upozorní a pouzdro neodešle.

Stanice budou opatřeny servisní funkcí, tak aby jednotlivé servisní pokyny a přezkoušení mohl provádět technik přímo u stanice. Do této funkce je nutné zajistit přístup pouze technikovi (opatřit tuto funkci přístupovým heslem, případně osobní identifikací kartou).

      - SPECIFIKACE DMYCHADEL SYSTÉMU

Dmychadla linek nového systému potrubní pošty budou umístěna v budově J, v blízkosti přejezdové centrály. Každá linka bude osazena jedním dmychadlem.

Bude použito dmychadel s bočním vzduchovým kanálem, a atestem pro zdravotnictví, se vzduchovým reverzním ventilem se třemi polohami (sání, tlak a uzavřená poloha). Vzduchový ventil je pevnou součástí dmychadla (od stejného výrobce) a zajistit plynulou, avšak okamžitou změnu směru. Dmychadla budou dále doplněna regulovatelným frekvenčním měničem otáček k zajištění pomalého transportu krevních přípravků.

Technická specifikace dmychadel:

| objem transportovaného vzduchu | 4,6m³/min |
| --- | --- |
| celkový tlak | 230mbar |
| maximální otáčky | 3 600ot/min |
| napětí | 400 V |
| Výkon | 2,3 kW |

      - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Nemocnice zajistí tuto stavební připravenost:

- Veškerá stavební povolení a ohlášky

- Elektrický přívod pro rozvaděč technologie (do místnosti, kde budou umístěna dmychadla (v budově J) 3L+PE+N 400 V, celkový příkon 10kW

- Elektrické přívody pro pomocné napáječe L+PE+N 230 V. Umístění upřesní dodavatelská firma během realizace podle potřeby

      - ZÁVĚR

Veškerý použitý materiál, pracovní postupy a provozní zkoušky jsou provedeny podle platných ČSN, resp. podmínek a zadání investora a provozovatele.

Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky, dodavatelská dokumentace, návody k obsluze a zaškolení obsluhy v českém jazyce.

Všeobecné principy dodávky:

- K vytvoření nabídky na dodávku a realizaci je nezbytné vycházet ze všech částí této projektové dokumentace a specifikace ve výkazu výměr

- Zařízení splňuje všechny popsané výkonové parametry a funkce dle projektové dokumentace a příslušných norem, vyhlášek a předpisů a specifikací ve výkazu výměr a k zařízení budou dodány všechny potřebné atesty, certifikáty a revize.

- Dodávka zařízení se předpokládá včetně kompletní montáže, souvisejícího doplňkového a montážního materiálu a uvedení do provozního stavu.

- Součástí dodávky budou všechny potřebné zkoušky (individuální v průběhu montáže, komplexní zkouška, kapacitní zkouška), dodavatelská dokumentace (dle potřeby výrobní dílenská dokumentace), návody – manuály k obsluze a údržbě, zaškolení obsluhy a údržby, vše v českém jazyce.

- Všechny výrobky a zařízení použitá při realizaci stavby splňují podmínky stanovené zákony, vyhláškami a normami.