|  | Veřejná zakázka Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika Příloha č. 3 Zadávací dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE - pracoviště se musí skládat minimálně z níže uvedených položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | Název položky a minimální požadavky zadavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální Požadavky zadavatele na sestavy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet KS | nabídka dodavatele - Značka a typ a technický popis nabízeního plnění |
| 1. | Rentgenová jednotka řízená mikroprocesorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | soulad s evropskými pravidly radiační ochrany, povolení k používání ve školství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost výměny rentgenek (Výměna rentgenek musí být rychlá a snadná, bez potřeby justování. Systém výměny rentgenek musí být mechanicky řešen tak, aby nemohlo dojít k přímému kontaktu experimentátora s rentgenkami, k poškození rentgenek a k dotyku horkých částí a aby zahájení provozu zařízení bylo možné jen při správně provedené výměně rentgenek (bezpečnostní západky apod.).) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe X-Ray 4.0 Systém obj.č. 09057.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost vložení goniometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maximální napětí alespoň 30kV, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podrobný popis viz přiložená specifikace nabídky |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | emisní proud o rozsahu min. 0 – 1 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | položka 1, obj.č. 09057.88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TFT displej a ovládací dotykový panel pro ruční řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost řízení pomocí PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | experimentální prostor o vnitřních rozměrech alespoň 44x34x34cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | experimentální prostor teplotně řízený a ventilovaný, osvětlený |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | okénka do experimentálního prostoru alespoň ze tří stran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vestavěná optická lavice pro polohování přípravků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dva nezávislé obvody dvířek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektrický a mechanický zámek zamezující otevření při zapnuté rentgence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | konektor pro Geiger-Müllerův detektor, vestavěný reproduktor pro měření Geiger-Müllerovou trubicí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | konektor USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | konektor pro připojení monitoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektrické propojovací panely uvnitř a vně experimentálního prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vstupy pro na napouštění ochranné atmosféry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | síťové napájecí napětí 240 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojízdný laboratorní stůl pro rentgenový systém |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost převážení připravených experimentů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alespoň 2 kolečka s brzdou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost kompaktního uložení rentgenové jednotky a všeho potřebného příslušenství (především 4 rentgenek, goniometru, vícekanálového analyzátoru, počítače a monitoru, drobného příslušenství, apod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 3, obj.č. 09057.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | uzamykatelný skladovací prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zabezpečení monitoru proti krádeži |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | min. 2 napájecí zásuvky a nejdůležitější konektory (USB, konektor pro připojení monitoru nebo dataprojektoru) umístěny na pracovní ploše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Měděná zásuvná rentgenka plně kompatibilní s rentgenovou jednotkou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost rychlé a snadné výměny rentgenky, bez potřeby justování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zabránění přímému kontaktu experimentátora s rentgenkou a s horkými částmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 4, obj.č. 09057.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bezpečnostní západka a kontakty dovolující provoz jen při správném zasunutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | úhel anody 19° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní proud 1 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní napětí 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Molybdenová zásuvná rentgenka plně kompatibilní s rentgenovou jednotkou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost rychlé a snadné výměny rentgenky, bez potřeby justování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 5, obj.č. 09057.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zabránění přímému kontaktu experimentátora s rentgenkou a s horkými částmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bezpečnostní západka a kontakty dovolující provoz jen při správném zasunutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | úhel anody 19° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní proud 1 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní napětí 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Železná zásuvná rentgenka plně kompatibilní s rentgenovou jednotkou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost rychlé a snadné výměny rentgenky, bez potřeby justování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zabránění přímému kontaktu experimentátora s rentgenkou a s horkými částmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 6, obj.č. 09057.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bezpečnostní západka a kontakty dovolující provoz jen při správném zasunutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | úhel anody 19° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní proud 1 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní napětí 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wolframová zásuvná rentgenka plně kompatibilní s rentgenovou jednotkou |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost rychlé a snadné výměny rentgenky, bez potřeby justování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zabránění přímému kontaktu experimentátora s rentgenkou a s horkými částmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bezpečnostní západka a kontakty dovolující provoz jen při správném zasunutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 7, obj.č.09057.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | úhel anody 19° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní proud 1 mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. provozní napětí 35 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Goniometr k rentgenu plně kompatibilní s rentgenovou jednotkou s motorovým otáčením vzorků a detektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | automatická identifikace goniometru, autokalibrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ovládání pomocí počítače nebo ručně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 8, obj.č. 09057.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | samostatné i vázané otáčení vzorku a detektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | velikost kroku úhlu v rozsahu min. 0,1° – 10°, rychlost krokování v rozsahu min. 0,5 – 100s/1 krok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozsah otáčení vzorku 0° – 360°, celkový rozsah otáčení detektoru 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Samozhášecí halogenidová Geigerova-Müllerova trubice s ochrannou trubkou, včetně držáku k upevnění na optickou lavici |  |  |  |  |  |  |  |  |  | detekce beta, gama a alfa záření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pracovní napětí alespoň 500V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 9, obj.č.09005.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mrtvá doba 0,1ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | konektor BNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Energeticky citlivý rentgenový detektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost upevnění na goniometr bez omezení jeho funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2- a 3-bodová kalibrace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 11, obj.č. 09058.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozsah alespoň 2-50keV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozlišení méně než 500eV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | možnost současného zobrazení rentgenového signálu na osciloskopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Mnohokanálový analyzátor rozšířený pro rentgenové záření, včetně software pro jeho ovládání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | analýza napěťových impulsů, proporcionálních energii záření alfa, gama a rtg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mrtvá doba max. 80ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozlišení spektra 4096 kanálů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 12, obj.č. 13727.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | digitálně nastavitelné zesílení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vestavěný zdroj pro předzesilovač alfa a pro rentgenový detektor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | výstup BNC a USB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vstup TTL pro koincidenční měření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Digitální rentgenová kamera |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přímé získání obrázků při radiografii a počítačové tomografii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | použití za běžného denního osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 14, obj.č. 09057.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CMOS senzor s aktivní plochou 5 x 5 cm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rozlišení alespoň 48 µm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hloubka 12 bit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Univerzální měřící zesilovač pro zesilování stejnosměrných i střídavých napětí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vstupní odpor alespoň 1TΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. vstupní napětí alespoň 10V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 16, obj.č. 13626.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | režim elektrometrického zesilovače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Napájecí zdroj |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 galvanicky oddělených výstupů o různých napětích v rozmezí 0-600V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 17, obj.č. 13672.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrana proti zkratu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Motorový otáčecí stolek k rentgenu pro otáčení zkoumaných předmětů podél svislé osy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | počet kroků alespoň 3600 na 360° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 18 obj.č. 09057.42 |
| 15. | Digitální multimetr s možností měřit střídavý a stejnosměrný proud a napětí, odpor, kapacitu, frekvenci, teplotu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 1/2 místný displej, automatické vypnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Phywe, položka specifikace 19, obj.č. 07129.00 |
| 16. | Kolbeho elektroskop |  |  |  |  |  |  |  |  |  | průhledná přední i zadní stěna a stupnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | max. napětí alespoň 1,5kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Phywe, položka specifikace 20, obj.č. 07120.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ukazatel v jehlovém ložisku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Posuvné měřítko s noniem a rozsahem alespoň do 15cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 21, obj.č. 03010.00 |
| 18. | Rezistor o odporu alespoň 50MΩ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 22, obj.č.07159.00 |
| 19. | Digitální váhy o rozlišení alespoň 0,01g a o maximální zátěži alespoň 750g. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Sartorius, položka specifikace 23, obj.č. 49295.99 |
| 20. | Digitální stopky s rozlišením alespoň 0,01s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 24, obj.č. 24025.00 |
| 21. | Vnitřní vyjímatelná profilová optická lavice kompatibilní s rentgenovou jednotkou. Délka min. 400 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 25, obj.č. 09057.18 |
| 22. | Vnější optická lavice o délce alespoň 250mm, pro našroubování na bok rentgenové jednotky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 26, obj.č. 09057.21 |
| 23. | Různé typy jezdců na optickou lavici profilovou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Phywe, položky specifikace 27,28,61, obj.č.08286.00,09057.29 |
| 24. | Nástavec pro Comptonův jev kompatibilní s rentgenovou jednotkou o minimálním rozměru 30x30x10mm s hliníkovým absorbérem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 29, obj.č. 09057.44 |
| 25. | Model cév pro kontrastní kapalinu - plastová deska s vnitřním potrubím, stojanem a vaničkou pro zachycení kapaliny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 30, obj.č. 09058.06 |
| 26. | Model implantátu pro rtg fotografii - dřevěný kvádr s kovovým kolíkem a referenční destičkou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 31, obj.č. 09058.07 |
| 27. | Krystal KBr v držáku, mezirovinná vzdálenost 329 pm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 32, obj.č. 09056.01 |
| 28. | Krystal LiF v držáku, mezirovinná vzdálenost 201,4 pm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 09056.05 |
| 29. | Clony z různých materiálů o různých tlouštkách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Phywe, položky specifikace 34,35,55,56,57 |
| 30. | Sada absorbérů rentgenového záření z různých materiálů a o různých tloušťkách. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 36, obj.č. 09056.02 |
| 31. | Sada samovyvýjecích rentgenových filmů o rozměrech alespoň 4x3cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe. Položka specifikace 37, obj.č. 09057.20 |
| 32. | Fluorescenční stínítko v rámu, s dříkem do jezdce na optickou lavici. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 38, obj.č. 09057.26 |
| 33. | Kryt nepropouštějící světlo pro rentgenovou jednotku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 39, obj.č. 09057.46 |
| 34. | Desky kondenzátoru pro rentgenovou jednotku, o rozměrech nepřesahujících 10x10cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Phywe, položka specifikace 40, obj.č. 09058.05 |
| 35. | Součástí dodávky musí být všechno potřebné příslušenství, včetně zejména napájecích a připojovacích kabelů, držáků, vzorků pro měření, chemického nádobí, příruček a dalšího drobného příslušenství. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | soubor | Phywe , ostatní položky specifikace |