Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství
	Počet
(ks)	Způsob
splnění
požadavků	
Název BHTINNOVA E2s DH	2		
mycí a dezinfekční automat pro 1 flexibilní endoskop, nebo 2 menší endoskopy typu bronchoskop, laryngoskop, intubační endoskop, cystoskop			
termochemická dezinfekce na bázi GA (Giutaraldehyd) pro čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu včetně dlouhých modelů s možností použití a přestavby na PAA dezinfekční prostředky			
termochemická a chemická dezinfekce dvoustupňová dezinfekce			
přístroj umožňuje mytí a dezinfekce endoskopů tzv. způsobem „v tlakové komoře" s možností okamžité variantní přestavby na způsob tzv. „jednokanálovou monitorací a adaptací"			
BHT INNOVA E2s je určena pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS			
přístroj je plně kompatibilní s flexibilními endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax, Storz)			
součástí dodávky je jedna základní sada spojek na endoskopy			
přední plnění vyklápěcími, plně prosklenými dvířky (kalené bezpečnostní sklo) zavěšenými na pantech ve spodní části			
celý přístroj včetně mycí a dezinfekční komory je vyroben kompletně z nerezové oceli AISI 304			
instalace je možná, jak pod pultem (zástavbový model) tak volitelně jako volně stojící model s nerezovou krycí deskou			
řízení a ovládání mikroprocesorem s ovládacím a zobrazovacím dotykovým, barevným LCD fulltextovým displejem min. 4,3" a virtuální klávesnicí			
3 standardní - endoskopické programy, 1 program pro příslušenství, 2 programy pro termální dezinfekci a 11 volně programovatelných programů			
termochemická dezinfekce při teplotě <55 °C, s chemickými látkami na bázi GA (giutaraldehyd)			
přístroj má integrována dvě plně automatické dávkovači čerpadla pro tekuté chemické roztoky (detergenty a dezinfektanty)			
včetně ovládacích prvků pro monitorování objemu a dávkování činidel a
2 úrovňovou kontrolu			
Přístroj s plnohodnotným a programovatelným horkovzdušným sušením - prostřednictvím vysokého tlaku vzduchu pro sušení (minimálně 150 m3 / h při 0,8 kW výkonu ventilátoru) je prováděno přímo prostřednictvím mycího jet systému			
Plně automatická zkouška těsnosti endoskopů			
Integrovaný ohřívací výměník pro tepelnou dezinfekci, Dl deionizovaná voda reverzní osmózy pro finální oplach s výměníkem tepla			
Včetně dodávky kompaktní externí tiskárny pro dokumentaci, včetně RS-232 pro připojení k externí tiskárně, počítači nebo jiné jednotce ke zpracování dat (například systém CMS, Endobase apod.)			
Včetně mechanického kódování zásobníků na dezinfekci			
Rozměry: vnější - volně stojící systém max. š/v/h 600 x 857 x 700 mm			
Rozměry: mycí a dezinfekční komory max. š/v/h 390 x 525 x 480 mm			
Objem mycí a dezinfekční komory 98 litrů			

7

*r\S>
.y.éV'0
záV-O’

Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojka, běžný odpad			
Celková váha maximálně 80 kg			
Elektrické připojení 230 V, 50 Hz			
Horkovzdušný systém sušení s HEPA filtrací			
Přístroj je v souladu s normou ČSN EN ISO 15883-4			
Přístroj je v souladu s normou ČSN EN-ISO 15883-1 (a umožňuje plnohodnotný záznam Real Data Validations - záznam reálných dat průběhu mycího a dezinfekčního cyklu)			
Součástí dodávky je 1 ks nerezového koše pro 1 flexibilní endoskopy			
Součástí dodávky je 1 kus nerezového koše k uložení různých drobných součástí endoskopů			
Součástí dodávky je podstavná skladovací skříň pro uložení dezinfekčních nádob a příslušenství, která slouží jako základna, materiál - nerezová ocel AISI 304, rozměry vnější: š/v/h/ 600 x 400 x 700 mm			
Součástí dodávky přístroje je vybavení sloužící pro identifikaci endoskopů a uživatelů na bázi čárových kódů a čtečky čárových kódů			
Celková doba mycího a dezinfekčního cyklu vč. závěrečného plnohodnotného sušení je 40 minut			
Funkce autodezinfekční cyklus přístroje			
Po ukončení cyklu tiskárna automaticky generuje doklad o tom, že celý proces mytí a dezinfekce je validovatelný a proběhl v pořádku			
Mycí a dezinfekční automaty BHT INNOVA plně vyhovují vyhl. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění			
Přístroj je v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15883-1			
Přístroj je v souladu s požadavky ČSN EN ISO 15883-4			

íí
8