enus ■ medical*
I	vaše zdravá investice
Technicky dodís mvcího a dezinfekčního automatu BHTINNOVA® E2s

Mycí a dezinfekční automat pro mytí, čištění, dezinfekcí a
sušení flexibilních endoskopů, instrumentů nebo variantně
operační obuvi, skla a následný reprocessing jejich použití,
pro způsob chemické dezinfekce.
Předni plnění vyklápěcími dvířky zavěšenými na pantech ve
spodní části, celý přístroj je vyroben kompletně z nerezové
oceli AISI 304.
Instalace je možná jak pod pultem nebo volitelně jako volně
stojící model s krycí deskou.
Mikroprocesorové řízení prostřednictvím virtuální ovládací
klávesnice a dotykového digitálního LCD displeje 4,3".
Ilustrační fotografie
Charakteristika a technické údaie:
•	Pro mytí, čištění, dezinfekci a sušení flexibilních endoskopů (až 2 úložné úrovně)
•	Termální chemická dezinfekce pro čištění a dezinfekci instrumentů, endoskopů, sálové obuvi,
laboratorního skla a dalších materiálů
•	Termochemická dezinfekce dvoustupňová dezinfekce
•	Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů a jejich příslušenství a plné kompatibilní s produkty
dalších výrobců
•	Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný
oplach v čištěné Dl deionizované a purifikované vodě (aqua purificata)
•	Automatická kontrola průchodnosti všech připojených kanálků
•	Autodezinfekční cyklus
•	Dotykový digitální LCD displej 4,3" s virtuální ovládací klávesnicí (zobrazuje procesová data
nastavení mycího a dezinfekčního automatu - dobu chodu, programy, chybová hlášení a poruchy)
•	Automatické dávkování pracovních roztoků
•	2 programy pro endoskopy, 1 program pro příslušenství a až 11 volně programovatelných
programových pozic.
•	2 plně automatická dávkovači čerpadla pro chemické roztoky, včetně dávkovačích ovládacích
prvků pro objemové sledování dávkování činidel a 2 úrovně regulace (bud pro 5/10 I nebo 30 I
nádoby).
•	Vysoký tlak vzduchu pro sušeni (150 m3 / h při 0,8 kW ventilátoru) přímo přes mycí jet systém.
■ www.enusniedicaS.cz
ENUS MEDICAL s.r.o., Plkovská 2934/1,193 00 Praha - Horní Počernice, Česká republika
tel.: +420 273 132 270, fax: +420 273 132 280. e-mail: info@enus.cz
ÍČ: CZ25551701. Spisová značka: Městský soud v Praze, C 195811

anus ■ medical'
vaše zdravá investice
•	Volitelně automatická identifikace sít až na 250 ID čišel
•	Volitelně automatická identifikace uživatelů (100 různých uživatelů)
•	Zkouška těsnosti se zkušebním postupem integrovaným tlaku
•	Externí tiskárna pro dokumentaci procesu
•	Včetně rozhráni RS-232 pro připojení k externí tiskárně, PC nebo jiné jednotce pro zpracování dat,
•	Datové rozhráni pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici
•	S vnitřní přípravou oplachové vody (integrovaný termální boiler) pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoméničem, kompatibilní s externími mikrobiologickými úpravnami a vodními filtračními systémy.
•	Přístroj je v souladu s požadavky normy EN-ISO 15883-4.
•	Díky možnosti "multi-funkční zařízení” je v souladu také s EN-ISO 15883-1 / 2.
•	Mycí a dezinfekční automaty plně vyhovují české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012, norma ISO-15883-1) - musí umožňovat dokumentaci reálných dat z průběhu mycího a dezinfekčního cyklu - procesu!
Technická specifikace
Rozměry: volně stojící systém š/h/v 600 x 700 x 857 mm Mycí a dezinfekční komora š/h/v 390 x 480 x 525 mm, objem komory: 98 L Minimální stavební připravenost: běžná vodovodní přípojku, běžný odpad Material: Vnější plášt a mycí komora je kompletně vyrobena s nerezové oceli 304 Váha: 80 kg
Elektrické připojeni: 1N/AC 230 V, 50/60 Hz, 1x 16 A Připojení: studená, teplá, Dl voda 3/4" 2 - 5 bar Odpadní voda 1 1/2" 30 l/min Vypouštécí hadice DN 20
Mycí výkon: čerstvý vodní systém, výkon čerpadla 140 I / min, zahřívání nádrže 7 kW Sušeni: Vysoký tlak 150 m3 / h, možnost turbíny: topení 3,6 kW Odpadní vzduch DN 70, teplota sušení 45 0 C (volitelně až 110 ° C)
Varianta: odtah vzduchu kondenzátorem
Dl ohřívač vody: tepelná dezinfekce, objem 12 L, topení 2,7 kW s rekuperací tepla
Zkouška těsnosti: zkušební automatická zkouška těsnosti (nezávisle): s analogovým tlakovým spínačem

Dávkování: 2 dávkovači systémy s kontrolou
dávkování a dynamickým dávkováním.
Mikroprocesor 3 programy pro myti a dezinfekci
materiálů, 11 volně programovatelných pozic,
RS232 rozhraní pro komunikaci s PC, možnost
připojení čtečky čárových kódů, rozhraní tiskárny,
přímé napojení na INNOVA® HMS pro integrovaný
nebo externí provoz INNOVA® CMS. Omezení multi-
funkcionalit je možné prostřednictvím CMS.
ENUS MEDICAL s.r.o, Plkovská 2954/1,193 00 Praha - Horní Počernice, Česká republika tel.: +420 273 132 270, fax: +420 273 132 280. e-mail: info@enus.cz IČO: 255^1701, Dič CZ25551701, Spisová značka: Městsky soud v Praze, C 195811
ENUS MEDICAL S.r.o., IČžf 25551701 JJlt£Ži5551701 “koyská 2934/1 19/vO pfaPa-HorfiTPoiernlce, ČR
■ wfVifw.enusmedicakcz