Příloha A

Technická specifikace 2: provozní CMM včetně dotykových sond

Název technologie/vybavení:

Provozní CMM včetně dotykových sond

Stručný popis technologie/vybavení a stanovení jeho účelu:

Souřadnicový měřicí stroj pro automatickou rozměrovou inspekci dílců pomocí standardních dotykových sond, skenovacích dotykových sond a laserových skenerů. Souřadnicový měřicí stroj je jedním z klíčových prvků výrobní linky umožňující nezávislou kontrolu vyráběných dílců nebo montovaných sestav přímo operátorem nebo automaticky na základě požadavku z nadřazeného systému. Tím je zajištěna nezávislá zpětná vazba do výrobního procesu, na základě které je možné výrobu v reálném čase řídit a výrazně tak snížit zmetkovitost.

Mezi základní požadavky na souřadnicový měřicí stroj patří nosná struktura stroje využívající granitové desky pro zajištění opakovatelnosti a přesnosti měření. Pro zaručení možnosti měření dílců vyráběných v rámci výrobní linky testbedu jsou požadovány rozměry min. 1500x900x800 mm (délka, šířka, výška). Dalším klíčovým požadavkem je kompatibilita s pořizovaným mobilním laserovým skenerem včetně příslušného metrologického softwaru, pro který musím být souřadnicový měřicí stroj připraven včetně jeho automatického nasazení a odložení. Díky možnosti skenování je výrazným způsobem zvýšena produktivita geometrické kontroly dílců.

Zařízení bude sloužit jako podpůrná technologie určená pro kontrolu výroby a montáže. Na pracovišti má zajistit požadovanou nezávislou metrologickou inspekci polotovarů, mezioperační měření i výstupní kontrolu. Výstupem jsou soubory s výsledky měření, případně protokoly o splnění požadovaných geometrických parametrů sdílené do nadřazeného systému řízení celé výrobní linky nebo do jednotlivých výrobních strojů.

| Popis parametru: | Požadovaná hodnota: | Závaznost: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracovní prostor | min. 1500x900x800 mm (délka, šířka, výška) | Podmínka | 1500x900x800 mm |
| Provoz | motorický | Podmínka | ANO |
| Funkce souřadnicového měřicího stroje | - měření dotykovou sondou - měření skenovací dotykovou sondou - měření laserovým skenerem | Podmínka | ANO |
| Rozsah délky doteků pro skenování | min. 20 – 100 mm | Podmínka | 20-105 mm |
| Přesnost podle ISO 10360-2 | MPEE (μm): lepší než 1,5 + L/333 (μm) MPEP (μm): lepší než 1,5 (μm) | Podmínka | ANO |
| Konstrukce | Možnost nesení souřadnicovým měřicím strojem/obráběcím strojem/robotem | Podmínka | ANO |
| Ovládání stroje | - Lokální ovládání operátorem - Ovládání z nadřazeného systému (pomoci softwarového rozhraní) | Podmínka | ANO |
| Příprava pro laserový skener | Lepší než 10 µm | Podmínka | 8 µm |
| Ovládání souřadnicového měřicího stroje a laserového skeneru v rámci jednoho metrologického software | Lepší než 40 µm | Podmínka | 35 µm |
| Ovládací PC s metrologickým software | Možnost automatické výměny za analogovou dotykovou skenovací sondu | Podmínka | ANO |
| Automatická výměna dotykových sond, skenovacích modulů a laserového skeneru, automatická výměna měřicích hrotů včetně zásobníků |  | Podmínka | ANO |
| Motorická dvouosá indexovací hlava |  | Podmínka | ANO |
| Diskrétní dotyková sonda (spínací sonda) |  | Podmínka | ANO |
| Skenovací dotyková sonda |  | Podmínka | ANO |
| Sada doteků pro dotykovou i skenovací sondu |  | Podmínka | ANO |
| Kalibrační koule |  | Podmínka | ANO |
| Teplotní kompenzace včetně teplotních snímačů |  | Podmínka | ANO |

4

4

Prohlašuji, že nabízené plnění má výše uvedené vlastnosti.

V Uherském Brodě dne

……………………………………………………………………