Název veřejné zakázky:	Experimentální sestavy pro laboratoř biomechaniky a ortoriky
Část veřejné zakázky:			Část 1 zakázky: Pedografická plošina
Zadávací řízení:			Otevřené
Režim veřejné zakázky:		Nadlimitní
Druh veřejné zakázky:		Dodávky

Příloha č. 1 - DETAILNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE
1. Předmět nabídky:
Předmětem nabídky jsou 2 ks pedografické plošiny – typ HRMat Tekscan s příslušenstvím (viz popsáno dále) splňující základní technickou specifikaci v těchto bodech:
-	snímá rozložení tlaku pod chodidly během pohybu (chůze, běh, skoky) a ve stoje. 
-	rozměr snímané plochy je 488 x 447 mm na jednu plošinu; celková snímaná plocha dosažena dvěma snímacíma plošinami je 488 x 894 mm
-	velmi nízký profil platformy pouhých 5,7 mm
-	USB připojení k vyhodnocovacímu počítači
-	umožňuje synchronní záznam a zpracování dat
-	počet čidel na 1 cm2 je 4 kusy 
-	nahrávací frekvence je 185 Hz 
-	systém je vybaven synchronizačním modulem s příslušenstvím pro souběžný záznam dat z externích, minimálně dalších dvou kamerových (např. Vicom, SIMI Motin aj.) nebo gyroskopického systému snímání pohybu (např. XSens), nebo EMG systému (např. Delsys, Noraxon). Podmínkou synchronizace je, že tyto externí zařízení budou vybaveny konektory pro analogový vstupní/výstupní signál s BNC konektory (tzv. BNC synchronizační stanice).      
Obrázek níže ukazuje příklad synchronizace měření reakční síly od podložky působící na nohy a měření svalové zátěže pomocí elektromyografie (EMG). Pracovní okno research software, znázorňuje vlevo tlakový profil nohou při stoji na obou nohách, graf vpravo nahoře zobrazuje průběh reakčních sil působících na nohy (probant zatěžuje střídavě přední část a zadní část chodidel), a vpravo dole je křivka z měření EMG potenciálů   

další schopnosti systému 2 ks pedografické plošiny – typ HRMat Tekscan:
-	data o poloze reakčních sil a velikosti sil pod chodidly jsou snímána souběžně a je možné je uložit ve formátu XLS. 
tlaková mapa ve formátu XLS                                                                                            tlaková data v grafickém 2D formátu

-	systém obsahuje softwarový modul A-SAM (Sway Analysis Module) umožnující identifikovat při statice polohu parametru centrum tlaku (COP) celého těla a pod každým chodidlem zvlášť a dále umožňuje vyhodnocení trajektorie COP, její plochy vyjádřenou tzv. 95% konfidentní elipsou a také pravolevý a předozadní výkyv COP při různých poloh stoje v předem definovaném časovém úseku. 
-	systém obsahuje tzv. Research software A-RES pro ovládání systému a zpracování dat dodávaný na CD. Licence je pouze pro jeden vyhodnocující počítač připojený k systému. 
-	součástí nabídky systému je aktualizace software zdarma po dobu 2 let od dodávky systému.
-	systém obsahuje dodávku osobního počítače s monitorem pro ovládání a vyhodnocování měřených dat. 
-	součástí nabídky je přenosný počítač (notebook), minimální charakteristiky počítače při dodávce budou: procesor s dostatečným výpočetním výkonem, 15.6" 1920x1080 displej 120 Hz s dobou odezvy 3ms antireflexní, RAM 16 GB, přiměřená grafická karta, WiFI, Bluetooth, USB-C 3.1 Gen. 2, předinstalovaný operační systém Windows 10 Pro nebo vyšší, jehož registraci si provede zadavatel (operační systém není zahrnut v nabídkové ceně). Typ počítače si zadavatel může vybrat sám z předem zaslané aktuální nabídky dodavatele. 

Další technické údaje pedografické plošiny, její využití v praxi a ve výzkumu
Platforma HR Mat ™ využívá nejvyšší rozlišení prostorových čidel (4ks na 1cm2) pro přesné profilování anatomických poloh na plosce chodidla. Platforma spolupracuje s inovativním Research softwarem, který poskytuje uživatelům spolehlivé údaje o tlaku pro studium funkce chodidla a chůze. HR Mat je ideální pro studium dětské populace, protože senzor s vysokým rozlišením poskytuje jemnější vizualizaci malých kostí a dalších komponent dětské nohy nohy. 
Je ideálním pomocníkem při studiích porovnání účinků cvičebního programu orientovaného na úkol s a bez změněných senzorických vstupů na posturální stabilitu u subjektů s poruchami vestibulárního centra.
Napomáhá snížení výskytu vředů a / nebo dekubitů pozorováním toho, co necítí neuropatická noha
Identifikuje asymetrie plantárního tlakového profilu mezi levou a pravou nohou
Provádí hloubkovou analýzu funkce chodidla izolováním úseků nohy, jako je pata, střední noha a přední část chodidla. pomocí tzv. 3 box analytického modulu – viz obrázek pracovní plochy níže 

Identifikujte oblasti potenciálních ulcerací u diabetické nohy (viz obrázek níže)

Software Systému HR Mat, modul SAM (Sway Analysis Module) dále umožňuje měření COP a vyhodnocení výkyvu, délky trajektorie pohybu COP a plochu konfidentní elipsy. Sledujte zlepšení rovnováhy a rozložení hmotnosti těla.
další aplikace modulu SAM
Parametry SAM mohou být použity pro hodnocení a léčbu nestability, proprioreceptorů a dysfunkce senzorimotorických systémů a poruchy držení těla a rovnováhy. Lékaři mohou posoudit a dokumentovat stav před a po léčbě ve vztahu k pacientovým systémům pohybu, držení těla a / nebo rovnováhy. Výzkumníci mohou provádět analýzu pohybu a studie hodnocení polohy za účelem zkoumání stavů, které ovlivňují pohyb, držení těla a rovnováhu. SAM je možno využít v následujících disciplínách a aplikacích pro klinická hodnocení a léčbu, výzkumné studie a investigacií:

• Chiropraktika
• Fyzikální terapie / ergoterapie
• Hodnocení rizika pádu a prevence pro diabetiky 
• Ortopedie (kloub, kotník, koleno, kyčle) Stabilita Pre- a -Post-chirurgie
• protetická léčba a ortotická intervence
• Stomatologie a ortodoncie 
• Kineziologie a osteopatie (neuromuskuloskeletální dysfunkce a problémy zad)
• Neurologie a fyziatrie (neuromuskuloskeletální patologie a tělesné postižení)
záznam analýzy COP obrázek níže

popis příslušenství Versatek hardware senzorové platformy HRMat 
ektronické příslušenství které je součástí dodávky ukazuje obrázek níže:
                                                             
Každá platforma HRMat obsahuje 2 přípojky Versatek Cuff  sbírající data do PC přes jednotku Versatek Hub, která má také 2 synchronizační porty BNC umožňující spouštění externího zařízení kinematické záznamové zařízení (VICON, Qualisys, Simi Motion) nebo EMG (Delsys, Noraxon atd..) a příjem analogového vstupního/výstupního signálu z těchto anebo do těchto zařízení a synchronizační spouštění nahrávání dat z externích systémů. Obvykle výrobci externích zařízení informují na webu uživatele nebo je nutno si vyžádat informaci u výrobce, zda takovou jednotku (BNC synchronizační stanici)pro příjem a vysílání takového signálu mají k dispozici či nikoliv. Tyto BNC synchronizační stanice externích systémů nejsou předmětem nabídky. 
2	příklady: 
a.	Obrázek níže je BNC myoSync synchronizační stanice firmy Noraxon.                                                     

zdroj: https://www.noraxon.com/noraxon-download/product-catalog/ na straně 13 katalogu
b.	obrázek níže je BNC synchronizační stanice firmy Xsens

zdroj: https://www.xsens.com/download/pdf/SynchronisingXsenswithGaitRitePressureMat.pdf
2.  Princip dynamické analýzy (chůze) a statické analýzy (stoj na jedné noze) jsou vyobrazeny níže.

3. Výrobce pedografické plošiny HR Mat
Tekscan, Inc. 
307 West First Street
South Boston, MA 02127-1309 USA
Tel: +1.317.464.4500 x 351
email: pccrove@tekscan.com
www.tekscan.com

Ve Zlíně 15.6. 2020

Ing. Milan Borský