Příloha č. 1 - Technické podmínky
a nezbytné požadavky na minimální vybavení dodávky
(Dodavatel doplní „ano“ - „ne“, není-li požadováno jiné)
	Název účastníka:
	HPST, s.r.o.


                                                                                                                                            ano/ne

	1
	Obecné požadavky

	1a
	Laboratorní přístroj ICP-MS (spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a hmotnostním detektorem, dále jen „přístroj“) pro stanovení obsahu kovů v kapalných matricích. 
	ANO

	1b
	Přístroj pro umístění na standardní laboratorní pracovní stůl. 
	ANO

	1c
	Přístroj vybavený kolizně-reakční celou, která umožňuje efektivní odstranění polyatomických interferencí s použitím pouze čistého He jako inertního kolizního plynu bez použití korekčních rovnic.
	ANO

	1d
	Přístroj se spotřebním materiálem a příslušenstvím potřebným pro instalaci a uvedení do provozu. 
	ANO

	2
	Požadavky na rozhraní pro zavádění vzorků do plazmatu

	2a
	Integrované, softwarově řízené peristaltické čerpadlo s minimálně 3 kanály pro čerpání vzorku, přídavek vnitřního standardu a odvod kondenzátu vzorku ze zmlžovací komory.
	ANO

	2b
	Zmlžovací komora z křemenného skla chlazená teplotně programovatelným termoelektrickým článkem.
	ANO

	2c
	Koncentrický zmlžovač z křemenného skla.
	ANO

	2d
	Přístroj s automatickým softwarovým laděním parametrů systému zavádění vzorku.
	ANO

	2e
	Přístroj musí být v základním provedení s běžnou sadou pro vnášení vzorků (zmlžovací komora, zmlžovač, hořák, hadičky, konusy) schopen rutinních měření vzorků s vysokou citlivostí (uvedenou v bodě 11 těchto podmínek „Minimální požadované výrobcem garantované parametry“) a zároveň s vysokým obsahem rozpuštěných pevných látek (min. s obsahem 3% TDS), a to bez nutnosti ředění vzorků kapalinou (ani vnitřním standardem). 
	ANO

	2f
	Přístroj musí být schopen automatického naladění systému na poměr oxidů Ce/CeO pod 1,5% umožňující měření čistých nízkomatričních i vysokomatričních vzorků min. do 3% TDS.
	ANO

	2g
	Přístroj musí umožňovat přesné automatické softwarově řízené ředění vzorku v plynné fázi zvoleným ředícím faktorem.
	ANO

	3
	Řízení průtoku plynů

	3a
	Možnost přívodu alespoň jednoho kolizního nebo reakčního plynu do kolizně-reakční cely.
	ANO

	3b
	Spotřeba kolizního He max. 15 ml/min. 
	ANO

	4
	Plasma a iontová optika

	
	Hořák

	4a
	Jeden křemenný hořák s vnitřním průměrem injektoru 2,5 mm.
	ANO

	4b
	Poloha hořáku plně automaticky optimalizovaná a laděná ve všech třech směrech prostřednictví PC a ovládacího softwaru přístroje. Pohyb hořáku v jednom směru musí být možný nezávisle na ostatních dvou směrech a přesná poloha (souřadnice yxz) hořáku musí být automaticky zaznamenávána do softwaru pro možnost zpětné kontroly metody a dat.
	ANO

	
	RF generátor 

	4c
	Bezúdržbový polovodičový RF generátor s vysokou účinností přenosu energie a variabilním přizpůsobením výkonu se zachováním vysoce stabilní plazmy a to i při náhlé změně matrice, jako např. přechod z vysoce těkavých organických vzorků na vodnou matrici či obráceně.
	ANO

	4d
	Rozsah výkonu RF generátoru min. 500-1600 W pro režimy „cool“ a „hot“ plasma
	ANO

	
	Iontová optika

	4e
	Přístroj vybavený mimorovinnými iontovými čočkami pro eliminaci vlivu fotonů a neutronů na pozadí signálu.
	ANO

	4f
	Iontové čočky umístěné před vstupním hrazením do prostorou spektrometru s vysokým vakuem, které zaručí prostup do oblasti s vysokým vakuem pouze iontům.
	ANO

	4g
	Kónusy a extrakční čočky optiky plně dostupné údržbě bez ztráty vakua.
	ANO

	4h
	Iontové čočky s deflexí iontů v ostrém úhlu umístěné mezi kvadrupólovým hmotnostním filtrem a detektorem k eliminaci fotonů.
	ANO

	
	Kolizně reakční systém

	4ch
	Teplotně stabilizovaná cela s fixní radiofrekvenční výchylkou pro celý hmotností rozsah pro rychlé stabilní a konzistentní odstranění interferencí.
	ANO

	4i
	Cela musí umožňovat rychlé přepínání mezi různými módy s různými rekčními plyny („gas módy“) a také mezi „gas módem“ a „no gas módem“ a to v čase kratším než 5 vteřin (doložitelné oficiální publikací výrobce).
	ANO

	4j
	Kolizně-reakční cela umožňující analyzovat všechny prvky v He kolizním módu a s efektivním odstraněním polynomických interferencí s použitím pouze čistého kolizního plynu He.
	ANO

	4k
	Přístroj musí být možné použít pro semikvantitativní analýzy v kolizním módu s He jako kolizním plynem.
	ANO

	
	Kvadrupólový hmotnostní filtr

	4l
	Hmotnostní filtr s hyperbolickými kvadrupólovými tyčemi pro vysokou transmisi iontů.
	ANO

	
	Detekční systém

	4m
	Pro možnost analýzy majoritních i stopových prvků v jedné analýze a to bez nutnosti předchozího ředění vzorku, přenastavení na jiné rozlišení, a nebo zeslabení signálu, musí přístroj poskytovat dynamický rozsah minimálně 10 řádů a to i pro vzorky jejichž složení není předem známé.
	ANO

	5
	Řídící jednotka

	5a
	Dodávka přístroje včetně ovládacího a řídícího softwaru sloužícího i pro sběr, zpracování a reportování dat.
	ANO

	5b
	Software musí disponovat funkcí pro snadnou automatickou optimalizaci parametrů plazmatu.
	ANO

	5c
	Ovládací software přístroje musí zahrnovat funkci pro automatický vývoj metody, aby bylo možné získat kvalitní data i v případě analýz nových nebo proměnlivých typů vzorků a to po zadání základních informací o vzorku / požadované aplikaci nebo změřením typického vzorku.
	ANO

	5d
	Součástí dodávky bude ovládací PC sestava s HDD a SSD diskem, OS Windows 10, 2 ks LED/LCD monitoru s úhlopříčkou min 22“ a barevnou laserovou tiskárnou. PC sestava kompatibilní s HW a SW přístroje.
	ANO

	5e
	Součástí dodávky budou rovněž instalační média veškerého dodávaného SW.
	ANO

	6
	Tvorba vakua a chlazení systému

	6a
	Přístroj včetně integrované vakuové dvoustupňové turbo-molekulární pumpy a externí rotační vakuové pumpy s možností umístění mimo laboratoř s přístrojem.
	ANO

	6b
	Vodní recirkulační zařízení pro dodávky chladící vody do okruhu přístroje s možností umístění mimo laboratoř s přístrojem.
	ANO

	7
	Podavač vzorků (autosampler)

	7a
	Autosampler plně ovládán ICP-MS softwarem.
	ANO

	7b
	Kapacita minimálně 150 vzorkovnic o průměru 16mm (objem ca 16 ml), 20 vzorkovnic o průměru 30mm (objem ca 50ml), 5 lahví 250 ml na standardy.
	ANO

	7c
	Autosampler s pohybem vzorkovacího ramene v prostoru podavače ve všech směrech (osy x-y-z) současně.
	ANO

	7d
	Autosampler s automatickým proplachem vnášecích cest a oplachem dávkovací jehly.
	ANO

	8
	Záruka

	8a
	Vyžadována je záruka na vady minimálně 24 měsíců.
	ANO

	9
	Doprava, instalace, zaškolení

	9a
	V celkové ceně nabídky účastníka je zahrnuta doprava přístroje na místo instalace, instalace na adrese sídla zadavatele vč. zaškolení 2-3 osob zadavatele v rozsahu 16 hodin za 2 pracovní dny (1 hodina=60 minut; za jeden den 8 hodin) v místě instalace přístroje (veškeré náklady spojené se zaškolením, vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství hradí prodávající)
	ANO

	
	Minimální požadované výrobcem garantované parametry:*)

	10
	Citlivost (při naladění oxidů ≤ 1,5% CeO+/Ce+)

	10a
	Li (7) 

≥ 50 Mcps/ppm 

	ANO

	10b
	Y (89) 

≥ 160 Mcps/ppm

	ANO

	10c
	Tl (205) 
≥ 80 Mcps/ppm

	ANO

	11
	Signál pozadí bez použití kolizních/reakčních plynů  (≤ 1,5% CeO+/Ce+)

	11a
	NoGas mód (9)

<1 cps

	ANO

	12
	Detekční limity bez použití kolizních/reakčních plynů (≤ 1,5% CeO+/Ce+)

	12a
	Be (9) 

≤  0.5 
ppt

	ANO

	12b
	In (115) 
≤  0.1 
ppt

	ANO

	12c
	Bi (209) 
≤  0.1 
ppt
	ANO

	13
	He kolizní mód – detekční limity v matrici 1%HNO3, 2%HCl s přídavkem 100ppm Ca (≤ 1,5% CeO+/Ce+)

	13a
	As (75) 
≤ 20   ppt
	ANO

	13b
	Se (78) 
≤ 40   ppt
	ANO

	14
	H2 mód – detekčí limit (≤ 1,5% CeO+/Ce+)

	14a
	Se (78) 
≤ 1  ppt

	ANO

	15
	Krátkodobá stabilita signálu 20 min  Li, Y, Tl
< 2 %
(RSD)
	ANO

	16
	Dlouhodobá stabilita signálu  po dvou hodinách Li, Y, Tl   < 3 % (RSD)
	ANO


Vysvětlivky:

TDS – total dissolved solids – veškeré rozpuštěné látky
RSD – relativní směrodatná odchylka (%)

*) Minimální požadované výrobcem garantované parametry nutno doložit oficiální   

    dokumentací (např. prospektem, certifikátem) výrobce.

- 1 -


