Příloha č. 1 kupní smlouvy: Technická dokumentace

Požadované parametry technické specifikace

Modernizace systému SPECS pro XPS a AES spektroskopie

Dodavatel bude doplňovat funkční systém sestávající z ultra vakuové komory analogické SPECS pro XPS aparatury s rentgenkou XR-50 (se zdrojem UXC-1000 a chlazením)a analyzátorem SPECS PHOIBOS 100 vybavený detektorem SPECS MCD-5 a elektronovým dělem SPECS EQ-22 (se zdrojem PU-EQ22), vše je vzdáleně řízené z PC se SPECS Prodigy pomocí CAN bus s EC-10 konvertorem.

Součástí modernizace musí být, monochromátor pro rentgenové zdroje pro ultra vakuové použití, vypékatelný (demontáž externích komponent smí být vyžadována), vhodný pro metodu XPS. Nastavení krystalů může být manuální nebo počítačově řízené vždy se třemi nebo více stupni volnosti a  tepelnou kompenzací polohy krystalu. Monochromátor musí být uzpůsoben na připojení ke stávající komoře pomocí příruby DN100CF se vzdáleností příruby a vzorků minimálně 170 mm.  Je vyžadována konstrukce, kde je Rawlandova kružnice o poloměru minimálně 500 mm  (nebo srovnatelné řešení). Možnost parciálního čerpání monochromátoru přes přírubu typu CF, ale provoz i bez. Součástí monochromátoru musí být ovladatelná krytka (nebo jiné řešení) pro možné odstínění rozprašovaného materiálu vzorku.  Monochromátor musí tvořit funkční celek s dodanou rentgenkou.

Rentgenka a její řídící elektronika musí být kompatibilní s ovládacím systémem SPECS Prodigy nebo Specslab2, v případě nutnosti použití programového ovladače jiného výrobce než SPECS pak dodavatel musí garantovat podporu pro všechny další verze SPECS Prodigy nebo Specslab2  po dobu minimálně 10 let od dodání.  Požadované anody rentgenky jsou Al a Ag, přepínatelné z ovládacího programu, s výkonem minimálně 400W a napětím minimálně do 13kV. Rentgenka musí tvořit funkční celek s dodaným monochromátorem tak, aby s hemisférickým analyzátorem SPECS PHOIBOS 100 a detektorem SPECS MCD-5 byl detekován signál minimálně 200kcps @ 0.6eV Ag3d5/2 při 400W Al Kalpha měřen nad pozadím signálu. Součástí dodávky musí být i chladicí systém rentgenky s výměníkem voda/vzduch včetně všech potřebných komponent, nelze využít existující systém chlazení realizovaný na systému. Naopak lze systém dodat tak, že bude možné připojit i stávající rentgenku XR-50 s CCX-70 kontrolérem na nové chlazení.

Pro eliminaci nabíjení vzorků přiměření XPS s monochromátorem musí být dodáno elektronové dělo pro kompenzaci nabíjení s volitelnou energií elektronů od 1 eV do minimálně 400 eV s tokem elektronů nastavitelným až 500 mA nebo více (automaticky regulovaným na nastavené hodnoty), vhodné pro ultra vakuové aplikace, vypékatelné (demontáž externích komponent smí být vyžadována), vhodné pro metodu XPS. Požadovaná montážní příruba je DN40CF se vzdáleností příruby a vzorků minimálně 170 mm. Elektronové dělo a jeho řídící elektronika musí být kompatibilní s ovládacím systémem SPECS Prodigy nebo Specslab2, v případě nutnosti použití programového ovladače jiného výrobce než SPECS tak dodavatel musí garantovat podporu pro všechny další verze SPECS Prodigy nebo Specslab2 po dobu minimálně 10 let od dodání.

Doplnění režimu SEM (Secondary electron microscopy) musí provedeno vložením detektoru sekundárních elektronů vhodného pro ultra vakuové aplikace, vypékatelného (demontáž externích komponent smí být vyžadována). Požadovaná montážní příruba je DN40CF se vzdáleností příruby a vzorků minimálně 170 mm. Požadované rozlišení je 10 mikronů nebo lepší, systém je bez vibrační izolace.

Doplnění režimu SAM (Scanning Auger Spectroscopy)musí umožňovat alespoň zobrazení výskytu zvolených prvků na základě zadané kinetické energie elektronů (nebo jinak) v režimu měření Augerovo elektronů presentovaných v 2D mapách, 1D oblastech a vybraných bodech.  Rozlišení musí být nastavitelné v rámci „field of view“ analyzátoru.

Technické parametry nabízeného produktu

Modernizace systému SPECS pro XPS a AES spektroskopie

Modernizace spočívá v doplnění funkčního systému sestávajícího se z ultra vakuové komory analogické SPECS pro XPS aparatury s rentgenkou XR-50 (se zdrojem UXC-1000 a chlazením) a analyzátorem SPECS PHOIBOS 100 vybavený detektorem SPECS MCD-5 a elektronovým dělem SPECS EQ-22 (se zdrojem PU-EQ22), vše je vzdáleně řízené z PC se SPECS Prodigy pomocí CAN bus s EC-10 konvertorem.

Součástí modernizace jsou následující části:

- 0018200185 Flood Gun FG 22/35 set

Set FG 22/35 je určen pro neutralizaci kladného náboje nabitých izolátorů nebo polovodičů, zejména pro XPS aplikace. Elektronové dělo generuje proud elektronů až 1mA s nastavitelnou energií od 1 do 500 eV. Homogenní svazek elektronů umožňuje efektivní neutralizaci ve velké oblasti vzorku.

Tyto hodnoty zajišťuje zdroj COSCON FG, počítačově řízený, který pomocí řízení emisního proudu udržuje stabilní proud elektronového svazku.

Set se skládá z těchto 2 částí:

- 2011869431 Flood Gun FG 22/35

Parametry: Energetický rozsah 1eV-500 eV, proud svazku až 1mA, montážní příruba DN40 CF, délka ve vakuu 146mm, pracovní vzdálenost ca 40mm, vypékatelnost na 250°C.

- 2100019733 Coscon FG napájecí zdroj

Parametry: SW řízený, laditelný rozsah energie, interlock příslušenství, kompatibilní s rackem 19“.

- 0018200036 Set Monochromátor X-ray  FOCUS 500

Určen pro rentgenové zdroje pro ultra vakuové použití, vypékatelný, vhodný pro metodu XPS s vysokým rozlišením.   Nastavení krystalů manipulátorem se třemi stupni volnosti a tepelnou kompenzací polohy krystalu. Monochromátor je uzpůsoben na připojení ke stávající komoře SPECS pomocí příruby DN100 CF se vzdáleností příruby a vzorků až 177 mm. Konstrukce s Rowlandovou kružnicí o průměru 500 mm. Možnost parciálního čerpání monochromátoru přes přírubu typu CF, ale provoz i bez. Součástí monochromátoru je ovladatelná krytka pro možné odstínění rozprašovaného materiálu vzorku. Monochromátor tvoří funkční celek s dodanou rentgenkou. Skládá ze zdroje Rtg záření XR 50M, monochromátoru FOCUS se zdrojem a isolační jednotky CCX70.

Set se skládá z těchto částí:

- 2100003215 XR 50 M X-Ray source-Rtg zdroj kompatibilní s komponentami a zařízeními SPECS s duální anodou. Kompatibilní se SPECS FOCUS monochromátorem.

- 2100003218 XR 50M Dual X-Ray Anode (AG/Al)

- 2100003220 FOCUS 500 X-Ray monochromátor

Parametry: Širokopásmová oblast nastavení krystalu pro dosažení vysoké transmise, speciální tvar krystalu pro fokusaci, snadno ovladatelný krystalový manipulátor se 3 stupni volnosti, Rowlandova kružnice o průměru 500 mm, clona s pohyblivým mylarovým okénkem pro Rtg záření, příruba DN 100 CF, vzdálenost příruby a vzorků až 177 mm, náhradní porty pro čerpání a měření tlaku (DN 63CF a DN 40CF), přesný UHV manipulátor pro optimální nastavení pozice zdroje.

V kombinaci mají analyzátory PHOIBOS s XR 50M X Ray   následující parametry signálu:

• PHOIBOS 150 MCD-9 600kcps @ 0.6 eV Ag3d5/2 při 400 W Al K_alpha

• PHOIBOS 100 MCD-5 300kcps @ 0.6 eV Ag3d5/2 při 400 W Al K_alpha

- 21000002194 UXC 1000 univerzální řídící zdroj Rtg záření

Parametry a popis: Řídící a napájecí jednotka pro zdroj Rtg záření SPECS X-ray řady XR 50. Grafický a síťový interface,  SpecsLabProdigyWidgets, max výkon 1kW,max. anodové napětí max 15kV, integrovaná ochrana před výboji a oblouky, integrované bezpečnostní prvky pro ochranu obsluhy i zařízení, 3 výškové jednotky pro rack 19“.

- 2100002197 UXC 1000 kabelová sestava pro zdroj XR 50M

- 2100002198 CCX 70 izolační jednotka

Parametry a popis: integrované bezpečnostní prvky pro ochranu obsluhy i zařízení, senzory pro snímání teplot, průtoku a tlaku vody, snadno vyměnitelný filtr částic, 2 výškové jednotky pro rack 19“.

Upozornění: Je požadován vodní chladící systém s tlakem min 8bar, průtokem min 4 l/min a chladícím výkonem min 600 W.

- 2011902040 Al/Ag anoda pro XR 50 M

- SEM/SAM upgrade set pro doplnění aparatury o detektor sekundárních elektronů a měření Augerovych elektronů

Set se skládá z těchto částí:

- SED 200 detektor a předzesilovač

- SEC 200 zdroj vysokého napětí s kontrolérem

- DISS 5 software pro SEM/SAM

Parametry: proud elektronů 100µA/ 5keV a 0.1µA/20eV, min průměr el.svazku 100µm/5keV.

- 2100001005 Modul s uzavřeným vodním chladícím modulem

Parametry a popis: Vzduchem chlazený agregát s vlastním řídícím modulem a dvěma uzavřenými chladícími okruhy. Výkon 1000 W při 20°C, 5 l/min a max 9 bar. Vlastní reservoár s hlídáním hladiny a alarmem. Komunikace přes RS 232. Napájení 230 V/50Hz.