Objednávka č. 192/2020

EUROTEC Medical, s.r.o.

Baranova 1486/18

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČ: 27601242

Č.ú.: XXXXX

Předmětem plnění smluvního vztahu je dodávka, montáž a uvedení do provozu 1 kusu hygienického sedačkového zvedáku s elektrickým zdvihem pro provoz objektu Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most. Dodaný hygienický sedačkový zvedák bude určen pro transport a sprchování klientů v interiéru objektu.

Hygienický transportní a sprchovací zvedák bude mít parametry:

- sprchovací a transportní zvedák bude využíván pro zvedání, transport, sprchování a koupání klientů

- elektrický zdvih, napájení ze zvedáku vyjímatelného akumulátoru

- ovládání dálkový ovladačem a na tastatuře integrované v ovládacím panelu zvedáku

- optická signalizace aktuálního stavu akumulátoru, chybových stavů a lhůty pro bezpečnostně technickou kontrolu na integrovaném ovládacím panelu

- sedák a opěradlo z měkčeného hypoalergenního materiálu

- kovová konstrukce s nerezavějící úpravou

- zdvojená přední i zadní kolečka, průměr koleček: přední min. 9 cm, zadní min. 12 cm pro snadný pojezd, minimálně obě zadní zabrzditelné, jedno volitelně směrové

- dvě velikosti toaletního otvoru v sedadle s vyjímatelnou redukční vložkou a vyjímatelnou záslepkou

- nabíječka akumulátorů externí, 2x vyjímatelný akumulátor v samostatném aku boxu

- bezpečnostní „Stop“ tlačítko, pro zamezení použití zvedáku neoprávněnou osobou

- bezpečnostní pás

- pravé i levé výklopné boční rameno  s univerzální zádovou opěrou, upevnitelnou na libovolné rameno

- USB port pro identifikaci servisních údajů z řídící jednotky a aktualizaci software

- nutnost najetí přímo nad lůžko

- musí být omyvatelný a se sklopením  bezpečnostních postranic

- musí být vybaven zabezpečením při převážení uživatele

- nosnost min. 200 kg

- maximální šířka 690 mm, délka max. 960 mm a výška 1.220 – 1.850 mm

- sedací plocha min. 500 x 440 mm

- rozsah zdvihu min. 630 mm

Součástí dodávky jsou také doklady nutné k uvedení zařízení do provozu, především:

- technický popis zařízení včetně návodů k obsluze a údržbě zařízení

- dodací list včetně protokolu o zaškolení personálu provozovatele

- potvrzený záruční list

- výchozí revizní zpráva elektrického zařízení a výchozí revizní zpráva zdvihacího zařízení (pokud je platnou legislativou předepsána)

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržení všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

Cena byla stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Hygienický sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem“ a nabídkou dodavatele ze dne 21. 9. 2020.

Dodávka určená pro: Městská správa sociálních služeb v Mostě, příspěvková organizace

Lhůta dodání: do 12 týdnů od uzavření smluvního vztahu

Místo dodání: Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace, Domov pro

seniory, ul. Barvířská 495, Most

Předpokládaná cena bez DPH: 146.500  Kč

Předpokládaná cena vč. DPH:  168.475  Kč

Smluvní podmínky objednávky:

- Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

- Na předmět díla se nevztahuje přenesená daňová povinnost.

- Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu plnění zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,5 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.

- Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

- Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.

- Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 15 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Zadavatel připouští úhradu formou zálohové platby.

- Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

- Fakturace proběhne po úspěšném předání a převzetí dodávky bez zjištěných závad. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zástupce objednavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

- Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.

- Záruční doba na věcné plnění se sjednává dle nabídkového listu na 24 měsíců.

- Dodavatel zahájí odstraňování závad (v rámci záručního servisu zdarma) na zařízení v době do 48 hodin od nahlášení závady.

- V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

- Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA  FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I.	OBJEDNATEL: 					II.	DODAVATEL:

……………………………………			 ...............................................................

Ing. Jarmila Kotyzová					Štěpán Vrána

Ředitelka MSSS v Mostě – p. o.		             	                jednatel

Dne: 8. 10. 2020					Dne: 13. 10. 2020