Příloha č. 3

Požadavky kupujícího na technické podmínky laboratoře:

-	prostor umožňující přímou chůzi minimálně čtyřmi běžnými kroky dospělého člověka,
-	šířka prostoru pro přímou chůzi minimálně 2m,
-	standardní nosnost podlahy bytových prostor,
-	standardní podlaha tvořená PVC

Kupující požaduje minimálně tyto parametry dodaného zařízení:
Pedografická plošina umožní měřit rozložení tlaku pod chodidly během pohybu a stoje. Rozměr snímané plochy bude minimálně 475x475mm. Požadovaný rozměr snímané plochy může být dosažen dvěma pedografickými plošinami menších rozměrů umožňující synchronní záznam a zpracování dat. Minimální počet senzorů na 1cm2 bude 4 kusy. Nahrávací frekvence bude minimálně 100 Hz, horní limit není omezen. Součástí systému bude počít;:ič s monitorem pro ovládání a vyhodnocování měřených dat. Počítač bude přenosný (notebook), minimální charakteristiky počítače budou: procesor s dostatečným výpočetním  výkonem,  15.611 1920x1080 displej 120 Hz s dobou odezvy 3ms antireflexní, RÁM 16 GB, přiměřená grafická karta, WiFI, Bluetooth, USB-C 3.1 Gen. 2, předinstalovaný operační systém Windows 10 Pro nebo  vyšší,  jehož  registraci  si  provede  zadavatel  (operační  systém  nesmí  být  zahrnut v nabídkové ceně). Systém bude vybaven synchronizačním modulem s příslušenstvím pro souběžný záznam dat z jiných, minimálně dalších dvou, vyšetřovacích kamerových a gyroskopických systémů snímání pohybu. Data o poloze reakčních sil a velikosti sil pod chodidly budou snímána souběžně a bude možné uložit ve formMu XLS. Systém umožní vypočítat centrum tlaku (COP) celého těla a pod každým chodidlem zvlášť. Software ovládání systému a zpracování dat bude součástí dodávky. Licence bude moci být pouze pro jeden
, počítač připojený k systému. Aktualizace software bude možná po celou dobu záruky. Záruka bude minimálně 2 roky od data uvedeného v Protokolu o předání a převzetí Zboží, není-li uvedeno, pak od termínu předání a převzetí dodávky.