TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmět zakázky:

  - Photo-elestický modulátor + řídící elektronika: 1 kus,

  - Akusto-optický modulátor + řídící elektronika: 1 kus,

  - Jednofotonový detector: 1 kus

a)	Photo-elestický modulátor + řídící elektronika, 1 kus

Nabízíme sestavu fotoelastického modulátoru sestávajícího z kombinace dvou rotátorů polarizace (2 ks, model LCR1-532, výrobce Thorlabs Inc.) s řídícími jednotkami (2 ks, model LCC25, výrobce Thorlabs Inc.). Sestava funguje jako jeden funkční celek foto-elastického modulátoru. Sestava splňuje následující parametry:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ modulátoru (rotátor) – dva krystaly | Tekuté krytaly | Tekuté krystaly |
| Vlnová délka | 532 nm | 532 nm |
| Apertura volná | Min 9.5 mm | 10 mm |
| Ultumovací factor polarizace (extinction ratio) | Min 1000:1 | >1000: 1 |
| Princip modulace | optická rotace polarizace | Optická rotace polarizace |
| Modulační (rotační úhel)/jeden krystal | -90° až +90° (180°) | -90 ° až +90 ° (180 °) |
| Možnost modulace | ANO | ANO |
| Možnost demodulace rotace | ANO | ANO |
| Možnost modulace a demodulace zároveň - dva krystaly | ANO | ANO |
| Modulační/demodulační frekvence | 1-100Hz | 0.5 - 150 Hz |
| Kvalita povrchu /jden krystal | lepší než 40 srach dig | lepší než 40-20 Scratch-Dig |
| Deformace vlnoplochy / jeden krystal | max lambda/3 | lepší než lambda/4 |
| Modulační kontrolery jsou součástí dodávky | ANO | ANO |
| Možnost připojení do PC | ANO /USB | ANO / USB |
| Softwear pro řízení v PC | ANO | ANO, LCC25 Software |
| Možnost externí modulace | ANO | ANO |
| Možnost každý krystal řídit samostatně | ANO | ANO |

b)	Akusto-optický modulátor + řídící elektronika, 1 kus

Nabízíme sestavu akusto-optického modulátoru (model TEF-90-40-532/3mm, výrobce Brimrose Corp.) s řídící jednotkou (model VFF-90-40-B1-V1.5, výrobce Brimrose Corp.) splňující následující parametry:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ akusto optického modulátoru | Pro užití na volno (free space) | Pro užití na volno (free space) |
| Vlnová délka | 532 nm | 532 nm |
| Optický výkon | min 5W / mm2 | 5 W / mm2 (Hustota výkonu) |
| Základní modulační frekvence | 90 MHz | 90 MHz |
| Modulační pásmo (3 db) | min 40 MHz | 40 MHz |
| Aperture volná | min 2.5 mm | 3 mm |
| Nástupná hrana | lepší něž 600 ns | 500 ns |
| Separační úhel | min 12 mrad | 12 mrad |
| Effektivita difrakce | min 75 % | 80 % |
| Optická proputnost | min 93 % | > 95 % |
| Porušení vlnoplochy | max lamda/10 | lamda/10 |
| Polarizace | lineární | Lineární |
| Polarizační poměr | min 1000:1 | > 1000: 1 |
| Chlazení | volně vzduchem | volně vzduchem |
| Řídící jednotka AOM je součástí dodávky ( celý systém modulace) | ANO | ANO |
| Připojení řídící jednotky | BNC nebo SMA | BNC pro modulaci, SMA pro RF signál (řízení – modulátor) |
| Operační frekvence řídící jednotky | min 70 až 110 MHz | 70 až 110 MHz |
| Externí řízení jednotky | analogové | Analogové (1 – 5 V) |
| Externí modulace | DC – min 40MHz | DC – 50 MHz |

- Jednofotonový detector, polarizovaný - 1 kus

Nabízíme sestavu jednofotonového polarizovaného detektoru (model CS505MUP, výrobce Thorlabs Inc.) včetně proprietárního software (ThorCam™) splňující následující parametry:

| Parametr | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ senzoru | CMOS monochormatický | CMOS monochormatický |
| Prosotrové rozložení detektoru | min 2400x2000 px | 2448 x 2048 Px |
| Fyzická velikost detektoru | min 8 x 7 mm | 8,45 mm x 7,07 mm |
| Vyčítací šum (RMS) | Lepší než 2.5 | < 2.5 |
| Kvantová účinnost 500-700 nm v průměru přes celé pásmo | min 60% | > 66% (Pro 520 – 580 nm lepší než 72 %) |
| Počet snímků | min 32 fps | 35 fps (při plném rozlišení) |
| Dynamický rozsah (maximum) | min 70 bd | 71 dB |
| Datový rozsah | min 12 bit | 12 bit |
| Datové připojení | USB | USB |
| Uzávěrka typ | globální | globální |
| Možnost připojení na C mout | ANO | ANO |
| Bining Hardwear | ANO | ANO |
| Velikost pixelu | Max 3.5 um | 3.45 um |
| Polarizační maska na čipu ( 0°,45°,-45°,90°) | ANO | ANO |
| Software pro zpracování obrazu kamery | ANO | ANO, ThorCam™ |

Nabídková cena (bez DPH): 310 200,- Kč

a)  FM_153	129 755,- Kč

b)  FM_154	87 195,- Kč

c)  FM_156	93 250,- Kč