Příloha č. 1 – technická specifikace

Technická specifikace modulárních monitorů 12 ks - Monitor Elite V8 vč. transportního monitoru iM20, držáku pro uchycení, modulu IBP a baterie

• Modulární monitory vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce.

• Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu a fixačního zařízení pro bezpečné uchycení monitorů – držák na stěnu.

• Základní vybavení:

• Barevná dotyková TFT LCD obrazovka o úhlopříčce 17“, min. 5 křivek (až 15 křivek), alfanumerické zobrazení měřených parametrů. Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu.

• Měření a zobrazení:

o EKG křivka, základní arytmie, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů

o respirace

o puls – možnost snímání z EKG křivky i saturace O2

o saturace SpO2

o neinvazivní krevní tlak

o invazivní krevní tlak – modul 2-IBP, včetně kabelu pro připojení snímače TK

o teplota

o tabulkové a grafické trendy - volitelně - min. 24 hod. (až 150 hodin)

o nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

o automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v síti

o přenos dat mezi monitory zapojených v síti

• Rozšiřitelnost: o kapnometr (etCO2)

Technická specifikace centrálních monitorů 2 ks – CMS MFM SW + HW (PC sestava s 19“ monitorem, tiskárna)

• Centrální stanice, s barevným TFT monitorem s 19" displejem, kompatibilní s nabízenými monitory, komunikující s nimi v českém jazyce, doplněná o laserovou tiskárnu umožňující tisk monitorovaných parametrů.

• Minimální požadavky:

o připojení min. 8 lůžek s možností rozšíření (až 16 lůžek)

o plné zobrazení vybraného monitoru

o možnost vstupu údajů o pacientech

o sledování a zobrazování všech měřených funkcí od všech pacientů současně

o pokročilé měření a vyhodnocování arytmií a ST analýza

o nastavení a automatické zobrazení (i zvukové) alarmů od všech měřených funkcí

o plná obousměrná komunikace s připojenými monitory - Ethernetová síť s plně digitálním přenosem dat

• elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

• napájení 230V / 50 Hz

ilustrační foto

Technické požadavky na modulární monitory 2 ks - Monitor Elite V5 vč. transportního monitoru iM20, modulu IBP a baterie

• Transportní provedení - horní držák pro manuální uchopení

• Velikost displeje 12,1"

• Barevné, grafické a alfanumerické zobrazení měřených parametrů

• Počet kanálů - min. 6 křivek

• Tabulkové a grafické trendy - volitelně - min. 24 hod (až 150 hodin)

• Nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

• Neaktivní (neměřené) parametry se nebudou zobrazovat

• Výdrž akumulátoru min. 2 hodiny (až 5 hodin)

• Odolnost vstupů proti defibrilačním impulzům

• Komunikace v českém jazyce

Měřené parametry:

• EKG - modul arytmií, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů

• NIBP - neinvazivní krevní tlak

• IBP - Invazivní krevní tlak - modul 2-IBP

• SpO2 - saturace O2

• PR - pulzová frekvence, měřeno z EKG křivky nebo SpO2

• RR - respirační frekvence - impedanční měření

• Teplota

• Možnost budoucího rozšíření o měření CO2 a Entropie - moduly

• elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

• napájení 230V / 50 Hz