| Klasifikace dokumentu |  | BL - Restricted for internal use | TC ID / Revize |  | 00285411/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statut dokumentu |  | Document Released | Číslo dokumentu |  | N/A |  |
| WBS / OBS kód |  | 915 |  |  |  |  |
| PBS kód |  | RA1.CTL.MET.2 |  |  |  |  |
| Projektové rozdělení dokumentace |  | Engineering & Scientific documents (E&S) |  |  |  |  |
| Typ Dokumentu |  | Specification (SPE) |  |  |  |  |
| [RSD kategorie A] UV-NIR Reflektometr TP21_008 Klíčová slova Spektrofotometrie, reflektometr |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní pozice |  |  | Jméno, Příjmení |  |
| Odpovědná osoba | Optics and Coatings group leader |  |  | Daniel Kramer |  |
| Připravil | Senior Optical designer |  |  | Mojmír Havlík |  |

| RSS TC ID/revize | Datum vytvoření RSS | Datum posledních úprav RSS | Systems Engineer |
| --- | --- | --- | --- |
| 022134/A.001 | 20.01.2021 | 20.01.2021 | D. Hanusková |
| 022134/A.002 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | D. Hanusková |

| Revize dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (revidujícího) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Bedřich Rus | Scientific Coordinator of Laser Technology | NOTICE (RSD product category A) |  |
| Ladislav Půst | Manager installation of technology | NOTICE (RSD product category A) |  |
| Radek Toman | Lawyer | NOTICE (RSD product category A) |  |
| Veronika Olšovcová | Group Leader of Safety | NOTICE (RSD product category A) |  |
| Viktor Fedosov | Group Leader of Quality and Planning | NOTICE (RSD product category A) |  |

| Schválení dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (schvalujícího) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Bedřich Rus | Scientific Coordinator of Laser Technology (RP1) |  |  |
| Daniel Kramer | Optics and Coatings group leader | Via TC |  |

| Historie revizí / Change Log |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. změny | Změny provedl | Datum | Popis změny, Stránky, Kapitoly | TC rev. |
| 1 | D. Kramer | 18.01.2021 | Draft | A |
| 2 | D. Hanusková | 20.01.2021 | Verze pro review | B |
| 3 | D. Hanusková | 29.01.2021 | Finální verze | C |

Obsah

1. Úvod	4

1.1. Účel dokumentu	4

1.2. Předmět dokumentu	4

1.3. Pojmy, definice a použité zkratky	4

2. Technické požadavky	4

3. Požadavky na dopravu a instalaci	5

4. Požadavky na bezpečnost zařízení	6

5. Požadavky na jakost dodávaného zařízení	6

5.1. Obecné požadavky na jakost dodávaného zařízení	6

5.2. Akceptace (přejímka)	7

# Úvod

## Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification Document) obsahující technické požadavky a omezující podmínky na požadované dílo v rámci projektu ELI.

## Předmět dokumentu

Předmětem zakázky je dodávka Spektrofotometru pro měření reflektivity tenkých vrstev (dále jako „RM“), jehož požadavky jsou specifikovány v textu tohoto RSD.

Interní číslo veřejné zakázky je TP21_008. Zařízení definované tímto RSD je evidováno v PBS pod následujícím kódem: RA1.CTL.MET.2.

RSD obsahuje následující požadavky na požadované zařízení (produkt): technická specifikace plnění, požadavky na dopravu a instalaci, požadavky na bezpečnost a na jakost dodávaného zařízení (produktu). Jedná se o zařízení kategorie typu A.

Kategorie zařízení (produktu) typu A představuje katalogové zařízení (produkt) bez nutnosti modifikací a bez nutnosti realizovat program ověřování (přezkoumání návrhu, vizuální kontrola, zkoušky) pro Zadavatele dle aktuálních specifikací aplikací v rámci projektu ELI Beamlines.

Všechny aktivity ověřování realizované Dodavatelem musí být provedeny v souladu s Dodavatelovým plánem výstupní kontroly (výstupní vizuální kontrolou a výstupními zkouškami). Interní postup přejímky zařízení (produktu) kategorie typu A musí být stanoven a aplikován před uvedením zařízení do provozu (fáze provozu).

## Pojmy, definice a použité zkratky

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice:

| Zkratka | Pojem, definice |
| --- | --- |
| ELI | Extreme Light Infrastructure |
| RD | Reference Documents |
| RM | Reflectivity measurement |
| RSD | Requirements Specification Document |

# Technické požadavky

REQ-031247/A

Zařízení musí splňovat následující požadavky:

|  | Požadavek | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Minimální spektrální rozsah | 190-3200 nm |
| 2 | Absolutní spekulární reflektivita | Ano |
| 3 | Měření absorptance tlustých vzorků vč. Polarizačních děličů | Ano |
| 4 | Kompenzace pro stranový pohyb svazku u velkých úhlů | ±50 mm |
| 5 | Spektrální krok | Min. 0.2 – 100 nm |
| 6 | Spektrální rozlišení min. | 1.2 nm do 2000 nm 2.4 nm nad 2000 nm |
| 7 | Minimální úhlové rozlišení pro vzorek i detektor | 0.02° |
| 8 | Minimální Úhlový rozsah měření transmitance | 0 - 75° |
| 9 | Minimální Úhlový rozsah měření reflektance | 10 - 75° |
| 10 | Možnost měření ND filtrů | Ano pro D≤4 |
| 11 | Měření propustnosti | Ano |
| 12 | Měření s proměnným úhlem dopadu | Ano |
| 13 | Měření závislé na stavu polarizace | Ts, Tp, Rs, Rp, T(s+p)/2 a R(s+p)/2, uživatelsky nastavitelný poměr S:P |
| 14 | Ovládací SW s automatickými měřicími protokoly | Ano |
| 15 | Kompatibilní OS | Windows 10 |
| 16 | Napájení | 230V |

# Požadavky na dopravu a instalaci

REQ-031248/A

Doprava do konečného místa určení a instalace technologií a přístrojů musí být provedeny Dodavatelem.

REQ-031249/A

Technologie a přístroje Dodavatel musí dodat ve standardním ochranném obalu zabraňujícím poškození a znečištění.

REQ-031250/A

Postupy přepravy a instalace musí být projednány a prověřené vedoucím instalací u Zadavatele a musí být v souladu s instalačními předpisy Zadavatele.

POZNÁMKA: Tyto předpisy musí být definovány Zadavatelem, dodané Dodavateli po podpisu smlouvy a před fází podrobného designu.

REQ-031251/A

Všichni účastníci instalací musí před zahájením své činnosti na místě absolvovat školení zadavatele ohledně bezpečnosti, čistoty, ochrany životního prostředí a pracovních postupů. Obsah školení bude adekvátní místu výkonu prací a očekávaným pracovním činnostem.

REQ-031252/A

Dodavatel musí umožnit Zadavateli dohled nad činnostmi souvisejícími s dopravou a instalací.

POZNÁMKA: Jakýkoli akt dohledu neznamená, že si Zadavatel na sebe bere odpovědnost jakéhokoli jiného druhu než závazky plynoucí ze smlouvy.

# Požadavky na bezpečnost zařízení

REQ-031253/A

Dodavatel musí poskytnout prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, stanovují-li příslušné právní předpisy povinnost dodavateli prohlášením o shodě pro účely prodeje zařízení na českém trhu disponovat.

Toto prohlášení musí být v takovém případě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vycházejícího z direktivy EU 2001/95/EC.

# Požadavky na jakost dodávaného zařízení

## Obecné požadavky na jakost dodávaného zařízení

REQ-031254/A

Součástí dodaného zařízení/produktu musí být manuál pro uživatele, který bude obsahovat pokyny a popis pro:

- přepravu zařízení;

- manipulaci se zařízením;

- skladování zařízení;

- montáž;

- bezpečný provoz zařízení a postupy údržby.

REQ-031255/A

Dodavatel musí poskytnout informace o provedené výstupní kontrole zařízení. Tato informace musí minimálně obsahovat prohlášení o provedení výstupní kontroly a prohlášení o shodě produktu s technickými požadavky definovanými v RSD na zařízení a o kompletností zařízení/produktu.

REQ-031256/A

Dodavatel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshody kompatibilní s ČSN EN ISO 9001 (ekvivalent EN ISO 9001).

REQ-031257/A

Součástí dodávky musí být i zaškolení od Dodavatele v prostorách Zadavatele. Minimální rozsah školení musí být 0,5 pracovních dnů.

## Akceptace (přejímka)

V případě úspěšné přejímky Zadavatel poskytne Dodavateli podepsaný Předávací protokol. V případě neúspěšné přejímky Zadavatel poskytne Dodavateli zprávu o neshodě/NCR (Nonconformity Report) a musí být aplikován ELI proces kontroly neshody (viz REQ-031256/A).

REQ-031258/A

Přejímka se považuje za úspěšnou, pokud:

- Všechny stanovené požadavky byly úspěšně ověřeny Dodavatelem;

- Všechny neshody byly vypořádány dle REQ-031256/A;

- Zařízení/produkt nemá výrobní vady (neshody) a je připraven k zamýšlenému provozu.