Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Parametry dodávaného Zboží

Zboží splňuje všechny níže uvedené minimální technické požadavky:

- Rozměrová specifikace stínící rentgenové kabiny dle vstupních rozměrů místnosti (tj. max. šířka 1,43 m, max. výška 1,95 m) – v případě nutnosti dodání ve dvou částech (kabina + nohy kabiny).

ANO

- Rentgenová stínící kabina musí splňovat kritéria bezpečnosti dle SÚJB

ANO

- Velikost prozařovaného produktu: max. délka 900 mm, max. průměr 700 mm

ANO

- Rentgenová lampa s plynule měnitelným rozsahem napětí v rozsahu od 5 – 200 kV a rozsah proudu od 0,5 – 10 mA a konstantním výkonem nejméně 800W nebo větším.

ANO 5 – 200 kV; 0,5 – 10mA, výkon 900W

- Dostatečný prozařovací výkon rentgenové lampy pro prozařovaný rozsah tloušťky materiálu 1 mm – 30 mm (vztaženo pro ocel) při zachování stejné citlivosti zkoušení

ANO od tloušťky FE 0 do 42 mm měřeno se vzdálenosti 700mm (zdroj – objekt)

- Vhodný manipulátor prozařovaného produktu dostatečně dimenzovaný na max. rozměry prozařovaného produktu, resp. hmotnost prozařovaného výrobku max. 20 kg.

ANO

- Detektor umožňující přímý převod snímaného obrazu do digitální podoby, aktivní velikosti plochy alespoň 400 x 400 mm, s technickými parametry: velikost obrazu 2048 x 2048 nebo větší, A/D konverze 14 bitů nebo vyšší, rozlišitelnost (pixel pitch) 200 μm nebo lepší, scintilátor typu GOS.

Aktivní snímací plocha 405 x 405mm, velikost obrazu při plném rozlišení 2048 x 2048, A/D konverze 14 bitů; velikost pixelu 200 μm; scintilátor: Gadolinium oxysulfide(GOS)

- Ovládací jednotka rentgenové lampy umožňující přesné nastavení parametrů rentgenové lampy.

ANO – ovládací jednotka MF4

- SW pro zpracování digitálních snímků včetně filtrů pro úpravu obrazu a základními měřícími funkcemi (délka, úhel, plocha).

ANO včetně speciálního Flash filteru

- Synchronizace SW s ovládací jednotkou rentgenové lampy (nastavení expozice PC)

ANO – SW v PC propojen s ovládací jednotkou rentgenu MF4

- Ukládání snímků ve formátu DICONDE

ANO – Plně splňuje DICONDE

- PC konfigurované pro ovládání detektoru a vyhodnocování snímků.

ANO – PC konfigurován výrobcem RTG a snímacího panelu

- Rentgenová lampa, detektor a ovládací software v optimálním konfiguračním technickém souladu, tj. od jednoho výrobce

Ovládací SW, RTG Lampa a detektor od výrobce: GE Digital Solution – Inspection technologies

V Praze, dne:

………………………………………………………………………..

PAPco, s.r.o.

Zdeněk Šantrůček – jednatel, obchodní ředitel