# Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmětem veřejné zakázky je dodávka suchého kalibračního průtokoměru (primární kalibrační standard).

Předmět veřejné zakázky (suchý kalibrační průtokoměr) bude minimálně umožňovat / musí splňovat alespoň následující:

- měření průtoků vzduchu pro tři různé škály (a to minimálně):

  - 0,010 –  0,400 l/min

  - 0,070 –  4,500 l/min

  - 2,000 –  28,000 l/min

- princip založený na pohybu tělesa přesně daným objemem (kalibrovaným)

- měření rychlosti průchodu tělesa standardizovaným objemem, vymezeným dvěma optickými senzory

- přesnost měření +/- 2 % v rozsahu 0,010 – 28 l//min za normálních podmínek

- minimální tlaková ztráta při měření průtoku

- možnost korekce průtoku na standardní podmínky, tzn. že kalibrační průtokoměr má teplotní a tlakový senzor

- dotykový LCD display pro zobrazení průtoku a ovládání průtokoměru

- možnost vybrat počet měření v rozsahu 5 -15, ze kterých bude vypočten průměrný průtok

- možnost exportu naměřených dat ve formátu CSV a bitmap

- obsahuje slot na paměťovou SD kartu, USB port

- napájení pomocí dobíjecích baterií

- možnost měřit bez připojení do elektrické sítě minimálně 2 hodiny

Typ suchého kalibračního průtokoměru: SEN910-1701-EU-R, Gilibrator 3 Deluxe Kit, All Three Dry Cell Sizes