ZwickRoell Testing Systems GmbH • Flugplatzstraße 5 • A-8280 Fürstenfeld • Austria

NABÍDKA 20-0045B

Fürstenfeld, 14.06.2021

LU/ck/mr/1/201040

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2

461 17 Liberec I-Staré Město

IČ: 46747885; DIČ: CZ46747885

Vážený zadavateli,

V souladu se zadávací dokumentací předkládáme nabídku pro následující veřejnou zakázku:

Název veřejné zakázky: 	081_Ve_HyHi_Zařízení pro creepové testy a nízkocyklovou únavu

Int. číslo veřejné zakázky: 	21/9615/081

Název programu: 		Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu: 		Hybridní materiály pro hierarchické struktury.

Registrační číslo projektu: 	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843

Prohlašujeme, že dále uvedené technické řešení splňuje nebo převyšuje technickou specifikaci požadovanou zadávací dokumentací. Pokud by některé technické parametry nevyplývaly z nabídky nebo přiložené produktové informace, tak jsme připraveni je prokázat.

Nabízené zařízení bude v případě realizace zakázky dodáno jako předmět nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv použitý. Výjimku z této skutečnosti tvoří opotřebení způsobené funkčními testy a kalibračními postupy provedenými před expedicí zařízení. Zejména se jedná o stopy po expozici teplotní komory a příslušenství na požadované limitní teploty.

(uvedený obrázek je pouze ilustrativní)

# ZATĚŽOVACÍ RÁM:

## 1	MP00428

KAPPA 50 SS-CF

## 1,00 ks.

Zkušební stroj pro zkoušky tečení do lomu a tečení v kombinaci s únavou s kapacitou: 50 kN

ZATĚŽOVACÍ RÁM:

Metoda zatěžování:

Konstantní rychlost příčníku, aplikovaná přes přesný centrální pohybový šroub s vymezením vůlí. Vyznačuje se zatěžováním bez vůlí i s přechodem přes nulové zatížení nebo nulovou deformaci (tah/tlak). Digitální zpětnovazební systém pro řízení zatížení, napětí, polohy nebo deformace dle volby uživatele.

Struktura:

Přesný čtyřsloupový elektromechanický rám s dostatečnou tuhostí v axiálním i laterálním směru.

Servo-pohon, včetně servomotoru s bezúdržbovou AC technologií a digitálním řízením polohy. Kombinované řízení zatížení nebo deformace. Konstrukce stroje je koncipována pro dlouhodobé zkoušky do 10.000 hodin.

Hloubka zkušebního prostoru: Neomezená

Šířka zkušebního prostoru: 720 mm (mezi sloupy)

Výška pracovního prostoru: max. 1090 mm vertikálně

(včetně standardního snímače síly bez čelistí a přípravků)

Laterální podpora pohyblivého příčníku:

Kluzná ložiska na chromovaných sloupech (4 sloupy s průměrem 40 mm) Rozsah rychlosti pohybu příčníku: 0,001 mm/h až 250 mm/min

Frekvence zatěžování: Max. 2 Hz při amplitudě 0.05mm

(další podrobnosti v produktových informacích)

Přesnost rychlosti posuvu: lepší než 0,1 % nastavené hodnoty (průměr za 5 sekund na 10 mm) Rozlišení snímače polohy: 0,136 nm

Rozměry rámu: 860 mm šířka (+185 mm elektronika), 655 mm hloubka, 2212 mm výška

Tuhost rámu: katalogová hodnota 450 kN/mm (protokol o měření v příloze)

Max. zdvih příčníku: 200 mm

Hmotnost: 700 kg

Požadavky napájení: 230 VAC, 1 kVA

Instalace: stavitelné nohy s antivibračními podložkami bez nutnosti kotvení

## 2	977.067424

Řídící a měřící elektronika testControl II 1 kW

- Modulární všestranný koncept

## 1,00 ks.

- Jádro systému s pěti modulárními sloty a jedním PCIe, jeden osazen DCSC modulem pro snímač síly

- Rozšiřitelný o další moduly a opce

- Integrované adaptivní řízení pro automatickou parametrizaci a zpětnovazební řízení

- Požadavky napájení: 1 x 230 VAC / 1 kVA

## 3	977.058005

PŘÍPRAVEK PRO SEŘÍZENÍ SOUOSOSTI

## - Fmax 50 kN

- Napojovací adaptér se středěním, prům. 70g6

- Napojovací čep prům. 36g6

## 1,00 ks.

- Pro seřízení excentrických a úhlových odchylek od osy zatěžování.

- Nastavení lze provádět při aplikovaném zatížení

# Snímač síly

## 4	960.K/050kN SGS

SNÍMAČ SÍLY TAH/ TLAK 50kN, KA-K-50kN-F-2mV/V

Nominální kapacita:	±50 kN

Minimální rozlišení na 297.000 kroků:	0 168 N

## 1,00 ks.

Třída přesnosti 1 dle ISO 7500- 1:            100 N až 50 kN

Třída přesnosti 0,5 dle ISO 7500- 1:	500 N až 50 kN

Teplotní vliv při 0:	+/- 0,001% na K Teplotní vliv při měřené hodnotě:	+/- 0,004%  na K Připojovací čep s průměrem:		36 mm

Komplet s konektorem pro automatické rozeznání snímače, načtení kalibrace a certifikované úvodní kalibrace.

# VYSOKOTEPLOTNÍ TAHOVÉ TYČE A UPÍNACÍ ADAPTÉRY

## 5	MP02068

ČELISTI A TAŽNÉ TYČE

- Čelisti pro střídavá zatěžování – nízkocyklovou únavu nebo únavu v kombinaci s tečením, i pro statické zkoušky tahem

## 1,00 pár

- Vysokoteplotní čelisti pro zkušební tělesa se závitovou hlavou a válcovou hlavou dle ASTM F 2714:

  - Tělesa se závity: M10 ... M20

  - Tělesa s válcovou hlavou: Ø15 mm ... Ø25 mm

- HT-tyče pro použití s vysokoteplotní pecí

- Použití s napojovací maticí a podložkou pro vymezení vůle při upnutí vzorku

- Teplotní rozsah: do 1,100°C

- Maximální zatížení podle adaptérů pro jednotlivé typy zkušebních těles

- Vyrobeno z korozivzdorné niklové slitiny MAR-M 246

- Napojovací mechanický adaptér:

  - Čep: Ø36 mm

  - Příruba

  - Napojení připraveno pro vodní chlazení (systém chladící vody není součástí dodávky)

- Vyžaduje pár vložek pro závitová tělesa

## 6	MP00883 NAPOJOVACÍ MATICE

- Teplotní rozsah:	do 1100°C

## 1,00 pár

- Vyrobeno z niklové slitiny MAR-M 246

- Pro zkušební tělesa se závitovou hlavou a válcovou hlavou dle ASTM F 2714:

Tělesa se závity: M10 ... M20, Tělesa s válcovou hlavou: Ø15 mm ... Ø25 mm

## 7	MP00886

VLOŽKY PRO ČELISTI Ceep v kombinaci s únavou M10

## 1,00 pár

- Pro válcové vzorky se závitovou hlavou M10 dle ASTM E 2714

- Teplotní rozsah:	do 1100°C

- Vyrobeno z korozivzdorné niklové slitiny MAR-M 246

- Maximální zkušební zatížení:	8kN do 700°C, 4kN do 800°C, 2kN do 900°C

## 8	MP00893 podložka pro vymezení vůle

pro vystředění průměru Ø8 g8

- Teplotní rozsah:	do 1100°C

## 1,00 pár

- Vyrobeno z niklové slitiny MAR-M 246

- pro vystředění průměru Ø8 g8

## 9	999.999.102	1,00 ks.

Vysokoteplotní adaptér pro ploché vzorky

- Vhodné pro ploché vzorky zatěžované přes trn

- Teplotní rozsah: okolní ... max. 1200°C

- Drážka: 4 mm, Průměr trnu: 10 mm

- Vyrobeno z korozivzdorné niklové slitiny MAR-M 246

# SYSTÉM PRO VYSOKÉ TEPLOTY

## 10	MP00850	1,00 ks.

VYSOKOTEPLOTNÍ KOMORA DO 1200°C

- Plášť: Dělený nerezový plášť, montáž na robustních pantech

- Teplota topných elementů: max. 1200°C

- Teplota na povrch zkušebního tělesa: max. 1,150°C

- Integrované topné elementy Kanthal A1

- Vnější průměr: přibližně 360 mm (14")

- Celková délka: přibližně 410 mm (16")

- Vnitřní průměr:	95 mm (3,75")

- Počet topných zón:	305 mm (12")

- 3 topné zóny: přibližně 100 mm (4") na zónu

- Drážka pro extenzometr v dělící rovině uprostřed topné zóny

- Průchodky pro zatěžovací adaptéry

- 3 vstupy pro termočlánky (1 x na každou zónu)

- Izolační materiál: Ne-karcinogenní vakuem tvarované díly na základě polykrystalické vlny

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Napájecí kabely a montážní přípravky

- 3 ks termočlánků, Typ S

- 3 ks. konektorů pro termočlánky s montážním boxem

Příkon při 1200°C: 1120 Watt, 4.9 A na každou zónu, Celkem: 3360 W, 230 VAC

## 11	946.2.HTO-10-xx2

VSTUP PRO INERTNÍ PLYN

## 1,00 ks.

Trubice s teplotní odolností pro přívod inertního plynu (např. Argon) do vnitřního prostoru pece s napojeném na vnějším plášti pece

Poznámka:

Vstup pro inertní plyn nelze doinstalovat dodatečně - musí být specifikován už při objednání a výrobě pece

## 12	MP00009

Průzor pro extenzometr

- Nezbytný pro extenzometr s měřením z boku

## 13	905.PTE.N.C-Set.200

TERMOČLÁNEK TYPU "N" PRO VZORKY

## pro přímé připnutí na zkušební těleso, 2 m, AWG20

- Sada 3 termočlánků

- Délka termočlánků cca 2 m

## 14	170.06.02.000

NAPOJOVACÍ BOX PRO TERMOČLÁNKY

## pro připojení termočlánků typu SN

1,00 ks.

## 1,00 Sada

1,00 Sada

- Pro připojení termočlánků pece typ S a vzorků typ N

- Upevněno na sloup zatěžovacího rámu s Ø 40 mm

- Včetně 6 ks. kompenzačních kabelů, každý cca 3 m délky

## 15	905.Z44-186.SN 1,00 ks.

UNIVERZÁLNÍ VYSOKOTEPLOTNÍ REGULÁTOR PECÍ

## pro vysokoteplotní pec 230 V

Vlastnosti:

- Integrované sofistikované řídící algoritmy pro rovnoměrné rozložení teploty po délce zkušebního tělesa a ochranu před překročením požadované teploty

- Nevyžaduje nastavení empiricky zjištěných regulačních parametrů!

- Teplotní tolerance na vzorku, max. paralelní délka 100 mm: 200°C až 1200°C ± 2K

350°C až 1200°C ± 1K

- Pro připojení 3-fázového napájecího zdroje 400V (3P+N+PE)

Skládá se z:

- 3-kanálový regulátor Eurotherm s připojení pro 3 termočlánky typu S (pec) a 3 termočlánků typu N (vzorek).

- Sériové rozhraní RS 232 pro digitální integraci do aplikačního softwaru

- Fázová relé pro řízení tří topných zón

## 16	MP00079

VERTIKÁLNÍ POLOHOVACÍ PŘÍPRAVEK

## pro vysokoteplotní pec

1,00 ks.

- Automatické osové polohování pece pro plynulé udržení soustředné polohy se vzorkem.

- Zajišťuje ideální rozložení teploty po délce vzorku i při velkém prodloužení v čase.

- Alternativně může být pec zafixována ke sloupům.

- Maximální zatížení: 40 kg (hmotnost pece)

- Včetně montážního ramene

# KONTAKTNÍ VYSOKOTEPLOTNÍ EXTENZOMETR

## 17	MP02067	1,00 pcs.

MODEL 3549-ST Vysokoteplotní extenzometr

## až do 1200°C

- Navržen pro použití s pecemi a systémy indukčního ohřevu.

- Navržen pro náročné aplikace deformačně řízených zkoušek, například dle ISO 6892.

- Konstrukce s odtlumením měřících elementů od externích vibrací.

- Možnost připnutí na tělesa v ohřátém stavu

- Lze ponechat na zkušebním tělese až do lomu

- Splňuje požadavky ASTM E83 třída B2 a ISO 9513, třída 0,5 pro tah

- Splňuje požadavky ASTM E83 třída C a ISO 9513, třída 1 pro tah/tlak

- Keramické hroty z vysoce čistého oxidu hlinitého

- Obsahuje náhradní sadu keramických hrotů

- Možnost měření až do 1200°C

- Počáteční měřená délka: 20 mm

- Měřící rozsah: +50%/-10%

- Inovativní kluzné uložení umožňuje snadné připnutí extenzometru po dosažení zadané teploty

- Připraveno pro vodní chlazení.

- Komplet se konektorem snímače kompatibilním s řídící elektronikou testControl II a certifikovanou úvodní kalibrací

## 18	450.3549 - DISTANČNÍ VLOŽKA

1,00 Sada

Každá hodnota počáteční měřené délky vyžaduje vlastní distanční vložku. Měřící rozsah je vztažen k výchozí měřené délce extenzometru.

Počáteční měřená délka základního extenzometru: 20 mm

Sada distanční vložky pro měřenou délku:  30 mm

## 19	MP01522

MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK

## pro extenzometer 3549ST , ke Kappa SS-CF

20	MP00525

## USC MODUL - KAPPA

Univerzální měřící zesilovač

## 1,00 ks.

1,00 ks.

- Pro připojení odporových a induktivních snímačů

- Volitelné napájení  AC / DC

- 4 a 6 -vodičová technologie

- 24-bitové rozlišení

Modul zabírá jednu pozici sběrnice v elektronice  testControl II

# testXpert III SOFTWARE & PC HARDWARE

## 21	977.1035154

testXpert III BASIC program

## 1,00 ks.

- Tahová a tlakové zkoušky pro vyhodnocení maximální síly a prodloužení

- Manuální ovládání: Cílová pozice a rychlost v průběhu zkoušky

- Statistické vyhodnocení výsledků a kontrola tolerancí

- Správa uživatelů

- Řízení síly/deformace zkušebním strojem

- Korekce poddajnosti zkušebního systému (Korekční křivka)

- Možnost napojení přístrojů pro měření vzorků (rozměry, hmotnost, ...)

- Měření a záznam teplot ze všech termočlánků v režimu ohřevu i během zkoušky

## 22	MP00912

testXpert III Master zkušební program

## pro dlouhodobé zkoušky

- snadný pro obsluhu, intuitivní

## 1,00 ks.

- flexibilní pro konfiguraci, analýzu a zpracování výsledků

- Rozsáhlé funkcionality pro creepové zkoušky kovových materiálů podle ISO 204 a ASTM E 139

- Rozsáhlé funkcionality pro creepové zkoušky na polymerech podle ISO 899- 1, ISO 899- 2, ASTM D2990 a ISO 16770

- Rozsáhlé funkcionality pro hodnocení vodíkové křehkosti podle ASTM F519 (SLT metoda) a ASTM F1624 (ISL metoda)

  - Zkoušky s řízeným zatížením a deformací

  - Creepové a relaxační zkoušky

  - Zatěžovací a teplotní bloky

## 23	977.1052375

testXpert III Master zkušební program

## zkoušky nízkocyklové únavy

- deformačně nebo napěťově řízené zkoušky

- sinusový, trojúhelníkový nebo, trapezoidní průběh cyklů

## 1,00 ks.

Sběr dat: Lze zaznamenávat do 500 cyklů. Zatěžovací cykly mohou být zobrazeny samostatně.

Data zkoušek lze ukládat a exportovat i v ASCII souborech

## 24	977.1035626

Balíček softwaru testXpert III

ALL-IN-SUITE Education Package

## 1,00 ks.

- Obsahuje všechny dostupné standardní zkušební programy i programy typu Master a grafický editor zkoušek, a také volitelné softwarové položky, které nevyžadují další hardware nebo další komerční produkty (například pro hardwarovou synchronizaci videozáznamu zkoušky).

## 25	977.1035523

Sleva pro akademická pracoviště

## Akademická sleva pro All-In-Suite

26	920.HPWS-RAID HP WORKSTATION

## RAID 1, 2x1TB, Hot Swap

sestává z:*

## 1,00 ks.

1,00 ks.

- Convertible Minitower case, Intel Core CPU, 8 GB RAM

- 2 x 1TB GB SATA hard disk

- Hot Swap, RAID 1

- DVD mechanika

- Intel HD-Graphics

- Sériové rozhraní přes PCIe

- Ethernet přes PCIe

- 23" TFT-monitor s analogovým a digitálním vstupem

- Standardní klávesnice USB

- Optická USB myš.

- Operační systém Microsoft Windows 10 / 64 bit

* změny v technické konfiguraci vyhrazeny z důvodu krátké dostupnosti daných typů hardwaru PC. Bude dodán model s ekvivalentní nebo lepší konfigurací.

# SLEVA

## 27	999.999.102

SLEVA Z HODNOTY ZBOŽÍ

## 1,00 ks.

# CE certifikát a dokumentace

## 28	MP00905	1,00 ks.

Označení CE a prohlášení o shodě v souladu s EC směrnicí pro strojní zařízení 2006/42/EC

- Bezpečnostní prvky zkušebního systému dodaného firmou ZwickRoell jsou sestaveny na základě platných předpisů a aplikací požadovaných uživatelem.

- Od toho se odvíjí způsob používání zkušebního systému, který je zdokumentovaný v návodu k obsluze, v části věnované bezpečnosti provozu.

- Rozšíření zkušebního systému uživatelem nebo použití pro jiné účely může vyžadovat rozšíření nebo doplnění bezpečnostních prvků systému.

- Rizika a zodpovědnost za nesprávné použití (jiné aplikace, než pro které je systém určen) nese konečný uživatel.

## 29	MP00906

Dokumentace v angličtině v papírové podobě a na CD

1,00 ks.

# PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

## 30	MP01211

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

## 12 měsíců

1,00 ks.

- 12 měsíců dodatečné záruky ke standardním 12 měsícům (celkem 24 měsíců)

# ZABALENÍ a PŘEPRAVA

## 31	810.02.03/3

ZABALENÍ STROJE KAPPA

## 1,00 ks.

- Zabalení a manipulace (pozemní přeprava)

## 32	810.19

Náklady na přepravu, CZ-46117 Liberec

- Včetně pojištění pro přepravu

## 1,00 ks.

# INSTALACE & ZAŠKOLENÍ

## 33	601.03	1,00 ks.

Instalace a zaškolení v místě instalace

- Instalace a zaškolení obsluhy provedená autorizovaným servisním technikem ze společnosti Zwick Roell CZ s.r.o. se sídlem v Brně.

- Stejná organizace zajišťuje záruční a pozáruční servis

| Celková cena, bez DPH | Kč | 3.350.000 |
| --- | --- | --- |
| 21% DPH | Kč | 703.500 |
| Celková cena včetně DPH | Kč | 4.053.500 |

Protože by kupní cena byla fakturována z Rakouska do České republiky, budou případné faktury podle dohodnutých platebních podmínek vystaveny bez DPH a DPH odvede kupující v místě plnění.

Úhrada kupní ceny je možná bezhotovostním převodem v Kč na účet prodávajícího.

S pozdravem

### ZwickRoell Testing Systems GmbH

Peter RUCHTI, MSc.	i.V. Lukas UNGER

(Generální ředitel)    	(Technická podpora/Obchod)

Ing. Michal Reinisch

na základě plné moci

(jednatel společnosti Zwick Roell CZ s.r.o., IČO:04001834)

Všeobecné dodací podmínky ZwickRoell Testing Systems GmbH

Platné všeobecné dodací podmínky pro dodávky ZwickRoell Testing Systems GmbH, jsou uvedeny na
 www.zwickroell.com/en/about-us/zwickroell-in-fuerstenfeld. Na vyžádání zašleme výtisk těchto podmínek poštou.

# Provozní podmínky a prostředí

Věnujte prosím pozornost následujícím požadavkům na provozní podmínky a okolní prostředí pro zkušební systém.

## a) Okolní prostředí

- Přípustný rozsah okolní teploty: 			+10°C až +35°C

- Přípustná změna teploty v průběhu zkoušky: 	± 1K

- Přípustná vlhkost (bez kondenzace): 		20% až 90%

- Přípustná teplota pro transport a skladování: 	- 25°C až 55°C

- Normální provedení v třídě ochrany IP 32

- Zkušební systémy jsou vysoce citlivá zařízení. Zamezte prosím jakékoli kontaminaci, zvláště vodivými a korozivními nečistotami, ale také vibracím, rázům a oscilacím.

- Ideálním místem pro instalaci jsou kancelářské prostory, dílny pro jemnou mechaniku a laboratoře. Ujistěte se prosím, že provozování zkušebního systému nezpůsobuje ohrožení zdraví osob a poškození materiálů. Nabízíme bezpečnostní prostředky pro eliminaci těchto rizik.

- Užívání systému generuje teplo v závislosti na jeho výkonu. Zajistěte prosím dostatečný odvod tepla.

- Naše zkušební systémy jsou navrženy pro použití v atmosférách, která nemají explozivní rizika.

- Mějte na paměti, že uživatel nese odpovědnost za výběr bezpečného místa pro instalaci.

## Napájecí napětí:

- Naše zkušební systémy jsou navrženy pro použití s napájecím napětím 230 V nebo 400 V (3-fázové) s napájecí frekvení 50 Hz. Spolehlivý provoz je možný při obvyklých odchylkách (Napájecí napětí ± 10%, frekvence ± 1%).

- K dispozici jsou na přání transformátory pro použití s jiným než doporučeným systémem napájení.

## Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

- Naše zkušební systémy jsou navrženy v souladu s platnými směrnicemi EMC.

- Předpokladem pro provoz bez interferencí je odpovídající adaptace okolních zařízení.