Technický popis a specifikace pro plynový chromatograf s hmotnostním detektorem s iontovým zdrojem

Základní/Minimální parametry systému

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem prvotně určený pro analýzu PAU v asfaltové matrici vybavený vstupním portem typu Split/splitless a automatickým dávkovačem kapalných vzorků včetně pracovní data stanice a analytického SW. Data stanice bude obsahovat 2 monitory a 2 LAN karty.

Chromatografické charakteristiky systému

- Operační teplota termostatu (pece) v rozsahu +10 °C nad okolní teplotu až do max. 400 °C s možností nastavení v přírůstcích po 0,1 °C

- Doba chlazení z teploty 300 °C na 50 °C max. 360 s (okolní teplota 25 °C)

- Možnost nastavení až 20 teplotních ramp

- SW umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na inletu

- Možnost rozšíření systému o další vstupní port a standardní detektor (FID, případně TCD) s možností automatického dávkování kapalného vzorku do dvou nástřikových portů bez nutnosti ručního zásahu do systému (manuální přesun automatického dávkovače)

- Nosný plyn vodík

Nástřik Split/Splitless

- Vhodný pro kolony o průměru 20-530 µm

- Průtoky plynů kontrolovány plně elektronicky

- Vysoký splitovací poměr až 7500:1

- Elektronicky ovládaný oplach septa pro eliminaci ghost píků

- Provozní teplota do 400 °C

- Rychlá výměna linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top)

Technická specifikace hmotnostního detektoru

- Ionizační techniky: elektronová ionizace El

- Provozní teplota iontového zdroje v rozsahu 150-350 °C

- Vyhřívaný monolitický kvadrupól s provozní teplotou až do minimálně 180 °C, bez použití předfiltrů

- Hmotnostní rozsah 2-1050 m/z

- Detekční limit přístroje:

< 40 fg oktafluornaftalenu: statisticky výpočet z ploch píku 8 sekvenčních nástřiků 1 µl, 100 fg/µl OFN (m/z 272) s jistotou 99 %

Možnost upgrade na citlivější detektor (až na <10 fg oktafluornaftalenu) výměnou iontového zdroje

- Skenovací rychlost alespoň 12 500 µ/sec

- Systém duálních (dvou) vláken na El zdroji

- Kontrolér výstupního vakua z hmotnostního detektoru

- Turbo pumpa

- Akustický kryt externí vakuové pumpy

Automatický dávkovač kapalných vzorků

- Kapacita min. 16 vialek s možností rozšíření na min. 150 vzorků

- Rozsah objemu nástřiku v rozsahu minimálně od 0,01 µl až min. do 10 µl

- Reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,5 % RSD

- Nastavitelná rychlost nástřiku

Ostatní požadavky

- Instalace přístroje a zaškolení personálu

- 2 dny aplikační podpory v českém jazyce

- Záruka min. 24 měsíců

Uchazeč musí předložit v nabídce oficiální veřejně dostupné a garantované specifikace (datasheet) výrobce k minimálním parametrům.