Minimální technické požadavky

Název technologie / vybavení: Termocyklér, 2 ks

Stručný popis technologie / vybavení a stanovení medicínského účelu: Cyklér pro qRT-PCR, 2 ks

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel		KRD – obchodní společnost s.r.o.	x
Výrobce	x	Bio-Rad	x
Typ/model	x	CFX Opus 96 Real-Time PCR Instrument	x
Termocyklér I.
přístroj pro real-time PCR s gradientovým blokem (systém s vyměnitelnými moduly) pro použití 96 jamkových destiček s nízkým profilem stripů nebo zkumavek o objemu 200 µl	Ano	ANO	Podmínka
objem používaných vzorků v rozsahu alespoň 1 – 50 µl	Ano, min. 1 – 50 µl	ANO	1 – 50 µl
detekce signálu v každé jamce zvlášť (nikoli ve všech jamkách zároveň)	Ano	ANO	Podmínka
otevřený systém (možnost použití plastů či reagencií i od jiných výrobců)	Ano	ANO	Podmínka
ovládací dotykový displej	Ano	ANO	Podmínka
teplotní parametry:
metoda chlazení a zahřívání – Peltier	Ano	ANO	Podmínka
rychlost změny teploty alespoň 5 °C/s	Ano, min. 5 °C/s	ANO	5 °C/s
teplotní blok v rozsahu alespoň 4°C – 100 °C	Ano, 4°C – 100 °C	ANO	4°C – 100 °C
přesnost bloku minimálně ± 0,2 °C při 90 °C	Ano, min. ± 0,2 °C při 90 °C	ANO	± 0,2 °C při 90 °C
uniformita bloku: ± 0,3 °C na jamku do 10 s od dosažení teploty 90 °C	Ano	ANO	Podmínka
možnost nastavení teplotního gradientu	Ano	ANO	Podmínka
operační teplotní gradient v rozsahu alespoň 30 – 100 °C	Ano, min. 30 – 100 °C	ANO	30 – 100 °C
programovatelný gradient v rozsahu alespoň 1 – 24 °C	Ano, min. 1 – 24 °C	ANO	1 – 24 °C
maximální teplota víka do 110 °C	Ano, max. 110 °C	ANO	110 °C
detekční parametry:
minimálně 6 kanálů – 6 LED s filtry pro excitaci, 6 fotodiod s filtry pro detekci	Ano	ANO	Podmínka
excitace/emise v rozsahu alespoň 450 – 730 nm	Ano, min. 450 – 730 nm	ANO	450 – 730 nm
Široké spektrum fluoroforů : FAM; SYBR GREEN I, VIC; HEX; TET; Cal Gold 540, ROX; TEXAS RED; Cal RED 610, CY5; Quasar 670, Quasar 705	Ano	ANO	Podmínka
detekce minimálně 5 kanálů zároveň, další kanál pro analýzu FRET	Ano, min. 5 kanálů	ANO	5 kanálů + FRET
citlivost: detekce 1 kopie cílové sekvence lidské genomové DNA	Ano	ANO	1 kopie cílové sekvence lidské genomové DNA
dynamický rozsah minimálně 10 řádů			10 řádů
doba skenování maximálně 3 s (při skenování 1 kanálu) – 12 s (při skenování všech kanálů)	Ano	ANO	3 s (při skenování 1 kanálu) – 12 s (při skenování všech kanálů)
Další parametry
ovládací a vyhodnocovací software součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
počítač (ne notebook) s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem s OS MS Windows 10 Pro CZ 64 bit, s minimálně 4 USB porty, součástí MS Excel	Ano	ANO	Podmínka
programování protokolů – krokové grafické, řádkové textové a automatické	Ano	ANO	Podmínka
automatické nastavení baseline a prahové hodnoty	Ano	ANO	Podmínka
relativní a absolutní kvantifikace	Ano	ANO	Podmínka
stanovení a grafické znázornění relativních koncentrací zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, rozlišení jednotlivých alel, analýza disociačních křivek	Ano	ANO	Podmínka
možnost exportu dat v různých formátech (MS Excel, Word, aj.)	Ano	ANO	Podmínka
možnost stanovit nejvhodnější referenční gen a výpočet relativní genové exprese s užitím většího množství referenčních genů	Ano	ANO	Podmínka
paměť na 500 programů, které je možné třídit do různých složek	Ano	ANO	Podmínka
možnost validace a autodiagnostiky přístroje, uložení nastavení v paměti přístroje	Ano	ANO	Podmínka
Obousměrné připojení do LIS součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
Termocyklér II.			Podmínka
přístroj pro real-time PCR s gradientovým blokem (systém s vyměnitelnými moduly) pro použití 384 jamkových destiček s nízkým profilem stripů nebo zkumavek o objemu 200 µl	Ano	ANO	Podmínka
objem používaných vzorků v rozsahu alespoň 1 – 30 µl	Ano, min. 1 – 30 µl	ANO	1 – 30 µl
detekce signálu v každé jamce zvlášť (nikoli ve všech jamkách zároveň)	Ano	ANO	Podmínka
otevřený systém (možnost použití plastů či reagencií i od jiných výrobců)	Ano	ANO	Podmínka
ovládací dotykový displej	Ano	ANO	Podmínka
teplotní parametry:
metoda chlazení a zahřívání – Peltier	Ano	ANO	Podmínka
rychlost změny teploty alespoň 2,5 °C/s	Ano, min. 2,5 °C/s	ANO	2,5 °C/s
teplotní blok v rozsahu alespoň 4°C – 100 °C	Ano, min. 4°C – 100 °C	ANO	4°C – 100 °C
přesnost bloku minimálně ± 0,2 °C při 90 °C	Ano, ± 0,2 °C při 90 °C	ANO	± 0,2 °C při 90 °C
uniformita bloku: ± 0,3 °C na jamku do 10 s od dosažení teploty 90 °C	Ano	ANO	Podmínka
možnost nastavení teplotního gradientu	Ano	ANO	Podmínka
operační teplotní gradient v rozsahu alespoň 30 – 100 °C	Ano, min. 30 – 100 °C	ANO	30 – 100 °C
programovatelný gradient v rozsahu alespoň 1 – 24 °C	Ano, min. 1 – 24 °C	ANO	1 – 24 °C
maximální teplota víka do 110 °C	Ano, max. 110 °C	ANO	110 °C
detekční parametry:
minimálně 5 kanálů – 5 LED s filtry pro excitaci, 5 fotodiod s filtry pro detekci	Ano	ANO	Podmínka
excitace/emise v rozsahu alespoň 450 – 690 nm	Ano, min. 450 – 690 nm	ANO	450 – 690 nm
Široké spektrum fluoroforů : FAM; SYBR GREEN I, VIC; HEX; TET; Cal Gold 540, ROX; TEXAS RED; Cal RED 610, CY5; Quasar 670	Ano	ANO	Podmínka
detekce minimálně 4 kanálů zároveň, další kanál pro analýzu FRET	Ano	ANO	Podmínka
citlivost: detekce 1 kopie cílové sekvence lidské genomové DNA	Ano	ANO	Podmínka
dynamický rozsah minimálně 10 řádů	Ano, min. 10 řádů	ANO	10 řádů
doba skenování maximálně 8 s (při skenování 1 kanálu) – 20 s (při skenování všech kanálů)	Ano	ANO	Podmínka
Další parametry
ovládací a vyhodnocovací software součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
počítač (ne notebook) s ovládacím a vyhodnocovacím softwarem s OS MS Windows 10 Pro CZ 64 bit, s minimálně 4 USB porty, součástí MS Excel	Ano	ANO	Podmínka
programování protokolů – krokové grafické, řádkové textové a automatické	Ano	ANO	Podmínka
automatické nastavení baseline a prahové hodnoty	Ano	ANO	Podmínka
relativní a absolutní kvantifikace	Ano	ANO	Podmínka
stanovení a grafické znázornění relativních koncentrací zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, rozlišení jednotlivých alel, analýza disociačních křivek	Ano	ANO	Podmínka
možnost exportu dat v různých formátech (MS Excel, Word, aj.)	Ano	ANO	Podmínka
možnost stanovit nejvhodnější referenční gen a výpočet relativní genové exprese s užitím většího množství referenčních genů	Ano	ANO	Podmínka
paměť na 500 programů, které je možné třídit do různých složek	Ano	ANO	Podmínka
možnost validace a autodiagnostiky přístroje, uložení nastavení v paměti přístroje	Ano	ANO	Podmínka
Obousměrné připojení do LIS součástí nabídky	Ano	ANO	Podmínka
HW + SW požadavky (platí pro každý nabídnutý kus)
V případě potřeby přístupu přes vzdálenou správu zajišťovaný firmou, která provádí servis a roční preventivní prohlídky, musí splňovat podmínky GDPR včetně bezpečnostních záruk. Vzdálená správa podporuje zasílání chybových hlášení servisu bez zásahu uživatele s dodržením všech bezpečnostních záruk. Vzdálený přístup bude realizován prostřednictvím openVPN za podmínek stanovených v příloze "Pravidla_pouzivani_ext_v01.pdf".	Ano/Ne	ANO	Volitelně
Připojení k laboratornímu systému včetně nastavení, zprovoznění a dodávky potřebného počtu časově neomezených licencí v ceně dodávky, / FONS OpenLIMS firmy STAPRO s. r. o. (ochrana předchozích investic), licencováno na zadavatele. Maximální cena připojení je uvedena v příloze „FO nabídka - FN USA - Termocycler (01).pdf“	Ano	ANO	Podmínka
Ochrana předchozích investic: Přístroj je rozšířením stávajícího laboratorního systému zadavatelem dlouhodobě provozovaným a navázaným na stávající informační systémy FNUSA a navazující na licence stávající (FNUSA) a licence a technologie pořízené v rámci předchozích investičních akcí FNUSA a FNUSA-ICRC. Zadavatel nepřipouští variantní řešení, které nebude plně integrovatelné do laboratorního systému FONS OpenLIMS firmy STAPRO s. r. o.		ANO
Rozhraní pro připojení analyzátoru k laboratornímu systému (ethernet RJ-45 nebo rozhraní RS232)	Uveďte typ	ANO	ethernet RJ-45
Požadavky na IT systém – součástí dodávky analyzátorů:
Další technické prostředky, prostřednictvím kterých analyzátor komunikuje s laboratorním IS (hardware, software, middleware apod.) jsou rovněž součástí dodávky, tvoří s analyzátory jeden celek, a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní analyzátor. Dodavatel garantuje funkčnost celku v jeho dodávce, zajišťuje instalační a konfigurační úkony, nutné licence budou registrovány na zadavatele a budou časově neomezeny.	Ano/Netýká se	Netýká se	Podmínka
V případě dodávky middleware je součástí kompletní správa operátorů a uživatelů a přístupových hesel	Ano/Netýká se	Netýká se	Podmínka
V případě že je dodáván middleware (nebo jiná komponenta systému), je dodáván jako fyzický HW, jsou pro tento HW minimální technické požadavky: / Zařízení musí umožňovat vzdálenou správu HW samostatným, nesdíleným ethernet rozhraním (např. iDRAC, iLO, IPMI...). / Zařízení musí být rack-mount, součástí dodávky je příslušenství pro montáž do racku vč. spojovacího materiálu. / Zařízení musí mít redundantní zdroje napájení typu hot-plug, redundantní napájení osazeno. / Diskové prostory pro ukládání dat i vlastního OS budou obsahovat redundantní disky (konfigurace RAID1/5 dle počtu disků). / Síťové rozhraní bude tvořeno dvojicí SFP+ modulů na straně systému konfigurované do 802.3ad (nazýváno též LAG, Portchannel...).	Ano/Netýká se	Netýká se	Podmínka
V případě potřeby pro dodávaná zařízení dodavatel vybuduje na vlastní náklady a následně předá zadavateli do trvalého užívání rozšíření strukturovaných kabeláží ethernet kategorie 5e ze stávajícího rozvaděče LAN zadavatele k místům umístění technologie a to včetně rezervy počtu datových vývodů v rozsahu min. 20%. Součástí dodávky je rozšíření stávajícího stohu aktivních prvků o další porty LAN (EX3400-48), rozšiřující modul přechází trvale do majetku a správy zadavatele. Dodávka jiných aktivních prvků (switch, routerů, bridge, IP/GSM brán a pod.) je nepřípustná.	Ano/Netýká se	Netýká se	Podmínka