Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Plynový chromatograf“ s plamenově-ionizačním detektorem. |  |
| --- | --- |
| Typové označení přístroje Agilent 8890 |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |
| GC Agilent 8890, s autosamplerem ALS 7650 na 50 vzorků, S/SL inletem a FID detektorem. |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |  |
| Pec plynového chromatografu: |  |
| Nastavitelná teplota | min. na 425 °C | ANO, 450 °C |  |
| Počet nastavitelných teplotních ramp | min. 20 | ANO, 20 |  |
| Možnost rozšíření o plně hardwarově integrovanou, automaticky chromatograf. softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2) | ano | ANO |  |
| Autosampler plynového chromatografu: |  |
| Opakovatelnost nástřiku | > 0,3 % (RSD) | ANO, > 0,3 % (RSD) |  |
| Doba trvání dávkování | < 100 ms | ANO, < 100 ms |  |
| Nastavitelná rychlost pístu pro dávkování velkoobjemových a viskózních vzorků | ano | ANO |  |
| Vícevrstevný nástřik umožňující přidat ke vzorku vnitřní standard a/nebo rozpouštědlo | ano | ANO |  |
| Rozmezí objemů dávkovaných vzorků | min. od 10 nl do 250 µl | ANO, od 10 nl do 250 µl |  |
| Kapacita autosampleru | min. 50 vialek | ANO, 50 |  |
| Možnost nástřiku vzorku také na druhý kanál v případě rozšíření plynového chromatografu | ano | ANO |  |
| Inlet plynového chromatografu: |  |
| S/SL inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů | ano | ANO |  |
| Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí | ano | ANO |  |
| Nastavitelná teplota v inletu | min. 400 °C | ANO, 400 °C |  |
| Detektor plynového chromatografu: |  |
| Plamenově-ionizační detektor (FID) s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů | ano | ANO |  |
| Široký lineární rozsah detekce | min. 107 | ANO, 107 |  |
| Vysoká citlivost detekce | < 3 pg C/s (měřeno pro tridekan) | ANO, < 3 pg C/s (měřeno pro tridekan) |  |
| Maximální provozní teplota detektoru | 425 °C | ANO, 425 °C |  |
| Rychlost sběru dat | min. 500 Hz | ANO, 1000 Hz |  |
| Vyhodnocovací software + pracovní stanice: |  |
| PC s LED/LCD monitorem, klávesnice a myš | ano | ANO |  |
| Vyhodnocovací software obsahující funkci umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů pomocí automatické změny tlaku na inletu, např. po zkrácení kolony | ano | ANO |  |
| Služby: |  |
| Servisní služby se sídlem na území ČR | ano | ANO |  |
| Servisní služby prováděné v místě pracoviště objednatele | ano | ANO |  |
| Zajištění dopravy a provedení instalace plynového chromatografu u objednatele | ano | ANO |  |
| Základní zaškolení uživatelů na obsluhu a údržbu plynového chromatografu | ano | ANO |  |
| Záruka: |
| Záruka na dodaný přístroj | min. 24 měsíců | ANO, 24 měsíců |