| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Lůžka pro intenzivní péči | 8 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy polohovací lůžko nejvyšší třídy 8ks pro oddělení RES v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  | Lůžko Multicare X, matrace Virtuoso 300 |
| Výrobce přístroje: |  | L I N E T spol. s r.o. |
| Požadované parametry pro lůžko |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění | ANO | ANO |
| stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka | ANO | ANO |
| bezpečná provozní zátěž | min. 250kg | ANO, 250 kg |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta | ANO | ANO, 44 – 82 cm |
| plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu | ANO | ANO, doporučený rozměr matrace 208 x 87,5 cm |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) | ANO | ANO |
| ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka | ANO | ANO |
| možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta | ANO | ANO |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm pomocí elektromotoru | ANO | ANO, 22 cm |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu | ANO | ANO, Trendelenburg 13°, Antitrendelenburg 16° |

| oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° s možností automatického režimu polohování (systém CLRT, ALT, XPRT, apod.) - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici | ANO | ANO |
| --- | --- | --- |
| oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi | ANO | ANO |
| kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu | ANO | ANO |
| kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) | ANO | ANO |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 45cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | ANO | ANO, 45 cm |
| oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské dotykové LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami a to s minimálním požadavkem na: - resuscitační poloha KPR, - Trendelenburgova poloha, - nastavení zádového dílu na 30°, - kardiacké křeslo, | ANO | ANO |
| integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta a grafickým znázorněním trendu | ANO | ANO |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci | ANO | ANO |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci | ANO | ANO |
| dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd. | ANO | ANO |
| dvojitá kolečka o průměru | min. 150mm | ANO, 150 mm |
| páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm | ANO | ANO, 45 mm |

| systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) | ANO | ANO, automatická brzda |
| --- | --- | --- |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství | ANO | ANO |
| ochranná kolečka v rozích lůžka | ANO | ANO |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ANO | ANO |
| přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V | ANO | ANO |
| možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad | ANO | ANO |
| sada fixačních klínů pro laterální náklon | ANO | ANO |
| držák hadic ventilátoru pro laterální náklon | ANO | ANO |
| držák kyslíkové lahve | ANO | ANO |
| hrazda se samonavíjecí rukojetí | ANO | ANO |
| závěsný box na materiál | ANO | ANO |
| Antidekubitní aktivní matrace | 8ks |  |
| pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně | ANO | ANO |
| šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší | ANO | ANO |
| kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod) | ANO | ANO |
| možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. | ANO | ANO |
| možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat | ANO | ANO |
| režimy matrace minimálně: - dynamický (terapeutický), - statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, - režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) | ANO | ANO |
| senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta | ANO | ANO |
| možnost transportu pacienta bez kompresoru | ANO | ANO |
| uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování | ANO | ANO |
| uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta | ANO | ANO |
| dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta | ANO | ANO |
| nejkratší perioda dynamického režimu | max. 10 minut | ANO, 7,5 minuty |
| možnost rychlého vypuštění pro KPR | ANO | ANO |
| systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením | ANO | ANO |
| nosnost | min.250 kg | ANO, 254 kg |
| alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti | ANO | ANO |
| integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el. sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) | ANO | ANO |
| potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra | ANO | ANO |
| úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu | ANO | ANO |
| funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška | max. 23cm | ANO, 23 cm |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO | ANO |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..