| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2ks Centrifugy velkokapacitní pro oddělení transfúzní stanice (OTS), KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | Thermo Scientific Cryofuge 16 |
| Výrobce přístroje |  | Thermo Electron LED GmbH, Německo |
| Požadované parametry: |  |  |
| Centrifugy pro centrifugaci vaků s plnou krví a transfuzních přípravků | 2ks | ANO, 2 ks |
| Centrifuga č.1 kapacita alespoň 12 setů (čtyřvaky s filtrem) | ANO | ANO, kapacita 12 setů |
| Centrifuga č.2 kapacita alespoň 16 setů (čtyřvaky s filtrem) | ANO | ANO, kapacita 16 setů |
| Výkyvný rotor s krytem | ANO | ANO |
| RCF na rotor | min. 5000 xg | ANO, 5 374 xg u rotoru s kapacitou 16 vaků, 7 187 xg u rotoru s kapacitou 12 setů |
| Převod otáček na xg | ANO | ANO |
| Chlazení v rozmezí 0°C až +37°C, trvale pod 5°C při maximálním výkonu pro kryoprecipitáty | ANO | ANO, teplotní rozsah -20°C až +40°C, trvale pod 5°C i při max výkonu |
| Min. 10 náběhových a 10 brzdných profilů | ANO | ANO, 11 náběhových a 12 brzdných |
| Garance reprodukovatelnosti centrifugace bez ohledu na zatížení | ANO | ANO, Funkce ACE |
| Paměť programů | min. 15 | ANO, 120 programů |
| Ochrana programů heslem nebo zámkem | ANO | ANO |
| Software v českém jazyce | ANO | ANO |
| Rozměry centrifugy (výška x šířka x hloubka) | max. 1050 x 850 x 900 mm | 1 015 x 816 x 900 mm |
| Váha centrifugy | max. 500 kg | ANO, 495 kg |
| Elektrické napájení | 3f 400 V | ANO, 3f 400 V |
| Elektrický příkon | max. 5500 VA | ANO, 5 400 VA |
| Součástí dodávky musí být pro každou centrifugu toto příslušenství: |  |  |
| Adaptory pro 2 kompletní naplnění kapacity centrifugy | ANO | ANO |
| Protizávaží do adaptoru | 2 ks. | ANO |
| Gumové vyvažovací destičky | min. 16 ks | ANO |
| Podstavec pod adaptory | 1 ks | ANO |
| Centrifugy musí být dodány včetně veškerého příslušenství pro kompletní monitorování stavu centrifugace a správu naměřeních dat: |  |  |
| Dokumentační software pro záznam průběhu parametrů centrifugace | ANO | ANO |
| Identifikace vaků | ANO | ANO |
| Identifikace obsluhy | ANO | ANO |
| Řídící PC včetně monitoru, myši a klávesnice | ANO | ANO |
| Tiskárna | ANO | ANO |
| Záložní zdroj UPS | ANO | ANO |
| Součástí dodávky je připojení na TIS používaný zadavatelem (TIS Brno s.r.o.) | ANO | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO | ANO |

V Čestlicích dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..