| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Tromboagitátor | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen: 1ks tromboagitátor na oddělení transfúzní stanice (OTS) v Karlových Varech, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje | Inkubátor PC900-Pro a třepačka PF48-Pro |
| Výrobce přístroje | Helmer Scientific |
| Požadované parametry |  |
| Tromboagitátor s inkubátorem navržen pro vzájemné použití | ANO | ANO |
| Certifikováno Medical Device v souladu se směrnicí 93/42/EHS | ANO | ANO |
| Hlučnost | max. 50 dB | 49,6 dB |
| Celková váha (tromboagitátor s inkubátorem) | max. 90 kg | 85 kg |
| Tromboagitátor: |  | PF48-Pro |
| Vodorovné variabilní míchání v rozsahu | min. 40 až 60 kyvů/minutu | 40 – 80 kyvů/ min |
| Kapacita | min. 24 vaků (objem 300ml) | 48 vaků z plné krve nebo 16 vaků z aferézy |
| Výsuvné perforované nerezové police se zvýšenými okraji | min. 6 ks | 7 ks |
| Zvukový alarm při poruše funkčnosti třepačky / míchání | ANO | ANO |
| Vhodný pro nepřetržité použití | ANO | ANO |
| Inkubátor: |  | PC900-Pro |
| Zobrazení aktuální teploty na displeji | ANO | ANO |
| Elektronický regulátor teploty | ANO | ANO |
| Stabilní teplota v min. rozsahu | 20 až 24 °C | Ano, rozsah 20 až 35° C |
| Alarm při odchylce teploty | ANO | ANO |
| Alarm otevřených dveří | ANO | ANO |
| Vstup pro nezávislé čidlo centrálního monitoringu teplot | ANO | ANO |
| Prosklené dveře | ANO | ANO |
| Vnější rozměry pro umístění na stůl (v x š x h) | max. 800 x 800 x 700 mm | š604 x v505 x h480 mm |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu a plné funkci zařízení | ANO | ANO |