Název projektu IROP REACT-EU: „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302
Číslo a název veřejné zakázky: 12/2023 Kardioangiografické přístroje
Evidenční číslo VVZ: Z2023-007859

Číslo smlouvy prodávajícího: Číslo smlouvy kupujícího: Tsm/2023/364/Lt
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)
I.
#### Smluvní strany
1. Kupující:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bez zákonné povinnosti zápisu do obchodního rejstříku
sídlo:	Pekařská 53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
2. Prodávající:	Philips Česká republika s.r.o.
zápis v OR:	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 38206
sídlo:	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 - Karlín
jednající:	Tomáš Vavrečka, Jan Dörl, jednatelé společnosti
IČO:	63985306
DIČ:	CZ63985306
bank. spojení:	Citibank Europe plc, organizační složka, Praha 5
č. účtu:	2028401008/2600
IBAN:	CZ55 2600 0000 0020 2840 1008
SWIFT:	CITICZPX
kontakt:	xxxx, tel.: xxxx , e-mail: xxxx
xxxx, tel. xxxx, e-mail: xxxx

II.
Význam a účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky 2ks univerzálních kardioangiografických zařízeni pro zajištění provozu I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek veřejné zakázky označené v záhlaví této smlouvy (dále jako „veřejná zakázka“).
III.
##### Předmět smlouvy
1. Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat věci uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“ nebo „předmět plnění“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k nim a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Předmětem této smlouvy je:

  1. dodávka následujícího zboží:
1 ks univerzální kardioangiografické zařízeni s C/G-ramenem s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro provádění intervenčních elektrofyziologických a kardiovaskulárních procedur) Azurion 7 C12, (výrobce) PHILIPS.
Součástí dodávky je doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, a to zejména: instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, přejímací zkouška vč. měření rozptýleného záření, instruktáž ke zdravotnickému prostředku, seznámení kupujícího s riziky spojenými s jeho používáním dle požadavků právních předpisů a odstranění vzniklých odpadů a obalů.

Instalace bude provedena na pracovišti I. interní kardioangiologická klinika, budova B1, 4. NP, místnost B-4.025, v areálu FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno.

Součástí dodávky je dále provedení souvisejících prací - nezbytných úprav a dodávek:

- Zpracování technologického projektu pro instalaci zdravotnického prostředku
- Nutné bourací práce (instalace podlahových žlabů popř. statického roznášecího rámu, úprava stropu pro instalaci závěsné konstrukce atd.)
- Dodávka podlahových žlabů a dalších potřebných konstrukcí
- Instalace nových podhledů včetně LED stropních svítidel a výústků vzduchotechniky
- Instalace nové antistatické podlahové krytiny
- Dodávka chlazení pracoviště pro odvod tepla vyzářeného přístrojem
- Výmalba místnosti
  1. dodávka následujícího zboží:
1 ks univerzálního kardioangiografického zařízeni s C/G-ramenem s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro provádění kardiologických implantačních výkonů Azurion 3 F15, (výrobce) PHILIPS.

Součástí dodávky je doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, a to zejména: instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, přejímací zkouška vč. měření rozptýleného záření, instruktáž ke zdravotnickému prostředku, seznámení kupujícího s riziky spojenými s jeho používáním dle požadavků právních předpisů a odstranění vzniklých odpadů a obalů.

Instalace bude provedena na pracovišti I. interní kardioangiologická klinika, budova B1, 4. NP, místnost B-4.024, v areálu FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno.

Součástí dodávky je dále provedení souvisejících prací - nezbytných úprav a dodávek:

- Zpracování technologického projektu pro instalaci zdravotnického prostředku
- Nutné bourací práce (instalace podlahových žlabů popř. statického roznášecího rámu, úprava stropu pro instalaci závěsné konstrukce, úprava stěny pro realizaci technické místnosti atd.)
- Realizace technické místnosti pro technologii angiolinky v akustickém provedení
- Dodávka a instalace nového přívodního kabelu dimenzovaného pro požadovaný přístroj v délce cca 100 m
- Dodávka podlahových žlabů a dalších potřebných konstrukcí
- Instalace nových podhledů včetně LED stropních svítidel a výústků vzduchotechniky
- Instalace nové antistatické podlahové krytiny
- Dodávka chlazení pracoviště pro odvod tepla vyzářeného přístrojem
- Výmalba místnosti
  1. demontáž a ekologická likvidace stávajícího přístroje Allura Xper FD10 v.č. 1672 vč. dodání protokolu o ekologické likvidaci (dále jen „stávající přístroj“).
2. Prodávající dodá zboží včetně příslušenství a dle specifikace uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Množství zboží je pevné a nepřekročitelné.
3. Předmětem této smlouvy je dále předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné právní předpisy a české a evropské technické normy, zejména pak prohlášení o shodě dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (dále také je „nařízení MDR“) a zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“) a příslušných prováděcích předpisů, dva návody k použití v českém jazyce (z toho 1x na elektronickém nosiči dat), certifikát CE, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, servisní knížka, protokol o měření rozptýleného záření apod.
4. Pokud je součástí zboží dle této smlouvy taktéž dodávka softwaru, potom je předmětem této smlouvy taktéž poskytnutí licencí k dodanému softwaru v rozsahu požadovaném v zadávacích podmínkách
   a v této smlouvě, přičemž odměna za licenci je zahrnuta v ceně zboží dle této smlouvy. Prodávající je povinen kupujícího s licenčními podmínkami prokazatelně seznámit nebo na ně alespoň odkázat.
IV.
Kvalitativní požadavky na zboží
1. Zboží musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů a českých a evropských technických norem vztahujících se ke zboží, zejména pak požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení MDR a zákona o zdravotnických prostředcích a příslušných prováděcích předpisů.
2. Prodávající se zavazuje (je-li to možné) dodávat kupujícímu řešení, které je ekologicky šetrné k životnímu prostředí a které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu.
3. Prodávající se zavazuje zboží dodat v množství a kvalitě dohodnuté ve smlouvě, jinak v kvalitě, která odpovídá účelu smlouvy. Zboží musí být nové, nerepasované. Prodávající se současně zavazuje dodat zboží (včetně příslušenství) ve verzi, která je pro daný typ zboží aktuální (poslední).
4. Prodávající je povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a příslušnou nabídkou prodávajícího.
V.
###### Doba, místo, způsob a jakost plnění
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a uvést jej do provozu do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Prodávající bere na vědomí, že nejpozději musí být zboží dodáno do 15.11.2023. Smluvní strany sjednávají uvedený termín jako fixní závazek ve smyslu ust. § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přičemž kupující prohlašuje, že na opožděném plnění nemá zájem. Závazek prodávajícího dodat zboží tak zaniká počátkem jeho prodlení.
3. Související a přípravné práce dle čl. III. odst. 2 této smlouvy prodávající provede dle harmonogramu, který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že doba plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli prodávajícího a/nebo kupujícího, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, pandemie nebo jakýchkoliv jiných překážek stojících mimo přímý vliv smluvních stran. Smluvní strany za překážky plnění výslovně považují prodlení třetích subjektů s dodáním zapracovávaných jednotlivých dílů, součástek, nebo součástí technologií a technologických celků, prodlení úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí, nedostatek lidských zdrojů z důvodů nepředvídatelných okolností, veškerá prodlení třetích osob, která vznikla v důsledku překážek plnění dle věty první tohoto článku. O vzniku překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění. Termín plnění dle odst. 1 této smlouvy se rovněž prodlužuje o dobu, po kterou kupující není schopen z provozních důvodů poskytovat prodávajícímu součinnost se splněním závazku, zejména není schopen prodávajícím nabízené plnění z provozních důvodů převzít.
5. Demontáž stávajícího přístroje dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy se prodávající zavazuje realizovat dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, tak, aby přerušení klinického provozu pracoviště objednatele bylo co nejkratší.
6. Místem plnění je I. interní kardioangiologická klinika, 4. NP, budova B1, v areálu FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00 Brno.
7. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží, že na jím převáděném zboží neváznou ke dni podpisu smlouvy žádné dluhy ani jiné právní vady a že žádným právním úkonem nezatížil ani nepřevedl zboží ve prospěch třetích osob.
8. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím, kterým se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu kupujícím na základě převzetí a prohlídky kompletního předmětu plnění alespoň jedním z pověřených zástupců prodávajícího a zaměstnance pověřeného pracoviště kupujícího uvedených v čl. IX. odst. 4 a 5 této smlouvy.
9. Prodávající prokazatelně uvědomí o datu dodávky zboží pověřené pracoviště kupujícího (čl. IX. odst. 4 této smlouvy) alespoň 3 dny před jejím uskutečněním. Prodávající se zavazuje vyvinout maximální snahu, aby došlo k minimálnímu omezení klinického provozu místa plnění.
10. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud prodávající zboží nedodá řádně, zejména pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě, zboží je poškozené nebo rozbité, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a činnosti podmiňující jeho řádnou funkčnost.
11. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění všech činností, které jsou předmětem smlouvy.
VI.
# Kupní cena a platební podmínky
Kupující se za předmět plnění uvedený v čl. III. této smlouvy zavazuje prodávajícímu zaplatit tuto kupní cenu:
Dodávka 1 ks univerzálního kardioangiografického zařízení pro provádění intervenčních elektrofyziologických a kardiovaskulárních procedur (čl. III. odst. 2 písm. a) této smlouvy)
Cena bez DPH:	19 500 000,- Kč
DPH (21%):	4 095 000,- Kč
Cena včetně DPH:	23 595 000,- Kč
Dodávka 1 ks univerzálního kardioangiografického zařízení pro provádění kardiologických implantačních výkonů (čl. III. odst. 2 písm. b) této smlouvy)
Cena bez DPH:	12 700 000,- Kč
DPH (21%):	2 667 000,- Kč
Cena včetně DPH:	15 367 000,- Kč
Cena celkem za celý předmět smlouvy:
Cena bez DPH:	32 200 000,- Kč
DPH (21%):	6 762 000,- Kč
Cena včetně DPH:	38 962 000,- Kč
(slovy: třicetosmmilionůdevětsetšedesátdvatisícekorunčeských)

1. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 8 této smlouvy. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
2. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle příslušných právních předpisů
   a musí obsahovat číslo smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Faktura dále musí obsahovat název projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pro posílení připravenosti nemocnice v boji s pandemickými hrozbami“, a registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016302.
3. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou a veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle příslušných předpisů, je kupující oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené čl. VI. odst. 2 této smlouvy doručením opravené (doplněné) faktury kupujícímu.
4. Celková kupní cena zahrnuje deinstalaci, odvoz a ekologickou likvidaci stávajícího přístroje (včetně dodání protokolu o likvidaci), kompletní dodávku zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství, dopravu, instalaci, uvedení do provozu včetně instruktáže k příslušnému zdravotnickému prostředku a záznamu o ní včetně seznámení se s riziky spojenými s jeho používáním, odstranění vzniklých odpadů a obalů, přejímací zkoušku vč. měření rozptýleného záření, vstupní revizi, BTK, clo, kursové rozdíly, obal, doklady ke zboží, záruku vč. dodatečných instruktáží dle čl. VIII. této smlouvy, a veškeré další náklady související s realizací dodávky zboží. Celková kupní cena bez DPH je nejvýše přípustná, DPH bude prodávající účtovat v aktuální výši.
5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu ust. § 109a ZDPH.
6. Pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ust. § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí
   ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani
   z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.
Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle ust. § 109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se kupující dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody
1. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu kupujícím, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
2. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu ust. § 96 ZDPH, kupující je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet prodávajícího. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.
VII.
###### Sankční ujednání
1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku V. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží (vč. DPH) dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající nedodrží fixní termín pro dodání zboží a splnění předmětu smlouvy dle čl. V. odst. 2 této smlouvy (15. 11. 2023), je prodávající povinen uhradit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
3. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění vady dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši závislé na povaze a rozsahu vady a odpovídající průměrnému počtu bodů nerealizovaných výkonů v důsledku vzniklé vady, a to za každou i započatou 1 pracovní hodinu provozu, po kterou nebylo možné z důvodu výskytu vady a trvání prodlení prodávajícího s odstraněním vady ve stanovené lhůtě provádět plánované výkony v průběhu provozního dne (1 provozní den = 10 pracovních hodin provozu / přístroj), vynásobenou maximální finanční úhradou zdravotní pojišťovny za 1 bod určenou dle aktuální úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví ve znění účinném k okamžiku porušení smluvní povinnosti (vyhláška ministerstva zdravotnictví o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulační omezení). Průměrný počet bodů za 1 pracovní hodinu bude stanoven průměrem provedených výkonů stejného charakteru v celém předcházejícím kalendářním měsíci. Povahu vady určuje kupující.
4. Nárok kupujícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením prodávajícího vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení písemné výzvy kupujícího k jejímu uhrazení prodávajícímu, a to na účet kupujícího uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti celkové kupní ceny uvedenou v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.
###### Záruční podmínky a servis
1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 8 této smlouvy.
2. Během trvání záruční doby se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis a revize dodaného zboží, které zahrnují odbornou údržbu, opravy a revize stanovené zákonem o zdravotnických prostředcích, včetně dodání potřebných náhradních dílů, opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí zboží, předepsaného spotřebního materiálu, provádění veškerých kalibračních prohlídek, zkoušek dlouhodobé stability (ZDS), předepsaných preventivních prohlídek, bezpečnostně technických kontrol, elektrických revizí pevně připojeného zdravotnického prostředku a preventivních údržbových prací stanovených výrobcem, nejméně však jednou ročně. Záruka se nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí.
3. Prodávající se rovněž během trvání záruční doby zavazuje poskytnout novým pracovníkům kupujícího dodatečné instruktáže dle zákona o zdravotnických prostředcích, a to na vyžádání kupujícího a maximálně dvakrát ročně.
4. Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace do 24 hodin nebude-li třeba použít náhradní díly a do 48 hodin s použitím náhradního dílu (platí pro pracovní dny). Reklamace může být uplatněna i elektronickou formou. Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
5. Prodávající v rámci záručního servisu garantuje následující parametry:
  1. doba nástupu na opravu do 8 hodin od nahlášení požadavku, a to návštěvou technika nebo vzdálenou správou
  2. základní počet pravidelných kontrol dle doporučení výrobce
  3. Doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: do 2 hodin (platí pro pracovní dny)
  4. četnost odborné údržby a revizí dle doporučení výrobce
  5. doba provádění oprav: pracovní dny od 7:00 do 15:00
  6. servisní hotline dostupný 24 hod. denně na telefonu
  7. Prodávající se zavazuje oznámit kupujícímu uvolnění upgradu a updatu softwaru zařízení vždy nejpozději do 60 dnů ode dne uvolnění dotčeného upgradu či updatu výrobcem (softwaru) zařízení, do 30 dnů ode dne potvrzení souhlasu kupujícího se zavazuje dotčený upgrade anebo update softwaru zařízení řádně nainstalovat.
6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.

IX.
Ostatní ujednání
1. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
2. Prodávající souhlasí se zpřístupněním nebo uveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, s výjimkou těch údajů, které prodávající označí za své obchodní tajemství.
3. Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Kupující pověřil realizací předmětu této smlouvy své pracoviště: OÚ – Odboru zdravotnické techniky, tel. 543185123, 543184119, e-mail: ozt.zt@fnusa.cz.
5. Prodávající pověřil realizací předmětu této smlouvy tyto své zaměstnance: xxxx, tel.:233 099400, mobil xxxx, e-mail: xxxx a ing. xxxx., tel: 233 099 400, mobil: xxxx, e-mail: xxxx
6. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně písemným oznámením.
7. V případě potřeby přístupu přes vzdálenou správu pro účel odstranění vad zboží v záruční době kupující umožní vzdálenou správu zdravotnického prostředku a zajistí zřízení vzdáleného přístupu do tří pracovních dnů od uzavření této smlouvy a podpisu pravidel používání datové sítě FNUSA externími uživateli, jejichž vzor je uveden v příloze č. 2 této smlouvy - „Pravidla_pouzivani_ext_v01.pdf“. Vzdálený přístup bude zajišťován dle potřeb prodávajícího na dobu nezbytně nutnou. V případě funkčnosti vzdáleného přístupu je prodávající povinen poskytovat služby v reakční době 6 hodin od doručení požadavku kupujícího.
8. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o kybernetických incidentech v jeho organizaci, které by mohly mít přímý dopad na plnění dle této smlouvy, respektive ICT infrastrukturu kupujícího. Jedná se především o úniky dat, ochromení ICT infrastruktury, napadení malware atd., v jejichž důsledku by mohlo dojít ke stejným následkům v informačním systému/ ICT struktuře kupujícího a vzniku škody na straně kupujícího. V případě, že prodávající nesplní uvedenou povinnost bez zbytečného odkladu poté, co se o nežádoucí události dozví (nejpozději do 24 hodin), je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení zajišťované smluvní povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé v důsledku nesplnění této povinnosti prodávajícího.
9. Prodávající prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné moci a že jeho vlastnická práva k převáděnému zboží nejsou zpochybněna či právně napadena, že proti němu není vedena exekuce ani nařízen výkon rozhodnutí směřující k převáděnému zboží. Pokud by někdo vůči nabyvateli převáděného zboží uplatňoval jakoukoliv pohledávku či jiné právo, vzniklé před převodem vlastnického práva podle této smlouvy a spojené s vlastnictvím převáděného zboží, zavazuje se převádějící smluvní strana, že pohledávku zaplatí a jiné právo uspokojí ze svého a že nabývající smluvní straně nahradí případně vzniklou škodu.
10. V případě, že v období mezi podpisem této smlouvy a předáním zboží dojde k výrobě vyšší verze zboží nebo jeho části, může prodávající po předchozím písemném souhlasu kupujícího dodat za podmínek uvedených v této smlouvě kupujícímu tuto vyšší verzi zboží, a to bez navýšení kupní ceny, při zachování lhůty předání zboží, při zachování kompatibility zboží s jinými technologiemi a při zachování totožných nebo lepších parametrů zboží oproti parametrům zboží původně sjednaného v této smlouvě.
11. Prodávající je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy disponovat platným osvědčením o autorizaci výrobce k provádění servisních úkonů a je povinen jej k žádosti kupujícího předložit kupujícímu k nahlédnutí.
12. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 a současně souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním nabídky podané do této veřejné zakázky, výsledků zadávacího řízení a všech náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této smlouvy. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu a všem subjektům oprávněným ke kontrole (např. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky, smluv, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2035. Tuto povinnost součinnosti zajistí prodávající i u poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci plnění dle této smlouvy. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
13. Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
14. Smluvní strany prohlašují, že plnění není předmětem nemožným a že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít, neboť se na smluvní strany a předmět plnění této smlouvy nevztahují mezinárodní sankce zakazující uzavřít tuto smlouvu a/nebo poskytovat si vzájemné plnění (zejména nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.
15. Prodávající se zavazuje, že platby poskytované kupujícím v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
16. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. V případě porušení tohoto závazku prodávajícího je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem a dalšími platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí
   ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
  1. příloha č. 1 - Položková a technická specifikace zboží
  2. příloha č. 2 - Pravidla používání datové sítě FNUSA externími uživateli.
  3. Příloha č. 3 – Harmonogram.
3. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.
5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
6. Smluvní strany se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
7. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu
   a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje
   ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.
8. Veškeré předchozí ústní nebo písemné ujednání smluvních stran shodující se svým obsahem s obsahem této smlouvy, nejsou považovány za závazné.
9. Přesahuje-li kupní cena uvedená v této smlouvě částku 50.000,- Kč bez DPH, je kupující jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
   o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují a které jsou označeny za obchodní tajemství. Uveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V Praze dne 26. 4. 2023	V Brně dne 15. 5. 2023
Za prodávajícího:	Za kupujícího:
...........................................................	...........................................................
       Philips Česká republika s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Tomáš Vavrečka Jan Dörl	Ing. Vlastimil Vajdák
jednatelé společnosti	ředitel

Příloha č. 1 – Položková a technická specifikace zboží

FN u sv. Anny, Brno, 58"	Philips Healthcare / xxxx / Rohanské nábřeží 678/23 / 18600 Praha 8 / Tel: 233099400 / E-mail: xxxxx / Ref: EMEA393954 1 / Datum: 11.04.2023

CZ/1767_Azurion 7, CZ/1768_Azurion 3

Kapitola 1: Azurion 7C12
1	722223 Azurion 7 M12

1	1	Azurion 7 C12	8 306 468,00
2	1	Monitor FlexVision XL	1 433 934,00
3	1	FlexSpot	791 982,00
4	1	Sekundární monitor FlexSpot	129 458,00
5	1	rozšíření na FlexVision Pro	548 295,00
6	1	ClarityIQ	1 796 140,00
7	1	Jednofázový náhradní zdroj (UPS)	84 422,00
8	1	Vyšetřovací světlo	101 130,00
9	1	Radiační štít	94 779,00
10	1	Držák pro radiační Štít (ER)	16 631,00
11	1	Dynamická koronární mapa dráhy	502 604,00
12	1	Navigátor EP R5	927 030,00
13	1	3D EP rotační skenování R5	741 630,00
14	1	IW Hardware (FlexSpot)	287 170,00
15	1	Nástroj pro označování	76 152,00
16	1	rotační sken	198 878,00
17	1	2. modul dotykové obrazovky	135 367,00
18	1	řídicí modul (CR)	66 983,00
19	1	Bezdrátový nožní spínač: monoplanární verze	106 613,00
20	1	Interkom	29 014,00
21	1	Celosystémové APC	152 304,00
22	1	možnost náklonu stolu	277 437,00
23	1	Dlouhá matrace pro kardiologické aplikace	29 318,00
24	1	opěrka paže	27 231,00
25	1	Na stůl instalovaný radiační štít	77 355,00
26	1	posuvný držák	11 560,00
27	1	DVD zapisovač	6 259,00
28	1	Kvantitativní koronární analýza	106 369,00
29	1	Analýza levé komory	151 771,00
30	8	Izolovaná propojovací jednotka na stěně	406 348,00
31	1	video WCB na zadní straně 1. MCS	83 264,00
32	1	CS univerzální nosič kabelů	10 920,00
33	1	MRC200+ GS 05/08	786 057,00
34	1	TERMINAL BLOCK (WKN70) CRC-D	5 482,00
35	2	Zadní kryt skříně	13 798,00
36	1	Patient table adaptation plate	45 965,00
37	2	Cabinet Rear Cover Deep	54 220,00
38	1	Úchytka kolejnice, 390 cm, stojan G	46 879,00
39	1	Úchytky kolejnic pro MCC (390 cm)	22 754,00
40	1	STROPNÍ NOSIČ MONITORU	98 997,00
41	1	Equipment Rack DVI	690 639,00
42	1	Equipment rack Predelivery set	20 393,00

Celkem Kapitola 1	19 500 000,00 Kč

Kapitola 2: Azurion 3 F15
1	722222 Azurion 3 M15
1	1	Azurion 3 F15	9 747 872,00
2	1	Monitor FlexVision XL	1 451 323,00
3	1	Jednofázový náhradní zdroj (UPS)	85 446,00
4	1	Vyšetřovací světlo	102 357,00
5	1	Radiační štít	95 929,00
6	1	Držák pro radiační Štít (ER)	16 833,00
7	1	Zobrazování fyziologických parametrů	76 505,00
8	1	rozšíření paměti	79 650,00
9	1	řídicí modul (CR)	67 796,00
10	1	Nožní spínač v řídicí místnosti	41 944,00
11	1	Interkom	29 366,00
12	1	Otočení základny stolu.	89 763,00
13	1	možnost náklonu stolu	280 804,00
14	1	Dlouhá matrace pro kardiologické aplikace	29 674,00
15	1	Úchyty k upevnění příslušenství ke kolejnici	9 125,00
16	1	Na stůl instalovaný radiační štít	78 294,00
17	1	posuvný držák	11 700,00
18	4	Izolovaná propojovací jednotka na stěně	205 639,00
19	1	TERMINAL BLOCK (WKN70) CRC-D	5 549,00
20	3	Zadní kryt skříně	20 949,00
21	1	Cabinet Rear Cover Deep	27 439,00
22	1	PODLAHOVÁ DESKA AD5/AD7(NEOT.)	12 856,00
23	1	Podlahová deska pro stojan ramene C	9 958,00
24	1	Úchytky kolejnic pro MCC (390 cm)	23 030,00
25	1	STROPNÍ NOSIČ MONITORU	100 199,00

Celkem Kapitola 2	12 700 000,00 Kč

Nabídka celkem bez DPH	32 200 000,00
DPH 21%	6 762 000,00
---------------
Nabídka celkem včetně DPH v Kč	38 962 000,00
========

Popis nabídky

Kapitola 1: Azurion 7C12
722223 Azurion 7 M12

1	1	Převod Azurion 7 C12
Pokročilé řešení pro provádění celé řady tradičních a komplexních srdečních a smíšených zákroků.
S naším systémem Live Image Guidance se snažíme odstranit překážky, aby léčba byla bezpečnější, efektivnější a reprodukovatelná, a poskytnout klinickou hodnotu tam, kde je to nejvíce potřebné – přímo při léčbě pacienta. Inteligentní a intuitivní integrace živého zobrazování, informací o pacientovi a aplikací podle typu zákroku optimalizuje řízení léčby v reálném čase.
Systém Philips Azurion 7C12 je navržen pro podporu celé řady tradičních a komplexních srdečních zákroků, včetně perkutánních koronárních intervencí, chronické totální okluze, léčby bifurkací a ischemických chorob srdečních. Toto nestárnoucí řešení je založeno na jedné standardizované hardwarové a softwarové platformě, kterou lze rozšiřovat podle měnících se potřeb nebo požadavků. Inovace pracovních postupů si klade za cíl podporovat chirurgické týmy při operování pacientů konzistentně a efektivně a s jednoduchým použitím.
Systém Philips Azurion 7C12 využívá řadu karet postupů, které pomohou optimalizovat a standardizovat nastavení systému pro vaše případy, od rutinních po smíšené postupy.
Karty postupů mohou zvýšit konzistenci vyšetření tím, že nabízejí přednastavení (např. nejčastěji používané výchozí protokoly a nastavení určená uživatelem) na úrovni postupu, lékaře nebo oddělení. Kromě toho lze na karty postupů nahrát kontrolní seznamy a/nebo protokoly nemocnice, které pomohou zajistit konzistenci zákroků a minimalizovat chyby při přípravě.
Intervenční rentgenová souprava Philips Azurion 7C12 byla speciálně navržena pro úsporu času tím, že umožňuje chirurgickému týmu pracovat na všech činnostech ve vyšetřovně – a na jedné nebo více pracovních pozicích v řídicí místnosti současně – bez vzájemného přerušování. To vede k vyššímu výkonu a rychlejším vyšetřením, a přispívá tak ke kvalitě péče.
Pokud chcete zlepšit řízení dávek, umožňuje polohování nulové dávky Zero od společnosti Philips přesun stojanu a stolu do oblasti zájmu, která je zobrazena na poslední pozici klinického snímku, před zahájením nového snímkování, aniž by došlo k ozáření.
Specifikace
Série Philips Azurion obsahuje řadu funkcí, které podporují flexibilní pracovní proces založený na typu zákroku a zaměřený na pacienta.
Série Philips Azurion (v mezích použitého stolu na operačním sále) jsou určeny k:
• Obrazové navádění v diagnostických, intervenčních a minimálně invazních chirurgických zákrocích pro následující oblasti klinických aplikací: vaskulární, nevaskulární, kardiovaskulární a neurologické postupy.
• Aplikace pro zobrazování srdce včetně diagnostiky, intervenčních a minimálně invazivních operací.
Systém Philips Azurion 7 C12 obsahuje pět funkčních stavebních prvků:
1. Geometrie
2. Generování rentgenového paprsku
3. Detekce snímku
4. Uživatelské rozhraní
5. Prohlížení
Každý funkční stavební blok je podrobněji vysvětlen, včetně příslušenství.
1. Geometrie
A. Závěs 7 C12
Stropní závěs Poly Diagnost G nabízí všechny možnosti kardiovaskulární projekce Tato konfigurace obsahuje následující funkce:
• Motorizované stropní závěsné G rameno Poly Diagnost, kterým lze otáčet, aby bylo možné přistoupit k pacientovi ze tří stran při maximálně volném podlahovém prostoru s pokrytím celého těla.
• Všechny pohyby závěsu jsou motorizované. Motorizovaný a ruční parkovací pohyb se provádí stropním otáčením a podélným pohybem. Motorizované nastavení úhlu a otáčení G ramene Poly Diagnost umožňuje vysokorychlostní provoz.
• Parkování a podélný pohyb závěsu G Poly Diagnost lze provádět ručně i motoricky.
• Pohodlné parkování závěsu nebo podélné polohování ovládá jedna osoba. Poskytuje motorizované otáčení základny rychlostí 12 stupňů/s od +90 do -90 stupňů a motorizovaný podélný pohyb rychlostí 15 cm/s v rozsahu maximálně 440 cm (pohyb Y) a 260 cm (pohyb X).
Úhly projekce pro G rameno Poly Diagnost v poloze hlavy (orientované paralelně ke stolu) jsou:
• otáčení 120 stupňů LAO až 120 stupňů RAO
• úhel 45 stupňů kraniálně až 45 stupňů kaudálně
Úhly projekce pro G rameno Poly Diagnost v levé a pravé poloze pacienta (orientované kolmo ke stolu) jsou:
- otáčení 45 stupňů LAO až 45 stupňů RAO
- úhel 120 stupňů kraniálně až 120 stupňů kaudálně
Motorizované pohyby stojanu s variabilní rychlostí a nastavitelnou maximální rychlostí, umožňující:
• otáčení až 25 stupňů/s
• nastavení úhlu až 18 stupňů/s
Hloubka G ramene Poly Diagnost je 105 cm. Závěs je vybaven kapacitním snímáním BodyGuard pro bezpečné a rychlé polohování závěsu a dynamického plochého detektoru. Variabilní vzdálenost od zdroje k obrazu mezi ohniskem a vstupní obrazovkou dynamického plochého detektoru je 890 až 1 235 mm.
Dynamický plochý detektor je vyvažován, což znamená, že jej lze polohovat ručně i motoricky.
B. Opěra pacienta
Pacientský stůl standardně umožňuje velmi lehký plovoucí ruční pohyb, a to i pro těžké pacienty, díky jednonosné technologii. Dlouhá plochá deska stolu z uhlíkových vláken poskytuje dostatečný prostor k umístění, např. katétrů a vodicích drátů. Tvoří jej:
• Deska stolu o délce 319 cm a šířce 50 cm
• Nosník bez kovu 125 cm
• Rozsah pohybu desky stolu 120 cm podélně a 2 x 18 cm příčně
• Maximální délka nosníků 223 cm , pro plné pokrytí pacienta
• Motorizované výškové nastavení od 74 do 102 cm
• Náklon stolu +17/-17 stupňů (volitelné)
• Kolébka stolu +15/-15 stupňů (volitelné)
• Rozsah otočení 270 stupňů (-90 až +180 nebo +90 až -180 stupňů), stůl lze zajistit v jakékoli poloze a zastavuje v 0, +/-13, +/-90 a +/-180 (volitelně)
• Maximální zatížení: 250 kg (pacient o hmotnosti až 250 kg plus 25 kg příslušenství) plus 500 N pro CPR v jakékoli podélné pozici desky stolu.
2. Generování rentgenového paprsku
A. Generátor
Systém 7 C12 obsahuje integrovaný mikroprocesorem řízený generátor Certeray, který funguje na principu vysokofrekvenčního měniče. Generátor Certeray tvoří:
• Rentgenový generátor 100 kW
• Rozpětí napětí je 40 až 125 kV
• Maximální proud 1 000 mA při 100 kV
• Maximální trvalý výkon pro skiaskopii: 1,5 kW
• Volba programu:
• Pulzní RTG až do 3,75, 7,5, 15, 30, 60 (volitelně) snímků/s pro digitální dynamické expozice
• Pulzní RTG pro pulzní skiaskopii (3,75, 7,5, 15, 25, 30 snímků/s).
• Minimální čas expozice 1 ms
• EKG spouštěné snímkování: umožňuje exponovat každý vrchol QRS s volitelným časem prodlevy (volitelné)
• Automatické ovládání kV a mA pro vynikající kvalitu snímku před spuštěním, abyste ušetřili dávku
B. Rentgenka
Sestava rentgenky MRC200+ GS 0508 a chladicí jednotka CU 3101 pro kardiovaskulární systémy obsahuje:
• Jmenovité hodnoty ohniskové vzdálenosti 0,5/0,8 mm, krátkodobé zatížení maximálně 45 a 85 kW
• Přepínání mřížky při pulzní skiaskopii a nízkém zatížení (pro odstranění měkkého záření a zlepšení kvality snímku).
• Možnost nepřetržitého zatížení: 3 500 W (při pokojové teplotě 21 stupňů C) / 4 000 W (= maximální součinitel tepelné ztráty sestavy)
• Použití řízení dávky SpectraBeam
• Kryt lampy ROT 1001 v případě rentgenové lampy chlazené olejem s bezpečnostním tepelným spínačem.
• Maximální rychlost anodového ochlazování 1 750 kHU/min
• Akumulace tepla anody 6,4 [MHUeff]
C. Vlastní systém
• Plně digitální zobrazovací řetězec pro maximalizaci využití a technologie rentgenového generátoru, rentgenky, plochého detektoru a zpracování snímku.
• Přizpůsobitelné EPX protokoly pro každou aplikaci podle uživatelských preferencí pro různé intenzity dávky, rychlosti pulsu, nastavení filtru a zpracování snímku (redukce šumu, adaptivní vylepšení obrysů, adaptivní harmonizace)
• Vestavěné filtrování SpectraBeam s nízkoenergetickým zářením pro zlepšení kvality snímku a účinnosti dávky s rentgenkami MRC200+
• Předfiltry o ekvivalentu 0,2, 0,5 a 1,0 mm CU
• Automatické polohování klínu pro kardiochirurgii
• Kolimátor hloubky rentgenového záření s jedním poloprůhledným klínovým filtrem s ručním a automatickým polohováním.
• Xper Beam Shaping, což znamená, že clony a klíny lze polohovat na poslední pozici snímku bez potřeby rentgenového záření.
• Funkce uchopení Xper Fluoro Storage umožňuje uložit a archivovat skiaskopický snímek i poslední 20sekundovou skiaskopickou sérii. Tyto snímky nebo série lze archivovat a prohlížet jako běžnou sérii.
D. Volby uživatele
• Odnímatelná protirozptylová mřížka pro snížení dávky rentgenového záření u dětí (poměr mřížky 12 : 1)
• EKG spouštěné snímkování (EKG spouštění) nabízí možnost pořízení snímků ve stejné fázi srdečního cyklu. Uplatňuje se u skiaskopie s nízkou dávkou a expozice pro aplikace EP. Umožňuje redukci dávky pacienta snížením tepové frekvence na 1 srdeční pulz a lékař se stále může soustředit na příslušné položky (volitelné).
• Na řídicím modulu lze zvolit tři programovatelné režimy skiaskopie. - Každý režim má jinou intenzitu dávky, rychlost pulsu, nastavení filtru a zpracování snímku (redukce šumu, adaptivní vylepšení obrysů, adaptivní harmonizace).
E. Uživatelské upozornění na dávku
Program DoseWise: Program Philips DoseWise je soubor technik, programů a postupů začleněný do rentgenového systému, který zajišťuje vynikající kvalitu obrazu při každé intervenční aplikaci a současně snižuje dávku rentgenového záření vždy, když je to možné. DoseWise se skládá ze tří stavebních prvků, které pomáhají snížit dávku rentgenového záření bez narušení kvality diagnostiky: vlastní systém, výběr uživatele a upozornění.
Obrazovka na monitoru poskytuje a zobrazuje údaje o vzdušné karmě specifické pro zónu těla (10 zón pro srdeční aplikace) na numerických a grafických panelech.
• Graf zobrazuje kumulativní dávku kermy ve vzduchu pro konkrétní oblast těla v aktuální projekci.
• Pokud kumulativní dávka kermy ve vzduchu dosáhne v příslušné oblasti těla kritické úrovně 2 Gy, bude to indikováno na displeji a zobrazeno obsluze rentgenu.
Strukturovaná zpráva o radiační dávce
Shromažďování parametrů a nastavení dávky a export do databáze DICOM (např. PACS) (informace o dávce se posílají ve zprávě MPPS ne jako strukturovaná zpráva o radiační dávce) podle normy IEC60601-2-43, 2. vydání. Ohlášené údaje lze použít například pro:
• Zlepšení kvality: vyhodnocení trendů ve výkonnosti dávky rentgenového záření podle zdravotnického zařízení, systému a obsluhy. RDSR umožňuje analýzu průměrných úrovní dávky a odchylek pro rutinně prováděná vyšetření a postupy. Také lze z dat extrahovat typické používání systému, což pomáhá identifikovat příčiny odchylek a opatření ke zlepšení.
• Analýza případů jednotlivých pacientů: použití úrovní dávky a využití systému podle zákroku
• Upozornění na případy s vysokou dávkou, včasná identifikace ohrožených pacientů nebo deterministických účinků, pro řádné následné sledování.
Zpráva o dávce – sekundární záznam
Funkce Zpráva o dávce – sekundární záznam umožňuje uživateli uložit a přeposlat, ručně nebo automaticky, zprávu o dávkách pacienta do PACS ve formátu sekundárního záznamu DICOM.
Zpráva o dávce bude uložena do příslušné obrazové složky pacienta.
3. Detekce snímku
Zobrazovací řetězec s 12palcovým plochým detektorem snímků zahrnuje:
• Subsystém dynamického plochého detektoru pro skiaskopii a filmovou fluorografii o úhlopříčce 30 cm (12 palců) a se třemi režimy.
• 5 režimů 11*11/13,5*13,5/16*16/19*19/21*21 cm dynamického plochého detektoru
• Vnější těleso detektoru má rozměr 28,3 x 28,8 cm.
• Digitální výstup plochého detektoru je 1 344 x 1 344 pixelů v hloubce 16 bitů.
• Rozestup pixelů je 154 mikronů na 154 mikronů.
• Hodnota DQE (0) je 77 %, což zajišťuje vysokou konverzi rentgenového záření na digitální obraz, při zachování vysokého MTF.
Philips Azurion nabízí paměť o velikosti 100 000 snímků při velikosti matice 1 024 x 1 024, 10 bitů. Maximální počet vyšetření je 999, bez omezení počtu snímků na vyšetření.
Xres je filtr pro dočasnou prostorovou redukci šumu ve více rozlišeních a pro vylepšení okrajů u intervenčních aplikací. Xres využívá plné výhody zobrazování dynamickým digitálním plochým detektorem pro zvýšení ostrosti a kontrastu a byl navržen tak, aby redukoval šum při skiaskopických a expozičních sériích. Nastavení pro Xres Cardio lze přizpůsobit k zlepšení kvality obrazu. Xres je jedinečný algoritmus zpracování snímků vyvinutý společností Philips Research pro lékařské aplikace.
4. Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní ve vyšetřovně
Uživatelské rozhraní obsahuje řadu modulů uživatelského rozhraní ve vyšetřovně. Překryvná grafika na obrazovce, dotykový displej, Viewpad a řídicí moduly.
Překryvná grafika na obrazovce je umístěna na levé straně monitoru zobrazujícím v reálném čase/referenčním. Zobrazují se následující informace o systému:
• Indikátor rentgenu
• Teplotní stav rentgenky
• Pozice gantry ve smyslu otočení a naklonění
• Vzdálenost mezi zdrojem a obrazem
• Výška stolu
• Náklon desky stolu a úhel kolébkové pozice, pokud se uplatňuje
• Displej velikosti pole detektoru
• Celková kontrola systému
• Zvolená rychlost tvorby snímků
• Skiaskopický režim
• Čas integrované skiaskopie
• Dávka na pokožce: dávkový příkon během RTG, kumulativní dávka mimo RTG
• Součin dávky a plochy: dávkový příkon během RTG, kumulativní dávka mimo RTG
• Grafické panely pro specifické dávkové příkony dle oblastí těla a úrovně kumulativní dávky na pokožce ve vztahu k úrovni 2 Gy (pro srdeční zákroky)
• Stopky
Režim dotykové obrazovky
Modul dotykové obrazovky je určen k použití buď u stolu, nebo v řídicí místnosti. Volitelně lze v systému paralelně připojit až tři moduly dotykové obrazovky. Modul dotykové obrazovky je vybaven dotykovou obrazovkou, kterou lze ovládat i překrytou sterilními kryty. Modul dotykové obrazovky obsahuje funkce pro více modalit, které umožňují ovládat (v závislosti na konfiguraci):
• Vybavení třetí strany (např. IntraSight, CX50, intervenční nástroje, EchoNav, DoseAware)
• Rozvržení monitoru (Flexvision, přepínatelné zobrazení)
• Nastavení rentgenu (kolimace, projekce, stůl, série a zpracování)
• Kvantitativní analýzy (volitelné) Uživatel může spustit QA pouze z modulu dotykové obrazovky, žádné jiné možnosti nejsou.
Viewpad
Viewpad obsahuje nastaven předprogramovaných funkcí. Systém je vybaven dvěma Viewpady. K dispozici následující funkce:
• Výběr série a snímku
• Cyklus souboru a série
• Přehled souborů
• Uložení do souboru referenčních snímků
• Kopírování snímku do souboru fotografií
• Digitální (fixní) zoom a posun
• Vyvolání referenčních snímků, což znamená přepínání ovládání funkce Viewpad z monitoru zobrazujícím v reálném čase na referenční monitor
• Laserové ukazovátko určené k označení oblastí zájmu na monitorech se snímky
• LED indikace zapnutí/vypnutí laserového ukazovátka a vybití baterie
Ovládací modul.
Řídicí modul lze umístit po třech stranách pacientského stolu, přičemž intuitivně logický provoz tlačítka zůstává zachován. Řídicí modul s jednou rovinou poskytuje následující funkce:
• Rovná deska stolu
• Výška stolu
• Úhel náklonu stolu, pokud je tato funkce dostupná
• Volba vzdálenosti mezi zdrojem a obrazem
• Polohování gantry
• Otáčení gantry v ose kolmé k podlaze
• Tlačítko pro reset geometrie, které resetuje stojan a stůl do výchozí polohy
• Tlačítko nouzového zastavení
• Tlačítko pro automatické nastavení polohy (APC), pokud je k dispozici
• Tlačítko pro odemknutí funkce otáčení stolu (je-li tato možnost instalována)
• Ovládání úhlu otočení a kolébkového pohybu (je-li tato možnost instalována)
• Volba úrovně skiaskopie definovaná podle nastavení
• Polohování clon a klínů
• Automatický nebo ruční poloprůhledný klínový filtr
• Funkce Xper Fluoro Storage
• Volba velikosti pole detektoru
• Reset zvukového signálu skiaskopie
• Aktivace funkce Roadmap Pro , pokud je tato funkce k dispozici
Ovládací modul je poskytován s ochranným prvkem. Tento odnímatelný prvek chrání tlačítka před neúmyslným stisknutím.
Uživatelské rozhraní v řídicí místnosti
Řídicí místnost obsahuje prohlížecí modul, barevný datový monitor a monitor pro prohlížení. Datové a prohlížecí funkce se ovládají jednou klávesnicí a myší. Prohlížecí modul nabízí základní funkce pro prohlížení. Nejvýznamnější funkce lze ovládat stisknutím tlačítka. Prohlížecí modul obsahuje následující funkce:
• Zapnutí a vypnutí
• Cyklus souboru a série
• Krokování souboru, série a snímků
• Přehled série a souboru
• Reset časovače skiaskopie
• Aktivace/deaktivace rentgenu
• Deaktivace geo
Akviziční monitor. Uživatelské rozhraní se ovládá přes standardní klávesnici a myš. Akviziční monitor slouží ke sledování případu v reálném čase na pohotovosti. Systémové údaje se zobrazují ve spodní části monitoru:
• Stopky a hodiny
• Průvodce systémem
• Součin dávky a plochy (DAP) a dávka na pokožce, jako intenzita rentgenové dávky a kumulativní dávka mimo RTG
• Nastavení rychlosti snímkování, skiaskopický režim a kumulativní doba trvání skiaskopie
• Nastavení expozice a skiaskopie jako napětí (kV), proud (mA) a čas (ms)
• Údaje geometrie jako otočení, naklonění a SID
Plánování
Na stránce plánování lze přidávat nové pacienty (dotazováním z RIS/CIS nebo lokálním vytvořením záznamu pacienta). Pacienti lze uvádět a vybírat podle data, lékaře a typu zákroku. Předchozí studie pacientů DICOM lze nahrát pomocí funkce DICOM Query Retrieve v systému Philips Azurion. Protokoly pro správu pacientů jsou flexibilní a umožňují výběr několika studií pod jedním identifikačním číslem pacienta. To znamená, že nové studie lze připojit k dřívějšímu souboru pacienta. Navíc každá studie může obsahovat více vyšetření, aby bylo možné rozdělení pro administrativní účely. Každé vyšetření obsahuje více souborů, jako je soubor snímkování, referenční soubor a soubor výsledků QA.
Karty postupů
Karty postupů poskytují informace o sále a přípravě pacienta pro jednotlivé lékaře. Karty postupů jsou přizpůsobitelné podle nastavení a umožňují každému lékaři, aby dodal protokoly svého vlastního sálu. Karty postupů jsou určeny k eliminaci nadbytečných tištěných protokolů s pokyny.
Snímání
Stránka pro snímání obsahuje informace o aktuálně vybraném pacientovi.
Prohlížení
Stránky pro prohlížení umožňují vyhodnocení pacientů:
• Předchozí vyšetření případů
• Prohlížení studií DICOM XA nebo DICOM SC.
Archivace
Klinické případy lze archivovat na CD/DVD, USB nebo PACS. Proces archivace lze zcela automatizovat a přizpůsobit nastavení. Parametry, jako více cílů uložení, archivní formáty, lze vybrat podle individuálních potřeb a přání pro programování v rámci nastavení.
Se systémem Philips Azurion je v řídicí místnosti akviziční monitor a monitor pro prohlížení. Monitor pro prohlížení je 24palcový barevný monitor TFT-LCD pro zdravotnické účely.
Grafické uživatelské rozhraní na monitoru pro prohlížení má následující funkce a možnosti:
• Procházení souborů, sérií nebo snímků
• Přehled souboru a série
• Nastavení kontrastu, jasu a zvýraznění okrajů
• Označení sérií nebo snímků pro přenos
• Používání textové anotace ve snímcích
• Tisk DICOM, pokud je k dispozici
• Použití balíčků kvantitativních analýz, jsou-li k dispozici
• Funkce odčítání, je-li k dispozici
Tento systém je dodáván s tištěným a/nebo elektronickým návodem k obsluze a s letákem pro rychlý start. Tištěné návody k obsluze lze objednat bez dodatečných nákladů.
5. Prohlížení
A. Prohlížení ve vyšetřovně
Systémy Philips Azurion se dodávají s jedním barevným LCD monitorem, pro zdravotnické účely, s úhlopříčkou 27 palců a vysokým jasem pro zobrazení klinických snímků ve vyšetřovně. Tento LCD monitor je určen k prohlížení ve vyšetřovně a je určen pro lékařské aplikace. Monitory se používají pro kombinované prohlížení snímků v reálném čase a referenční zobrazení. Výběr a uložení monitoru pro prohlížení v reálném čase na referenční monitor je řízeno pomocí infračerveného dálkového ovládání na viewpadu nebo pomocí modulu dotykové obrazovky.
Překryvná grafika na obrazovce zobrazuje informace o otočení/naklonění stojanu, výšce stolu, systémové zprávy, stav zatížení rentgenky, zvolený režim skiaskopie, vybrané zorné pole detektoru, intenzitu a akumulaci součinu dávky a plochy a dávku kermy ve vzduchu.
Hlavní charakteristiky:
• barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 27 palců a vysokým jasem
• nativní formát 1 920 x 1 080 Full HD
• 10bitová stupnice šedi s korekcí stupnice šedi
• široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)
• vysoký jas (max. 650 Cd/m2, výchozí nastavení 400 Cd/m2)
• dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení
• automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení
• ovládací funkce na straně
• uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení
• překryvná grafika na obrazovce
• interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM
• vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)
• integrovaná ochrana LCD obrazovky
Pokud se uplatňuje, je součástí dodávky stropní závěs plochého monitoru pro 2 monitory (2F MCS). MCS zahrnuje motorizované nastavení výšky. Stropní závěs umožňuje flexibilní umístění monitoru v rozmezí přibližně 360 x 300 cm. Na přání zákazníka lze tento 2monitorový MCS nahradit za MCS pro 4 až 6 monitorů nebo HD sadu pro integraci MCS jiného než Philips MCS. HD sada pro integraci MC obsahuje životně důležité součásti pro provoz systému.
A. Prohlížení v řídicí místnosti
Systém Philips Azurion se dodává se dvěma barevnými LCD monitory s úhlopříčkou 24 palců a vysokým jasem. Barevné monitory slouží pro pořizování snímků a prohlížení.
Hlavní charakteristiky barevného monitoru jsou následující:
• barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 24 palců
• nativní formát 1 920 x 1 080 Full HD
• vysoký jas (max. 400 Cd/m2, výchozí nastavení 350 Cd/m2)
• široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)
• dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení
• automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení
• ovládací funkce na straně
• uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení
• překryvná grafika na obrazovce
• interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM
• vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)
• integrovaný rozbočovač USB
Systém Philips Azurion zahrnuje rozhraní DICOM Image Interface, které umožňuje export klinických snímků do cílového uložení DICOM, jako je stanice CD-Medical nebo server PACS. Formáty exportu jsou založeny na protokolech DICOM 3.0. Systém exportuje klinické studie ve formátech Cardiac DICOM XA Multi-Frame nebo DICOM Secondary Capture.
Rozhraní DICOM Image Interface přenáší prostřednictvím rychlého ethernetového propojení, takže snímky jsou k dispozici on-line během několika sekund. Proces archivace lze konfigurovat pomocí nastavení rentgenu. Snímky se odesílají buď na pozadí, nebo ručně po dokončení vyšetření. Formát exportu je konfigurovatelný v matici 512 x 512 nebo 1 024 x 1 024 a hloubce 8 nebo 12 bitů. Vyšetření lze odeslat do více destinací pro účely archivace a kontroly. Rozhraní DICOM Image Interface poskytuje služby DICOM Storage a DICOM Storage Commitment. Funkce DICOM Query/Retrieve umožňuje nahrát do systému starší studie DICOM XA MF a DICOM SC. Dále lze ke studii připojit další informace, přičemž identifikace pacienta zůstává stejná.
Bezpečnost
Systém Philips Azurion funguje na operačním systému Windows 10 a nabízí funkce, jako je například zodolnění OS, AppLocker, BitLocker a ochrana zařízení.

Servis na dálku
Přístup do systému ze vzdáleného místa je možný prostřednictvím síťového nebo modemového připojení. Vzdálený přístup k systému může zkrátit dobu potřebnou např. pro změnu nastavení systému nebo diagnostiku problémů.
Okolní prostředí
Ve společnosti Philips Healthcare cítíme odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Nejnovější systém 7 C12 je dokonalým příkladem našeho programu EcoVision. Zkoumáním všech aspektů návrhu a vývoje 7 C12 z hlediska ochrany přírody drasticky snížil dopad výrobků na životní prostředí.
2	1	Monitor FlexVision XL
FlexVision XL je integrované zobrazovací řešení navržené tak, aby vám poskytlo plnou kontrolu nad prostředím prohlížení.
Klíčové výhody
• Snadné zobrazení k několika, až 8, video vstupů (včetně systémů třetích stran) pro informované rozhodování během procedur
• Vytváření vlastních zobrazovacích šablon na podporu různých procedur
• Rozvržení obrazovky systému FlexVision XL lze změnit z řídicí místnosti
• Zvětšení snímků pro odhalení většího počtu detailů a pohodlnější pracovní polohy
Diagnostické informace snadno a rychle dostupné na straně stolu
Když provádíte složitější procedury v současném intervenčním nastavení s menšími zařízeními v komplexní anatomii, spoléháte na to, že vás navádějí různé typy diagnostických informací. Abyste se mohli ve vyšetřovně informovaně rozhodovat, nabízí společnost Philips pokročilou digitální pracovní plochu s názvem FlexVision. Můžete zobrazit několik snímků v řadě vlastních rozvržení a velké LCD. Přiblížením a oddálením zvýrazníte jemné detaily, ale zachováte si přitom přehled o všech informacích. Můžete vytvářet vlastní zobrazovací šablony podle specifických procedur / preferencí lékaře pro snadnou podporu různých procedur.
Specifikace
1. Kompozitní video jednotka DVI.
Video jednotka DVI umožňuje uživateli nasměrování a přepínání video výstupu ze všech připojených zdravotnických přístrojů do specifických podoken 58“ barevného LCD displeje Philips s LED osvětlením pozadí ve vyšetřovně.
• Video jednotka DVI se obsluhuje z modulu dotykové obrazovky.
• Video jednotka DVI podporuje široký výběr formátu zobrazení (až 1920 x 1200)
• K složené video jednotce DVI je připojeno až 11 externích vstupů přes propojovací jednotku(y) na stěně.
2. Barevný LCD displej s vysokým rozlišením pro zdravotnické účely ve vyšetřovně
Tento displej podporuje požadavky na kvalitu obrazu pro monochromatické rentgenové snímky i barevné snímky a nahrazuje všechny displeje standardně dodávané se systémem pro vyšetřovnu.
Hlavní charakteristiky jsou:
- 58“, barevný LCD displej 8 Megapixelů
- Nativní rozlišení: 3 840 x 2 160
- Jas: Max: 700 cd/m2 (typický) stabilizovaný: 400 cd/m2
Kontrastní poměr: 1:4 000 (obvyklý)
- Široký úhel prohlížení (přibl. 176 stupňů)
- Kontrola stabilizace konstantního jasu
- Vyhledávací tabulky pro stupnici šedi, barvu a funkci přenosu DICOM
- Plná ochrana obrazovky průniku: IP-21
3. Ovládání přes velký barevný LCD displej (modul dotykové obrazovky)
• Můžete zvětšit informace v jakémkoliv stádiu během případu prostřednictvím modulu dotykové obrazovky ve vyšetřovně nebo v řídicí místnosti.
• Můžete vybírat rozvržení pro prohlížení prostřednictvím dotykové obrazovky ve vyšetřovně.
• Můžete vytvářet nová rozvržení přizpůsobením vstupů na požadovaná umístění v představených šablonách.
• Můžete nastavovat rozvržení obrazovky během procedury bez nutnosti otevírání konfigurace
• 20 rozvržení; každé rozvržení lze přizpůsobit, velikost zobrazení lze přizpůsobit podle stavové plochy rentgenu koncového uživatele tak, aby byly viditelné všechny rentgenové detaily
4. Stropní zavěšení monitoru
Stropní zavěšení monitoru pro použití ve vyšetřovně unese 58“ barevný LCD displej a poskytuje vysoce flexibilní možnosti prohlížení. Stropní zavěšení monitoru je výškově nastavitelné a lze jej posouvat po stropních kolejnicích. Lze jej umístit na kteroukoliv stranu stolu.
5. Snímek obrazovky
Funkce snímku obrazovky umožňuje uživateli skladování/ukládání záznamu zobrazení jakéhokoliv snímku ve FlexVision XL jako fotografie do aktuální akviziční studie pacienta.

3	1	FlexSpot
Integrovaná pracovní pozice v řídicí místnosti pro prohlížení, řízení a manipulaci se všemi aplikacemi v jediném náhledu
Klíčové výhody
• Přístup ke všem aplikacím na jediném kompaktním pracovišti v řídicí místnosti
• Nastavení neomezených vlastních rozvržení obrazovky se všemi relevantními informacemi v jediném náhledu
• Úplná flexibilita v rozvržení obrazovky (živá změna velikosti, tažení a puštění)
• Čistá řídicí místnost bez nepořádku
Zjednodušte pracovní postup v řídicí místnosti
Typické intervenční řídicí místnosti jsou vybaveny několika pracovními stanicemi a ovladači pro podporu procedur vyžadujících zvláštní manipulaci a prostor. FlexSpot vám pomáhá ušetřit čas a prostor v řídicí místnosti poskytnutím bezproblémového přístupu ke všem aplikacím na jediném kompaktním pracovišti. Snadné nastavení požadovaného rozvržení se všemi relevantními informacemi v jediném náhledu. Změna velikosti, tažení a puštění položek jako na tabletu.
Specifikace
FlexSpot nabízí integrovanou pracovní stanici v řídicí místnosti s jedním nebo několika displeji QHD s vysokým rozlišením (2560x1440).
- Zobrazení interních video zdrojů (např. Review, CR Live)
- Zobrazení až 11 externích video zdrojů (např. ultrazvuk, EchoNav apod.)
- Video zdroje lze flexibilně zobrazovat na FlexSpot prostřednictvím přizpůsobitelných předvoleb uživatele. Uživatelé mohou přizpůsobit zobrazené rozvržení a přiřadit video zdroje podoknům podle požadavku
- Na jediném displeji FlexSpot lze zobrazit až 4 video zdroje (mimo doplňkový FlexSpot).
- V každém zobrazení pak může uživatel volit mezi 7 různými rozvrženími (polohování podoken)
- FlexSpot umožňuje interakci uživatele prostřednictvím klávesnice a myši, s jejichž pomocí mohou uživatelé plynule ovládat všechny video zdroje na obrazovce. Plynule znamená, že se mohou uživatelé pohybovat z jednoho podokna do druhého, aniž by museli mačkat speciální klávesovou zkratku, nebo používat gesta.
- V systému s možnostmi FlexSpot i FlexVision poskytuje FlexSpot praktický přístup k ovládání FlexVision z hlavní pracovní stanice FlexSpot.
- Uživatelé mohou definovat své vlastní skupiny předvoleb a jejich názvy.
- Prostřednictvím servisu u zákazníka mohou uživatelé přiřazovat své vlastní jméno a ikonu k video zdroji (platí i pro FlexVision)
- Stavová oblast rentgenu se všemi podrobnostmi o rentgenu je neustále viditelná na hlavním displeji hlavní pracovní stanice FlexSpot.
- Do technické místnosti lze začlenit až 3 pracovní stanice Philips. V takovém případě lze pracovní stanice napájet ze systému a jsou plně integrované v systému. Uživatelé nemusí tyto pracovní stanice zapínat a vypínat samostatně.
Funkce snímku obrazovky umožňuje uživateli skladování/ukládání záznamu zobrazení jakéhokoliv snímku ve FlexSpot jako fotografie do aktuální akviziční studie pacienta.
- 27palcový barevný LCD monitor s vysokým jasem pro zobrazování klinických snímků v kontrolní místnosti.
Hlavní charakteristiky barevného monitoru jsou následující:
- barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 27 palců
- nativní formát 2 560 x 1 440 Quad HD
- vysoký jas (max. 500 Cd/m2, výchozí nastavení 350 Cd/m2)
- široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)
- dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení
- automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení
- ovládací funkce na straně
- uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení
- Ovládání funkcí na obrazovce
- interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM
- vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)
- integrovaný rozbočovač USB

4	1	Sekundární monitor FlexSpot
Sekundární monitor FlexSpot
Zjednodušte pracovní postup v řídicí místnosti
Tato volba přidává druhý monitor QHD (2 560x1 440) s vysokým rozlišením k hlavní pracovní stanici FlexSpot.
Specifikace
2. zobrazení pro FlexSpot umožňuje uživateli zobrazování až 8 video zdrojů na jediné pracovní stanici FlexSpot zkombinováním 2 displejů s vysokým rozlišením. Ovládání pomocí klávesnice a myši je plynulé napříč oběma zobrazeními, viz FlexSpot.

5	1	rozšíření na FlexVision Pro
Rozšíření na velký 58palcový monitor LCD Flexvision s vysokým rozlišením umožňuje flexibilní rozvržení obrazovek a plnou kontrolu (plynulá myš) až nad 11 externími zdroji včetně systémů třetích stran.
Klíčové výhody
- Plná kontrola nad všemi aplikacemi na straně stolu s plynulým ovládáním myší nebo přes modul dotykové obrazovky
- Úplná flexibilita rozvržení obrazovky (změna velikosti naživo, ovládání tažením a puštěním, neomezený počet)
- Zjednodušení a standardizace systémových nastavení pro váš systém FlexVision Pro, vaše personalizované rozvržení se objeví automaticky s ProcedureCards.
Snadné ovládání vedle stolu
Se systémem FlexVision Pro může uživatel ovládat FlexVision a video zdroje na FlexVision prostřednictvím bezdrátové myši ve vyšetřovně a prostřednictvím virtuální klávesnice a dotykové plochy (touchpad) na modulu dotykové obrazovky ve vyšetřovně. Operátor může měnit velikost snímků a nastavovat rozvržení obrazovky během procedury, aniž by bylo nutné přecházet do konfigurace.
Specifikace
Úplná kontrola všech aplikací na straně stolu v intervenční laboratoři (zobrazení a kontrola) prostřednictvím jediné bezdrátové myši modulu dotykové obrazovky
• Integrace: kontrola nad až 11 externími zdroji
• Možnost konfigurování neomezeného počtu flexibilních rozvržení obrazovky
• Snímky obrazovky: jediným kliknutím lze zaznamenat všechny zobrazené vstupy
• Okamžitá změna velikosti okna pro video a nastavování rozvržení obrazovky během procedury, aniž by bylo nutné přecházet do konfigurace.
• Obsluha všech video zdrojů zobrazených na monitoru pomocí bezdrátové myši na straně stolu
• Funkce myši a klávesnice na modulu dotykové obrazovky (TSM) pro kontrolu na (externími) zdroji

6	1	ClarityIQ
Výrazně nižší klinická dávka pro klinické oblasti, pacienty i obsluhu.
Klíčové výhody
• Zobrazení vysoké kvality při nízkých úrovních dávky
• Vylepšené pracovní prostředí pro personál díky aktivnímu řízení rozptýleného záření
• Rozšířené možnosti léčby – umožňuje delší procedury pro důvěryhodnou léčbu obézních pacientů a pacientů s vysokým rizikem
Dívejte se vždy s důvěrou
Intervenční zákroky jsou stále složitější, což prodlužuje dobu skiaskopie zvyšuje potřebu zobrazování s vysokým rozlišením. Nový zařízení mohou být obtížněji vizualizovatelná, což ztěžuje jejich zavádění na přesnou pozici. Obecně také pacientů s vysokým BMI může vizualizace anatomie vyžadovat vyšší úrovně dávky. Všechny tyto faktory nás inspirovaly k úplnému předefinování rovnováhy v intervenčním rentgenovém zobrazování se systémem AlluraClarity.
Systém AlluraClarity s unikátní technologií ClarityIQ poskytuje výjimečné možnosti navádějí s živým obrazem během léčby. Kromě toho můžete s jistotou provádět správu nízkých rentgenových dávek, aniž byste měnili pracovní styl. Zkrátka, vidíte vše, co potřebujete, bez ohledu na rozměry pacienta.
Specifikace
Technologie ClarityIQ je základem rentgenového zařízení Philips se systémem AlluraClarity. Nabízí tyto možnosti:
– Snížení šumu a artefaktů, i na pohyblivých strukturách a objektech
– Vylepšení snímku a ostřejší hrany
– Automatická korekce pohybů stolu a pacienta na živých obrazech v reálném čase
– Pružná přenosová cesta pro digitální zobrazení od rentgenky na displej, přizpůsobená pro všechna místa aplikace
– Více než 500 klinicky jemně vyladěnými systémovými parametry umožňuje filtrování větší úrovně rentgenového záření a používání menšího ohniska a kratších pulzů s technologií přepínání mřížky rentgenky Philips MRC a s tím spojeného generátoru.
Pulzní rentgen pro pulzní skiaskopii
25 | 12,5 | 6,25 | 3,125 | 2,5 | 1,25 | 0,625 snímků/s

7	1	Jednofázový náhradní zdroj (UPS)
Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS)
Zajišťuje integritu dat
Výpadek napájení z elektrické sítě v nemocnici během intervence může způsobit ztrátu dat. Pokud k tomu dojde, jednofázový zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) umožňuje správné vypnutí jednotek procesoru rentgenového systému.
Specifikace
V případě, že se používá (místní) třífázový náhradní zdroj (UPS), jednofázový UPS není nutný.
8	1	Vyšetřovací světlo

• Poskytuje vysoce intenzivní osvětlení léčené oblasti
• Rukojeť lze sterilizovat a používat s jednorázovým krytem
Zlepšení osvětlení léčené oblasti
Během kardiovaskulárních a neurovaskulárních procedur se někdy používá jasné světlo, které napomáhá lepšímu rozlišení patologie. Vyšetřovací světlo je navrženo tak, aby poskytovalo intenzitu osvětlení 70 000 luxů na celé léčené oblasti. Jeho rukojeť umožňuje snadné polohování a zaměření světelného paprsku. Rukojeť lze sterilizovat a používat s jednorázovým krytem.

9	1	Radiační štít
• Průhledný štít se instaluje na strop a lze jej snadno umístit tam, kde je potřeba
• Lze jej používat v kombinaci s radiačním štítem pro dolní část těla
Ochrana horní části těla před rozptýleným zářením
Radiační štíty nabízejí výraznou ochranu před rozptýleným zářením během intervencí. Radiační štít se instaluje na strop a je navržen tak, aby chránil oči a horní část těla lékaře a zaměstnanců před rozptýleným zářením během procedur. Průhledný štít se instaluje na strop a je vybaven dvoudílným závěsným ramenem. Pomocí zařízení Azurion 7 lze rameno instalovat na stropní nosič monitoru. Díky tomu je možné radiační štít snadno umístit tam, kde je potřeba. Pomocí zařízení Azurion 3 lze rameno instalovat na strop.
Lze jej používat v kombinaci s radiačním štítem pro dolní část těla, který se instaluje na stůl.
Tato možnost vyžaduje držák radiačního štítu.

10	1	Držák pro radiační Štít (ER)
• Snadné umístění radiačního štítu
Snadné umístění s radiačním štítem montovaným v systému MCC
Tento stropní držák umožňuje montáž radiačního štítu na stropní nosič monitoru (MCC) a snadné umístění štítu tam, kde je potřeba.

11	1	Dynamická koronární mapa dráhy
Dynamická koronární mapa dráhy
Přo posouvání vodicích drátů a prostředků vaskulaturou během perkutánních koronárních intervencí je důležité chápat vztah mezi zdravotnickým prostředkem a anatomií. Navádění je založené na lékařových znalostech pacientovy anatomie, jak je zobrazeno na angiogramech a živých skiaskopických snímcích. Při lékařově práci se aplikují malé dávky kontrastní látky, aby bylo možné zkontrolovat pozici zařízení zobrazenou na živém skiaskopickém snímku s anatomickou referencí na základě dříve získaného angiogramu.
Dynamická koronární mapa dráhy kombinuje živé skiaskopické a angiogramické snímky do jednoho snímku adaptivní roadmapy, která poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o pozici zařízení a jeho vztahu k anatomii za účelem správného navádění.
Funkce aplikace Dynamic Coronary Roadmap zahrnují:
• Automatické vytváření a ukládání dynamické roadmapy z každého zaznamenaného koronárního angiogramu. Uloží se pouze jedna roadmapa na každou projekci.
• Automatické překrytí dynamické roadmapy na živé skiaskopii.
• Automatické navádění pro dosažení projekcí, pro které je k dispozici roadmapa
• Funkce Dynamic Coronary Roadmap je plně integrovaná do intervenčního rentgenového systému
• Snímky, snímky obrazovky nebo videozáznamy lze archivovat do jakéhokoli zařízení PACS kompatibilního se standardem DICOM. Patří k nim zařízení DICOM XA a DICOM SC

Poznámka Při objednání aplikací Dynamic Coronary Roadmap a/nebo StentBoost Live pro jiné systémy než FlexVision je nutné do systému MCS přidat jeden vyhrazený barevný monitor.

12	1	Navigátor EP R5
Navigátor EP slučuje 3D data s 2D daty v reálném čase.
Klíčové výhody
• Navádění a ablace ve známém prostředí pomocí registrovaných živých 3D a 2D skiaskopických snímků.
• Automatické segmentování snímků pro rychlou identifikaci srdečních struktur.
• Importování dat snímků CT nebo MRI pořízených před procedurou nebo 3D rotační skenování během procedury pro účely vytvoření 3D modelu.
• Pro navádění katétru lze použít skiaskopii v reálném čase nebo kompatibilní elektroanatomický mapovací systém.
Intuitivní 3D navádění katétru
Elektrická izolace pulmonálních vén (PV) je vždy technicky náročná procedura, a to i když ji provádí zkušený elektrofyziolog. U každého pacienta se vyskytují vlastní vrozené obtíže způsobené složitostí a variabilitou anatomie levé horní pulmonální vény (LA-PV). Navigátor EP slučuje 3D data s 2D daty v reálném čase.
3D anatomie se získává prostřednictvím 3D rotačního skenování během procedury nebo snímku srdce CT nebo MRI pořízeného před procedurou, z nichž jsou segmentovány srdeční struktury (levá předsíň, pravá předsíň, pravá komora, aorta, koronární dutina a trachea). Kromě funkce překrytí na skiaskopických snímcích lze segmentované 3D rotační snímky, CT nebo MR anatomie z navigátoru EP bezproblémově převést do kompatibilního mapovacího systému. Díky tomu je možné navádět katétry na snímcích se skutečnými 3D anatomickými detaily bez použití rentgenu.
Specifikace
• Pomocí funkce Endo View (Vnitřní pohled) lze vizualizovat endokardiální povrch, což poskytuje pohled na důležité anatomické struktury, jako je vnitřní levá předsíň, pulmonální vény a val k oušku levé síně.
• Funkce Point Tagging (Značení bodů) umožňuje umisťovat značky na povrch anatomie a označovat tak místa zájmu, jako jsou například ablace lézí.
• Pomocí funkce snímku obrazovky lze pořídit snímek živé obrazovky, což se dokonale hodí pro tvorbu hlášení nebo výuku.

13	1	3D EP rotační skenování R5
3D EP rotační skenování rekonstruuje trojrozměrnou (3D) srdeční anatomii z rotační angiografie.
Klíčové výhody
• Získání vynikající vizualizace 3D objemu během procedury
• Zachování volné pozice hlavy a zdravotní sestry během skenování
• Předcházení další návštěvě nemocnice kvůli snímku CT nebo MR
Aktuální vizualizace 3D anatomie
Při použití funkce navigátoru EP jako vodítka pro elektrofyziologických procedurách nemusí být import dříve zaznamenaných snímků CT nebo MR do navigátoru EP vždy nejlepším řešením pro pacienta nebo lékaře. Snímek CT vystavuje pacienta určité radiační dávce a srdeční anatomie pacienta se navigátoru EP době mezi pořízením snímků CT nebo MR a procedurou může změnit. Provedením 3D EP rotačního skenování (které se dříve označovalo jako 3D ATG) ihned před procedurou rychle poskytuje vynikající aktuální snímky srdečních struktur a napomáhá řízení radiační dávky.
Specifikace
Funkce 3D EP rotačního skenování obsahuje zmenšený rotační úhel při skenování, což umožňuje zachovat volnou pozici hlavy a zdravotní sestry pro účely anestezie a další úkoly. Software rekonstruuje trojrozměrnou (3D) srdeční anatomii z rotační angiografie. Při používání jako překrytí na živých skiaskopických snímcích se tato 3D vizualizace používá v navigátoru EP jako roadmapa pro navádění katétru. Segmentovanou 3D anatomii je rovněž možné přenášet do kompatibilního systému mapování pro účely navádění katétrů na snímcích se skutečnými 3D anatomickými detaily bez použití rentgenu.

14	1	IW Hardware (FlexSpot)
Hardware pro 3D intervenèní nástroje v kombinaci s možnosti FlexSpot.
Klíčové výhody
• Usnadňuje multimodalitní zobrazování na vyšetřovně a v řídicí místnosti
• Podporuje kompatibilní data DICOM ze zobrazovacích modalit CT a MR
• Poskytuje přístup k obrazům v reálném čase a pomáhá tak docílit rychlých výsledkù
Zobrazování multimodalitních obrazù ve vyšetřovně a v řídicí místnosti
Při intervencích se pro řadu nástrojů pro navádění živých snímkù stále častěji používají obrazy z řady zdrojù. Volba Interventional Hardware poskytuje hardware pro naše intervenční nástroje, které umožňují importování kompatibilních dat DICOM z jiných zobrazovacích modalit a jejich zobrazování ve vyšetřovně a v řídicí místnosti. Aby bylo možné dosahovat rychlých výsledkù, je mezi pracovní stanicí Interventional Hardware a rentgenovým systémem digitální obrazové spojení v reálném čase.
Specifikace
Interventional Hardware je hardware pro 3D intervenční nástroje, který zahrnuje Real Time Link. Umožňuje importování a prohlížení kompatibilních dat DICOM z jiných zobrazovacích modalit.
Interventional Hardware zahrnuje minimálně tyto položky:
• Počítačová pracovní stanice
• Interní/externí zapisovaè CD-ROM / DVD
• Tablet s myší pro interakci se všemi intervenčními nástroji na straně stolu.
Podmínečně:
FD Calibration Tool Kit pro 3D-RA

15	1	Nástroj pro označování
Nástroj pro označování umožňuje snadno označit oblasti zájmu na 2D snímku. Jasné a přesné značky na snímku, jak se při přiblížení nebo oddálení mění měřítko značky na snímku
Klíčové výhody
Umožňuje vám označit oblasti zájmu během svého postupu (např. označuje, kam umístit stent/štěpy)

Rozšířená funkčnost na modulu dotykové obrazovky
Tato možnost rozšiřuje funkčnost modulu dotykové obrazovky a umožňuje označování na snímcích. Cenově dostupná alternativa ve srovnání s drahými aplikacemi třetích stran
Specifikace
- vylepšuje funkčnost modulu dotykové obrazovky
- nabízí intuitivní přibližování a posouvání (také během skiaskopie)
- změní dotykovou obrazovku na označovací zařízení pro lepší komunikaci během postupu

16	1	rotační sken
3D zobrazení komplexní vaskulatury v reálném čase
Klíčové výhody
• Pomocí 3D zobrazování lze rychle stanovit úhel projekce pro léčbu v komplexních vaskulárních intervencích, chirurgických zákrocích a radioterapii
• Podporuje hodnocení vaskulárních patologií pro účely diagnostiky a rozhodování o léčbě.
Odhalování skrytých struktur
Složitost intervenčních procedur spočívá v tom, že patologie každého člověka je jedinečná. Vizualizace ve třech rozměrech je tedy nebytně nutnou pomůckou lékaře při rozhodování. Rotační sken poskytuje 3D zobrazení komplexní vaskulatury a řečiště koronárních tepen v reálném čase. Rotační angiografii lze použít k rychlému stanovení úhlu projekce pro léčbu.
Specifikace
Rotační sken lze provádět jak s rentgenovými systémy v boční poloze (systémy se stropní montáží), tak v poloze u hlavy, což zajišťuje flexibilitu při provádění procedur prakticky v rozsahu od hlavy až k patě.
S C-ramenem FD20 v boční poloze:
Max. rychlost otáčení: 30°
Max. úhel otáčení: 180°
C-rameno v poloze u hlavy:
Max. rychlost otáčení: 55°
Max. úhel otáčení: 305°
S FD12:
Stojan Poly G v boční poloze (verze se stropní montáží):
Max. rychlost otáčení: 30°
Max. úhel otáčení: 90°
Stojan Poly G v poloze u hlavy:
Max. rychlost otáčení: 55°
Max. úhel otáčení: 240°
Maximální rychlosti jsou dány specifikacemi rychlostí snímkování dané konfigurace systému.
Vysoká rychlost umožňuje používat méně kontrastní látky, zatímco široký rozsah otáčení poskytuje kompletní zhodnocení anatomie.
Stojan je navržen s velmi vysokou mechanickou stabilitou. Nabízí možnost přesného polohování a vysoké reprodukovatelnosti, což vám zajistí vysoce kvalitní snímky a vynikající studie. Tyto snímky lze použít na 3D pracovní stanici.
Obsluha rotačního skenu je jednoduchá: procedura se vybere, nastaví a provede prakticky za několik sekund, což podporuje vysokou propustnost pacientů.
Na modulu dotykové obrazovky je k dispozici je sada vyhrazených programů pro záznam, které lze vybrat stisknutím tlačítka. Rotační sken je řízen pomocí ručního nebo nožního spínače expozice.

17	1	2. modul dotykové obrazovky
Klíčové výhody
• Operace ovládacího systému s použitím druhého modulu dotykové obrazovky
Ovládání pomocí dotykové obrazovky jako na tabletu
Během intervence může flexibilní ovládání aplikací a systémových operací podporovat rychlé rozhodování a komunikaci se členy týmu. Modul dotykové obrazovky poskytuje rychlou odezvu na ovládání systémových operací jako u tabletu. K rentgenovému systému lze připojit až tři moduly dotykové obrazovky: na stole, na podstavci a v řídicí místnosti.
Specifikace
Druhý modul dotykové obrazovky je podobný standardnímu modulu dotykové obrazovky a poskytuje ovládání zobrazené funkce prostřednictvím dotykové obrazovky. Následující funkce lze zpřístupnit za předpokladu, že byly vybrány relevantní komerční volbu:
- Nastavení akvizice
- Ovladače zpracování snímku
- Výběr kanálu pro MultiVision
- Automatic Position Control (volitelné)
- Ovladače Quantitative Analysis (volitelné)
- Xcelera a IntelliSpace Portal Viewing (volitelné)
- Ovladače pro intervenční nástroje (volitelné)
- 3D-RA, Dynamic 3D Roadmap (volitelné)
- StentBoost, 3D-CA (volitelné)
- XperCT, XperGuide (volitelné)
- Ovládací prvky Physion Monitoring XIM (volitelné)
Připojitelnost:
K rentgenovému systému lze připojit maximálně 3 moduly dotykové obrazovky:
- jeden modul dotykové obrazovky na stole
- jeden modul dotykové obrazovky v řídicí místnosti
- jeden modul dotykové obrazovky na podstavci

18	1	řídicí modul (CR)
Rozšíření ovládacího zařízení pro pohyby geometrie v monoplanárních rentgenových systémech Philips.
Klíčové výhody
• Snadné ovládání systému z jiného místa
• Intuitivní ovládání díky jednoduchému provedení
Plné ovládání tam, kde je potřebujete
Aby váš intervenční sál fungoval co nejefektivněji, bez ohledu na to, jaké je jeho uspořádání nebo jaké případy přijímá, můžete doplnit další řídicí moduly pro snadné ovládání systému z jiného místa. Každý řídicí modul funguje podle koncepce pracovního postupu Philips a umožňuje intuitivní ovládání díky jednoduchému provedení.
Specifikace
Druhý kombinovaný modul pro zobrazování a geometrii nabízí dodatečnou pomocnou funkci stojanu, stolu a zobrazování paralelně se standardním modulem na straně stolu. Moduly jsou připojeny v konfiguraci master-slave (hlavní-podřízený). Jakákoli aktivace hlavního modulu okamžitě deaktivuje podřízený modul. 2. modul je připojen v řídicí místnosti.

19	1	Bezdrátový nožní spínač: monoplanární verze
Jeden bezdrátový nožní spínač ve vyšetřovně.
Klíčové výhody
• Snižuje množství předmětů okolo vyšetřovacího stolu
• Zjednodušuje přípravu a úklid
• Zjednodušuje pracovní postup na intervenčním sále
Snížení množství předmětů a zjednodušení pracovního postupu
Volitelný bezdrátový nožní spínač zjednodušuje pracovní postup, snižuje množství předmětů a zjednodušuje přípravu a úklid na intervenčním sále. Lékaři mohou bezdrátový nožní spínač používat k bezdrátovému ovládání rentgenového systému ve vyšetřovně z jakéhokoli vhodného místa u stolu. Díky vodotěsné konstrukci s certifikací IPX8 nejsou zapotřebí žádné sterilní kryty.
Specifikace
• Monoplanární bezdrátový nožní spínač je verze se 3 pedály; jeden pedál pro skiaskopii, jeden pro expozici a jeden pro řízení osvětlení v místnosti / jednoho snímku. Pedály lze nakonfigurovat podle uspořádání, které zákazník upřednostňuje.
• Bezdrátový nožní spínač funguje prostřednictvím radiofrekvenční (RF) technologie. Je plně testován a propuštěn pro lékařské použití. Jeho aktivní dosah je až 10 metrů v závislosti na strukturách vyskytujících se v tomto dosahu.
• Bezdrátový nožní spínač obsahuje lithiovou baterii, kterou je třeba dobíjet pouze jednou týdně. Během dobíjení lze nožní spínač stále používat a je plně funkční. Souběžně je možné používat také kabelový spínač.
• O stavu baterie informuje indikátor LED přímo na spínači, takže uživatel se může rozhodnout, kdy je třeba nožní spínač dobít.
• Bezdrátový nožní spínač vyhovuje vysokým nárokům normy IPX8 na ochranu před vniknutím vody, takže jen lze snadno čistit vodou.
Bezdrátový nožní spínač je opatřen vypínačem. Pokud se nepoužívá, lze jej vypnout. Je-li nožní spínač aktivní, ale nepoužívá se, přejde do režimu spánku. Opět se aktivuje, pokud se ho někdo dotkne nebo dojde k sešlápnutí některého z pedálů.

20	1	Interkom
• Zlepšení komunikace mezi vyšetřovnou a řídicí místností
Zlepšení komunikace
Dálkové komunikačním zařízení (interkom) slouží ke komunikaci mezi vyšetřovnou a řídicí místností. K systému lze připojit samostatné komunikačním zařízení a umístit je na upřednostňované pracoviště v řídicí místnosti nebo vyšetřovně. Funkci poslechu lze u každého komunikačního zařízení zvolit samostatně. Aktivace funkce hovoru na vybraném komunikačním zařízení automaticky deaktivuje funkci hovoru na jiném komunikačním zařízení.

21	1	Celosystémové APC
Ukládání a vyvolávání pozic vzhledem ke stojanu
Pomáhá šetřit čas a provádět správu rentgenových dávek díky automatickému nastavení polohy.
Polohování rentgenového systému pro vizualizaci relevantní anatomie během intervenční procedury z různých perspektiv může zabrat spoustu času a řadu průzkumných snímků. Automatic Position Controller (APC) umožňuje členům týmu snadné ukládání a vyvolávání pozic vůči stojanu a stolu a pomáhá tak šetřit čas a spravovat dávku rentgenového záření. Obsluha může vybrat sekvenci z předdefinovaného seznamu nebo z pozic uložených během procedury, anebo použít snímek pro definování polohy k vyvolání.
Specifikace
Pro systém jsou definovány různé režimy Automatic Positioning Control:
* Sequence: slouží k vyvolávání pozic stojanu, které může uživatel přizpůsobovat
* Store / Recall: slouží k ukládání a vyvolávání pozic stojanu v průběhu používání systému.
* Image Reference: snímek se používá pro stanovení pozice stojanu a stolu, která se má vyvolat
* Image Reference 3D: pro vyvolání se používá snímek z 3D pracovního bodu.
* Obsluha může definovat jako nové izocentrum nový bod stolu (podélný, laterální a výškový) a vyvolávat tuto pozici stolu.

22	1	možnost náklonu stolu
Možnost náklonu stolu poskytuje přesné zobrazování kontrastního média, krve nebo objektů v těle.
Klíčové výhody
• Naklonění stolu na podporu procedur orientovaných na gravitaci a punkcí
• Udrží oblast zájmu v izocentru rotace a angulace
• Umožňuje přesnější zobrazování kontrastního média, krve nebo objektů v těle
Přesné zobrazování během procedur orientovaných na gravitaci a punkcí
Chcete-li získat vysoce kvalitní výsledky a vyhnout se opětovnému pořizování snímků během orientovaných na gravitaci nebo punkcí, je důležité udržet za všech okolností oblast zájmu vycentrovanou. Volba náklonu umožňuje naklonění stolu. Když se stůl nakloní, rentgenový svazek se automaticky přizpůsobí pohybu tak, aby byla oblast zájmu udržena v izocentru rotace a angulace stojanu. Díky tomu oblast zájmu zůstane vždy vycentrovaná a je možné přesné zobrazování kontrastního média, krve nebo objektů v těle.
Stůl plave i při naklonění a oblast zájmu lze sledovat posouváním desky stolu. V případě kombinace s volbou Bolus Chase umožňuje volba naklonění stolu provedení flebografie s pacientem nakloněným s hlavou nahoru.
Specifikace
• Výška motorizovaného stolu od 78,5 do 103,5 cm
• Maximální rozsah náklonu: -17 stupňů (hlavou dolů) až +17 stupňů (hlavou nahoru).
• Rychlost náklonu: 2 stupně/s
• Automatický bezpečnostní systém s manuálně zadanými parametry
• Rozsah posouvání na nakloněné rovině: stejný jako specifikace standardní desky stolu (podélně 120 cm, laterálně 36 cm)
• Ovládací prvky s jednoduchou obsluhou

23	1	Dlouhá matrace pro kardiologické aplikace
• Zvyšuje pohodlí pacienta
• Přizpůsobuje se tvaru těla pacienta
Vylepšení pohodlí pacienta během kardiologických vyšetření
Pro vylepšení pohodlí pacienta během kardiologických vyšetření je možné použít nafukovací matraci bez obsahu latexu. Je extra dlouhá, aby bylo možné dobře uložit pacienta na desku stolu, a přizpůsobuje se tvaru těla pacienta. Tlak v matraci se rovnoměrně rozkládá, takže se rychle vrátí do původního tvaru.
Rozměry matrace:
Délka: 3 165 mm
Šířka: 500 mm
Výška: 70 mm
Poloměr: 150 mm

24	1	opěrka paže
• Vylepšení komfortu pacienta během používání katétru
Vylepšete komfort pacienta během používání katétru
Pro podepření pacientovy paže při používání katétru pro brachiální katetrizaci, přístup k radiální artérii a angiografii paže lze připojit k desce stolu opěrku paže. Opěrka je vyrobena z materiálu propouštějícího rentgenové záření a pro vylepšení pohodlí pacienta je doplněna polstrovanou podložkou.

25	1	Na stůl instalovaný radiační štít
Na stůl instalovaný radiační štít pro další ochranu lékaře a zaměstnanců před rozptýleným zářením
Klíčové výhody
• Průhledný štít se instaluje na strop a lze jej snadno umístit tam, kde je potřeba
• Lze jej používat v kombinaci s radiačním štítem pro dolní část těla
Ochrana horní části těla před rozptýleným zářením
Radiační štíty nabízejí výraznou ochranu před rozptýleným zářením během intervencí. Radiační štít se instaluje na stůl a je navržen tak, aby poskytoval dodatečnou ochranu pro lékaře a zaměstnance před rozptýleným zářením během procedur. Štít se skládá ze dvou ochranných dílů: dolního štítu a horního štítu. Štít je speciálně vržen pro použití se zařízením AD5 a pacientským stolem.
Štíty lze nainstalovat na levé nebo pravé kolejnice pro příslušenství stolu. Každý radiační štít lze snadno otočit a uložit pod desku stolu, aby bylo možné připravit pacienta. Horní štít lze umístit vzpřímeně pro poskytování ochrany nebo jej lze složit a uvolnit tak přístup k pacientovi.
Specifikace
• Dolní štít měří 70 cm na výšku a 80 cm na šířku, má tvar křivky, ekvivalent olova 0,5 mm Pb.
• Horní štít měří 40 cm na výšku a 50 cm na šířku, ekvivalent olova 0,5 mm Pb.
• Montážní úchyt
• Dokování zařízení pro montáž na stěnu.

26	1	posuvný držák
Posuvný držák je volitelné rozšíření možností ovládání plovoucích pohybů desky stolu v kardiovaskulárních a neurologických systémech
Klíčové výhody
• Flexibilní polohování během kardiologických a neurologických procedur
Flexibilní polohování během kardiologických a neurologických procedur
Aby bylo možné flexibilnější polohování během kardiologických a neurologických procedur, lze použít volbu posuvného držáku pro provádění plovoucích pohybů stolu. Posuvný držák zajišťuje pevné uchycení desky stolu a může uvolňovat a aplikovat brzdy desky stolu. Může být připojen kdekoliv podél desky stolu a kolejnice pro příslušenství, aniž by byl ovlivněn plovoucí rozsah.
Specifikace
Posuvný držák s kabelem a konektorem
Svorka pro upevnění na desku stolu
Svorka pro upevnění na kolejnici pro příslušenství

27	1	DVD zapisovač
Klíčové výhody
• Ukládání snímků a informací na DVD pro snadné sdílení
Ukládání snímků a informací na DVD pro snadné sdílení
Pro poskytnutí flexibilních možností ukládání je dostupný s rentgenovým systémem Philips DVD zapisovač. Procedurální snímky a informace lze ukládat na DVD a používat pro archivování, školení a prezentace.
Specifikace
Export a import rentgenových snímků a rentgenových cyklů na DVD a/nebo z DVD

28	1	Kvantitativní koronární analýza
Klíčové výhody
• Umožňuje kvantitativní kvantifikaci rozměrů koronární artérie
• Napomáhá rozhodování s jistotou při výběru prostředku, přístupových úhlů a následné kontroly
• Účinnost díky funkci jednoho kliknutí a rychlým výsledkům
Snadné získání objektivního hodnocení koronární artérie
2D kvantitativní koronární analýza pomáhá při výpočtu koronárních artérií o rozměru přibližně 1 až 6 mm z 2D angiografických snímků a usnadňuje tak rozhodování a umožňuje kvantitativní hodnocení vaskulatury během kardiologického zákroku. Jedním kliknutím je detekován příslušný segment a vytvoří se vizualizace překážky, zdravé cévy, referenčního průměrů, průměru stenózy a plochy plaku.
Specifikace
• Automatizovaná segmentace vybrané koronární cévy
• Měření průměru podél vybraného segmentu
• Automatická analýza překážek
• Průměr stenózy, délka stenózy
• % průměru stenózy, % délky stenózy
• Automatizovaná a ruční kalibrace
• Uložení stránky s výsledky
Analýza cílového segmentu cévy se zjednodušila na funkci vyžadující jediné kliknutí. Umístěním myši na stenotickou oblast nebo blízko ní a jedním kliknutím detekujete příslušný segment. Zobrazí se vizualizace překážky, zdravé cévy, referenčního průměrů, průměru stenózy a plochy plaku.

29	1	Analýza levé komory
Klíčové výhody
• Umožňuje kvantitativní výpočet objemu levé komory
• Účinnost díky funkci jednoho kliknutí a rychlým výsledkům
Snadné získání objektivního hodnocení koronární artérie
2D Left Ventricular Analysis (2D analýza levé komory) pomáhá při výpočtu objemu levé komory a lokálního pohybu stěn z angiografické série, usnadňuje tak rozhodování a umožňuje kvantitativní hodnocení anatomie během kardiologického zákroku. Vypočítá ejekční frakce a parametry lokálního pohybu stěny v různých formátech. Obrysy stěn lze snadno kreslit automaticky i rukou.
Specifikace
• Různé objemy levé komory: EDO, ESO, tepový objem
• Ejekční frakce
• Minutový objem
• Pohyb srdeční stěny podle centrální linie
• Pohyb srdeční stěny typu Slager
• Automatizovaná a ruční kalibrace
• EKG vizualizace usnadňuje výběr snímku pro analýzu
• Uložené stránky s výsledky

30	8	Izolovaná propojovací jednotka na stěně
Izolovaná propojovací jednotka na stěně slouží pro podporu zobrazování externího video zdroje na monitoru ve vyšetřovně.
Klíčové výhody
– Streamování videa z jiných modalit na intervenční rentgenové soupravě:
• Připojení externího videa ve vyšetřovně
Snadné streamování videa do jiných míst
Mnoho intervenčních zařízení používá video k záznamu a streamování obrazu z jiných modalit na intervenční rentgenové soupravě pro účely školení nebo prezentace. Videojednotka pro připojení ve stěně (VWCB) umožňuje připojení zdroje videa prostřednictvím standardního kabelu nebo konektoru DVI a bezztrátový přenos video signálu přes přibližně 30 metrů dlouhý kabel. Lze ji namontovat do vyšetřovny nebo řídicí místnosti podle toho, kde se nachází zdroj videa.
Specifikace
Počet jednotek VWCB je třeba spočítat následovně:
Pro každý videosignál prostřednictvím MultiVision: 1 jednotka VWCB (max. = 4)
Pro každý videosignál do zařízení FlexVision XL na kardiologickém systému: 1 jednotka VWCB (max. = 9)
Pro každý videosignál do zařízení FlexVision XL na kardiovaskulárním systému: 1 jednotka VWCB (max. = 8)
Pro každý videosignál jiného výrobce přímo připojený k displeji LCD a zařízení MCS: 1x jednotka VWCB.
Poznámka:
Žádná jednotka VWCB není třeba, je-li videosignál připojený přímo k vyhrazenému displeji LCD z následujících zdrojů:
1) Režim slave live/ref
2) Intervenční HW (XtraVision), IntelliSpace Portal, Philips Xcelera (pouze pro pracovní stanice s nainstalovaným rentgenovým systémem Philips)
3) XperIM

31	1	video WCB na zadní straně 1. MCS
Izolovaná propojovací jednotka na stěně na zadní straně stropního zavěšení monitoru pro podporu zobrazování externího video zdroje na monitoru ve vyšetřovně.
Klíčové výhody
• Snadné připojení externího videa ve vyšetřovně
Specifikace
Propojovací jednotka na stěně (WCB) pro připojení externího videa (pouze vstup), USB a Ethernet. Lze připojit jednu nebo dvě WCB (volitelné) na zadní straně 1. MCS s držákem. Pro uložení kabelů připojených zařízení lze použít kabelový box (upevněný rovněž na zadní straně 1. MCS). Mohou být připojeny maximálně dvě WCB / kabelové boxy.

32	1	CS univerzální nosič kabelů
• Zvýšení flexibility pracovního postupu
Zvýšení flexibility pracovního postupu
Pro podporu různých uspořádání pokoje poskytuje tato možnost další nosič kabelu monitoru pro kolejnice s úchytem na stropní kolejnice. Další kolejnice kabelové hadice monitoru se montuje mezi stropní nosič monitoru a stropní vstup. Lze toho využít v situacích, kde nelze stropní vstup umístit ve středu úchytek kolejnic z důvodu omezeného prostoru. Tato položka není vhodná pro montáž stropního nosiče monitoru nebo hadici stojanu.

33	1	MRC200+ GS 05/08
Sestava rentgenky Maximus ROTALIX Ceramic s přepínáním mřížky MRC200+ GS 0508.
Sestava rentgenky MRC200+ GS 0508 a chladicí jednotka CU 3101 pro kardiovaskulární systémy obsahuje:
- ohniska jmenovité hodnoty 0,5/0,8 mm; maximální krátkodobé nabíjení 45 a 85 kW.
- Přepínání mřížky při pulzní skiaskopii a nízkém zatížení (pro odstranění měkkého záření a zlepšení kvality snímku).
- Možnost nepřetržitého zatížení: 3 400 W (při pokojové teplotě 21 stupňů C) / 4 000 W (= maximální součinitel tepelné ztráty sestavy)
- Použití řízení dávky SpectraBeam.
- Kryt lampy ROT 1001 v případě rentgenové lampy chlazené olejem s bezpečnostním tepelným spínačem
- Výměník tepla chladicí jednotky CU 3101 pro rentgenové systémy chlazené olejem
- Maximální rychlost anodového ochlazování 1 820 kHU/min
- Vysokonapěťové kabely

34	1	TERMINAL BLOCK (WKN70) CRC-D

35	2	Zadní kryt skříně
Zadní kryt skříně
36	1	Patient table adaptation plate

37	2	Cabinet Rear Cover Deep

38	1	Úchytka kolejnice, 390 cm, stojan G
Stropní kolejnice se svorkovým úchytem a izolačními částmi o délce 390 cm.

39	1	Úchytky kolejnic pro MCC (390 cm)
Obsahuje:
- 2 kolejnice s úchytem dlouhé 390 cm.
- Montážní materiál pro rozteč kolejnic 200 cm.

40	1	STROPNÍ NOSIČ MONITORU
Stropní nosič monitoru

41	1	Equipment Rack DVI
Závěsný stojan na vybavení pro EP kokpit umožňuje uživatelům systému Azurion uspořádat veškeré vybavení používané v EP vyšetřovně do jednoho pohyblivého stojanu a odstranit změť kabelů přes kabelové vedení. To poskytuje mnohem „čistší“ organizovaný vzhled rušné EP vyšetřovny.
Stropní stojan na vybavení umístěný ve zkušební místnosti může podporovat vybavení třetích stran. Kabeláž tohoto zařízení je vedena nahoru skrz stropní závěs. Lze s ním pohybovat otočením výložníku namontovaného na stropě v kruhovém rozsahu 1,6 metru.

Stojan na vybavení se skládá z:
• 5 polic a 1 zásuvka s flexibilní montážní polohou a nosností 150 kg hmotnosti zařízení.
• Prodlužovací tyč infuze
• Prodlužovací rameno se standardní montážní deskou VESA, na kterou lze namontovat různé typy zařízení
• Nástěnný připojovací box (1 ze standardních nástěnných připojovacích boxů EP kokpitu) s připojením napájení (230 V, 50 Hz), uzemnění, síť (RJ45), klávesnice/myš (USB) a video (DVI)
• 10 napájecích konektorů specifických pro danou zemi
• 4 síťové konektory Ethernet
• Ergonomicky ovládané rukojeti s elektrickými brzdami
• Standardní výstupy plynu pro O2, NO2 a vakuum

Poznámky:
• Zařízení na podporu života nelze připojit ke stojanu na vybavení.
• Lékařské vybavení s vyhrazenými klávesnicemi nebo displeji by nemělo být připojováno bez souhlasu výrobce. Obraťte se prosím na svého dodavatele zařízení třetí strany ohledně informací a povolení.
• Obraťte se na dodavatele zařízení třetí strany, který vám poskytne informace a povolení v případě vedení kabelů přes stojan.
• Nástěnný propojovací box lze použít k připojení zařízení třetích stran, které splňuje následující požadavky:
• Kvalifikovaný lékařský elektrický přístroj [IEC 60601-1]
• IEC 950 pouze v případě, že je připojen k síťovému připojení nástěnné připojovací skříňky EP kokpitu (230 V) v řídicí místnosti nebo je jinak izolován od nemocniční sítě podle IEC60601-1.
• Připojeno ke stejné zemi jako Philips Protective Conductor Bar (PPCB).
• Lze ovládat pomocí standardní AT 101-klávesové americké anglické klávesnice připojené přes USB.
• Poskytněte video výstup, který odpovídá rozsahu zobrazení barevného monitoru, který se používá pro zobrazení. Podporovány jsou standardní videoformáty VESA až do 1920x1200

42	1	Equipment rack Predelivery set
Pre-delivery for Equipment Rack.

Kapitola 2: Azurion 3 F15
722222 Azurion 3 M15

1	1	Azurion 3 F15
Víceúčelová intervenční rentgenová souprava pro srdeční, elektrofyziologické, neurologické a cévní zákroky.
Klíčové výhody
• Intuitivní uživatelská interakce poskytující snadno použitelný a snadno se učící systém.
• Optimalizované využití vaší laboratoře pracovním postupem založeným na typu zákroku.
• Aktualizovatelná platforma pro rozvoj vašeho oboru služeb v průběhu času.
Osvědčená univerzálnost a produktivita
S naším systémem Live Image Guidance se snažíme odstranit překážky, aby léčba byla bezpečnější, efektivnější a reprodukovatelná, a poskytnout klinickou hodnotu tam, kde je to nejvíce potřebné – přímo při léčbě pacienta. Inteligentní a intuitivní integrace živého zobrazování, informací o pacientovi a aplikací podle typu zákroku optimalizuje řízení léčby v reálném čase.
Jedná se o robustní víceúčelovou intervenční rentgenovou soupravu, která je navržena tak, aby zvládla celou řadu procedur ve vynikajícím tempu. Tento systém s 15palcovým detektorem je konstruován pro smíšené použití. Toto nestárnoucí řešení je založeno na jedné standardizované hardwarové a softwarové platformě, kterou lze aktualizovat a rozšiřovat podle měnících se potřeb nebo požadavků. Jeho architektura je snadno integrovatelná do aplikací a zařízení třetích stran. Inovace pracovních postupů si klade za cíl podporovat chirurgické týmy při operování pacientů konzistentně a efektivně a s jednoduchým použitím.
Systém Philips Azurion 3 Series využívá řadu karet postupů, které pomohou optimalizovat a standardizovat nastavení systému pro vaše případy, od rutinních po smíšené postupy.
Karty postupů mohou zvýšit konzistenci vyšetření tím, že nabízejí přednastavení (např. nejčastěji používané výchozí protokoly a nastavení určená uživatelem) na úrovni postupu, lékaře nebo oddělení.
Intervenční rentgenová souprava Philips Azurion 3 Series byla speciálně navržena pro úsporu času tím, že umožňuje chirurgickému týmu pracovat na všech činnostech ve vyšetřovně současně – bez vzájemného přerušování. To vede k vyššímu výkonu a rychlejším vyšetřením, čímž se přispívá k minimalizaci chyb při přípravě.

Specifikace
Série Philips Azurion obsahuje řadu funkcí, které podporují flexibilní pracovní proces založený na typu zákroku a zaměřený na pacienta.
Série Philips Azurion (v mezích použitého stolu na operačním sále) jsou určeny k:
• Obrazové navádění v diagnostických, intervenčních a minimálně invazních chirurgických zákrocích pro následující oblasti klinických aplikací: vaskulární, nevaskulární, kardiovaskulární a neurologické postupy.
• Aplikace pro zobrazování srdce včetně diagnostiky, intervenčních a minimálně invazivních operací.
Systém Philips Azurion 3 F15 obsahuje pět funkčních stavebních prvků:
1. Geometrie
2. Generování rentgenového paprsku
3. Detekce snímku
4. Uživatelské rozhraní
5. Prohlížení
Každý funkční stavební blok je podrobněji vysvětlen, včetně příslušenství.
1. Geometrie
A. Stojan 3 F15
Stojan Philips Azurion F15 je stabilní sestava C ramene a základy v podlaze. Rentgenka a plochý detektor jsou součástí C ramene. Tato kompaktní sestava poskytuje flexibilní polohování a snadný přístup k pacientovi. Robustní konstrukce zajišťuje vynikající reprodukovatelnost projekcí, potřebnou například při postupech odečítání snímků a pokročilém 3D zobrazování. Základnu lze otočit tak, aby bylo možné přistoupit k pacientovi ze tří stran.
- Otáčení základny kolem pacientského stolu: +90, 0, -90 stupňů
Stojan Philips Azurion F15 umožňuje velmi široký rozsah projekcí, včetně PA a AP zobrazování.
V poloze hlavy (poloha 0 stupňů, základna paralelně se stolem):
• rozsah otáčení C ramene (stupně): 120 LAO až 185 RAO
• rozsah nastavení úhlu C ramene (stupně): 90 CA až 90 CR (schopnost nastavení maximálního úhlu je daná polohou pacienta)
V boční poloze (poloha +90/-90 stupňů, základna kolmá na pacientský stůl):
• rozsah otáčení C ramene (stupně): 90 LAO až 90 RAO
• rozsah nastavení úhlu C ramene (stupně): 185 CA až 120 CR nebo 120 CA až 185 CR (schopnost nastavení maximálního úhlu je daná polohou pacienta)
Stojan poskytuje plně motorizované pohyby s proměnlivou a konfigurovatelnou maximální rychlostí. Společně s detekčním systémem BodyGuard umožňuje vysoký výkon ve vztahu k pacientovi.
• Variabilní rychlost otáčení C ramene až 25 stupňů/s
• Variabilní rychlost nastavení úhlu C ramene až 25 stupňů/s
Otáčení základny je motorizované, ale lze jej také provádět manuálně.
BodyGuard je detekční systém pro automatickou ochranu pacienta a zařízení. Tento detekční systém snímá objekty v blízkosti detektoru a následně omezuje pohyby systému. Z tohoto důvodu se systém Philips Azurion F15 přizpůsobuje skutečné velikosti pacienta a umožňuje plně využít vysokorychlostní pohyby.
Variabilní motorizovanou vzdálenost od zdroje k obrazu (SID) mezi ohniskem a vstupní obrazovkou dynamického plochého detektoru lze nastavit od 895 do 1 195 mm, což umožňuje vynikající přístup k pacientovi, zobrazovací pokrytí a flexibilitu projekce.

B. Opěra pacienta
Opěra pacienta standardně umožňuje velmi lehký plovoucí ruční pohyb, a to i pro těžké pacienty, díky jednonosné technologii. Dlouhá plochá deska stolu z uhlíkových vláken poskytuje dostatečný prostor k umístění, např. katétrů a endovaskulárních nástrojů. Na přání zákazníka lze standardní stolní desku nahradit stolní deskou pro neurologické zákroky. Tato stolní deska má menší šířku v hlavové části, což vede k lepšímu zobrazování při neurologických zákrocích.
• Délka desky stolu 319 cm, včetně kolejnic operačního sálu (316 cm bez kolejnic operačního sálu), s 50 cm (hlavová část desky stolu pro neurologii je široká 45 cm)
• Nosník bez kovu 125 cm
• Rozsah pohybu desky stolu 120 cm podélně a +/-18 cm příčně
• Motorizovaná úprava výšky 74–102 cm pro stůl bez otáčení a kolébky/náklonu.
• Maximální délka nosníků 223 cm , pro plné pokrytí pacienta
• Náklon stolu +17/-17 stupňů (volitelné)
• Kolébka stolu +15/-15 stupňů (volitelné)
• Rozsah otočení 270 stupňů (-90 až +180 nebo +90 až -180 stupňů), stůl lze zajistit v jakékoli poloze a zastavuje v 0, +/-13, +/-90 a +/-180 (volitelně)
• Otáčení stolu, 78,2 cm podélný posun, motorizovaný (volitelný).
• Maximální zatížení: 275 kg (pacient o hmotnosti až 250 kg plus 25 kg příslušenství nebo pacient o hmotnosti 225 kg plus 50 kg příslušenství) plus 500 N pro CPR v jakékoli podélné pozici desky stolu.
Systém Philips Azurion lze vybavit rozsáhlou sadou příslušenství, které Vám maximálně usnadní provádění zákroků. Součástí je/jsou:
• 1 cerebrální filtr
• 3 úchyty k upevnění příslušenství ke kolejnici
• 1 stojan pro nitrožilní infuzi
• 1 podložka
Matrace s pomalou paměťovou pěnou o hustotě 58 kg/m3. Tato matrace má tloušťku 7 cm a přizpůsobuje se tvaru těla pacienta. Tlak se rozděluje rovnoměrně a obnoví se, jakmile je pacient z matrace sundán. Světle žlutý potah se snadno čistí. Pacienti se na pohodlné matraci více uvolní.
2. Generování rentgenového paprsku
A. Generátor
Systém 3 F15 obsahuje integrovaný mikroprocesorem řízený generátor Certeray, který funguje na principu vysokofrekvenčního měniče. Ovládání uživatelského rozhraní tohoto rentgenového generátoru je začleněno do modulu dotykového displeje, prohlížecího modulu a překryvné grafiky na obrazovce. Generátor Certeray tvoří:
• Rentgenový generátor 100 kW
• Rozpětí napětí je 40 až 125 kV
• Maximální proud 1 000 mA při 100 kV
• Maximální trvalý výkon pro skiaskopii: 1,5 kW
• Volba programu:
• Pulzní RTG až do 3,75, 7,5, 15, 30, 60 (volitelně) snímků/s pro digitální dynamické expozice
• Pulzní rentgen pro pulzní skiaskopii (30 | 15 | 7,5 | 3,75 | 1,875 | 1,0 | 0,5 snímku/s (nastavení nejasnosti))
• Minimální čas expozice 1 ms
• EKG spouštěné snímkování: umožňuje exponovat každý vrchol QRS s volitelným časem prodlevy (volitelné)
• Automatické ovládání kV a mA pro vynikající kvalitu snímku před spuštěním, abyste ušetřili dávku
• Výkon rentgenky je součástí generátoru Certeray.
C. Rentgenka
Systém 3 F15 má integrovanou sestavu rentgenky MRC 200+ GS 0407 Maximus ROTALIX Ceramic s přepínáním mřížky.
Sestava rentgenky MRC 200+ GS 0407 a chladicí jednotka CU 3101 pro kardiovaskulární systémy obsahuje:
• Jmenovité hodnoty ohniskové vzdálenosti 0,4/0,7 mm, krátkodobé zatížení maximálně 30 a 65 kW.
• Přepínání mřížky při pulzní skiaskopii a nízkém zatížení (pro odstranění měkkého záření a zlepšení kvality snímku).
• Možnost nepřetržitého zatížení: 3 400 W (při pokojové teplotě 21 stupňů C) / 4 000 W (= maximální součinitel tepelné ztráty sestavy)
• Použití řízení dávky SpectraBeam
• Kryt rentgenky je chlazen olejem s tepelným bezpečnostním spínačem
• Maximální rychlost anodového ochlazování 1 820 kHU/min
• Akumulace tepla anody 6,4 [MHUeff]
D. Vlastní systém
• Plně digitální zobrazovací řetězec pro maximalizaci využití a technologie rentgenového generátoru, rentgenky, plochého detektoru a zpracování snímku.
• Přizpůsobitelné EPX protokoly pro každou aplikaci podle uživatelských preferencí pro různé intenzity dávky, rychlosti pulsu, nastavení filtru a zpracování snímku (redukce šumu, adaptivní vylepšení obrysů, adaptivní harmonizace)
• Vestavěné filtrování SpectraBeam s nízkoenergetickým zářením pro zlepšení kvality snímku a účinnosti dávky s rentgenkami MRC200+
• Předfiltry o ekvivalentu 0,2, 0,5 a 1,0 mm CU
• Automatické polohování klínu pro kardiochirurgii
• Kolimátor hloubky rentgenového záření s jedním poloprůhledným klínovým filtrem s ručním a automatickým polohováním.
• Xper Beam Shaping, což znamená, že clony a klíny lze polohovat na poslední pozici snímku bez potřeby rentgenového záření.
• Funkce uchopení Xper Fluoro Storage umožňuje uložit a archivovat skiaskopický snímek i poslední 20sekundovou skiaskopickou sérii. Tyto snímky nebo série lze archivovat a prohlížet jako běžnou sérii.
E. Volby uživatele
• Odnímatelná protirozptylová mřížka pro snížení dávky rentgenového záření u dětí (poměr mřížky 12 : 1)
• EKG spouštěné snímkování (EKG spouštění) nabízí možnost pořízení snímků ve stejné fázi srdečního cyklu. Uplatňuje se u skiaskopie s nízkou dávkou a expozice pro aplikace EP. Umožňuje redukci dávky pacienta snížením tepové frekvence na 1 srdeční pulz a lékař se stále může soustředit na příslušné položky (volitelné).
• Na řídicím modulu lze zvolit tři programovatelné režimy skiaskopie. - Každý režim má jinou intenzitu dávky, rychlost pulsu, nastavení filtru a zpracování snímku (redukce šumu, adaptivní vylepšení obrysů, adaptivní harmonizace).
Zpráva o dávce – sekundární záznam
Funkce Zpráva o dávce – sekundární záznam umožňuje uživateli uložit a přeposlat, ručně nebo automaticky, zprávu o dávkách pacienta do PACS ve formátu sekundárního záznamu DICOM.
Zpráva o dávce bude uložena do příslušné obrazové složky pacienta.
3. Detekce snímku
Zobrazovací řetězec s 15palcovým plochým detektorem snímků zahrnuje:
• Subsystém dynamického plochého detektoru pro skiaskopii a filmovou fluorografii o úhlopříčce 39 cm (15 palců), 26 x 29 cm, a se 7 režimy.
• 7 režimů 11*11/13,5*13,5/16*16/19*19/22*22/26*26/29*26 [cm] dynamického plochého detektoru
Čtvercové formáty s úhlopříčkou 39, 37, 31, 27, 22, 19, 15 cm (15, 14, 13, 10, 8, 7, 6 palců)
• Vnější těleso detektoru má rozměr 39,2 x 33,8 [cm]
• Digitální výstup plochého detektoru je 1 420*1 560 pixelů v hloubce 16 bitů.
• Rozestup pixelů je 184 mikronů na 184 mikronů.
• Hodnota DQE (0) je 70 %, což zajišťuje vysokou konverzi rentgenového záření na digitální obraz, při zachování vysokého MTF.
Philips Azurion nabízí paměť (volitelně možnost rozšíření) o velikosti 50 000 snímků při velikosti matice 1 024 x 1 024 a hloubce 8 nebo 10 bitů. Velikost matice 2 048 x 2 048 představuje 12 500 snímků. Maximální počet vyšetření je 999, bez omezení počtu snímků na vyšetření.
Xres je filtr pro dočasnou prostorovou redukci šumu ve více rozlišeních a pro vylepšení okrajů u intervenčních aplikací. Xres využívá plné výhody zobrazování dynamickým digitálním plochým detektorem pro zvýšení ostrosti a kontrastu a byl navržen tak, aby redukoval šum při skiaskopických a expozičních sériích. Nastavení pro Xres Cardio lze přizpůsobit k zlepšení kvality obrazu. Xres je jedinečný algoritmus zpracování snímků vyvinutý společností Philips Research pro lékařské aplikace. Xres se používá u snímacích systémů Philips MR a UZ skenerů kromě systémů Philips Azurion.

4. Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní ve vyšetřovně
Uživatelské rozhraní obsahuje řadu modulů uživatelského rozhraní ve vyšetřovně. Překryvná grafika na obrazovce, dotykový displej, Viewpad a řídicí moduly.
Překryvná grafika na obrazovce je umístěna na levé straně monitoru zobrazujícím v reálném čase/referenčním. Zobrazují se následující informace o systému:
• Indikátor rentgenu
• Teplotní stav rentgenky
• Pozice gantry ve smyslu otočení a naklonění
• Vzdálenost mezi zdrojem a obrazem
• Výška stolu
• Náklon desky stolu a úhel kolébkové pozice, pokud se uplatňuje
• Displej velikosti pole detektoru
• Obecné systémové zprávy
• Zvolená rychlost tvorby snímků
• Skiaskopický režim
• Čas integrované skiaskopie
• Dávka na pokožce: dávkový příkon během RTG, kumulativní dávka mimo RTG
• Součin dávky a plochy: dávkový příkon během RTG, kumulativní dávka mimo RTG
• Grafické panely pro specifické dávkové příkony dle oblastí těla a úrovně kumulativní dávky na pokožce ve vztahu k úrovni 2 Gy (pro srdeční zákroky)
• Stopky
Režim dotykové obrazovky
Modul dotykové obrazovky je určen k použití buď u stolu, nebo v řídicí místnosti. Modul dotykové obrazovky je vybaven dotykovou obrazovkou, kterou lze ovládat i překrytou sterilními kryty. Modul dotykové obrazovky obsahuje funkce pro více modalit, které umožňují ovládat (v závislosti na konfiguraci):
• Kompatibilní ostatní zařízení (např. IntraSight, CX50, intervenční nástroje, EchoNav, DoseAware, systém Philips Hemo)
• Rozvržení monitoru (Flexvision, přepínatelné zobrazení)
• Nastavení rentgenu (kolimace, projekce, stůl, série a zpracování)
Viewpad
Viewpad obsahuje nastaven předprogramovaných funkcí. Systém je vybaven dvěma Viewpady. K dispozici následující funkce:
• Výběr série a snímku
• Cyklus souboru a série
• Přehled souborů
• Uložení do souboru referenčních snímků
• Kopírování snímku do souboru fotografií
• Digitální (fixní) zoom a posun
• Vyvolání referenčních snímků, což znamená přepínání ovládání funkce Viewpad z monitoru zobrazujícím v reálném čase na referenční monitor
• Laserové ukazovátko určené k označení oblastí zájmu na monitorech se snímky
• LED indikace zapnutí/vypnutí laserového ukazovátka a vybití baterie
Ovládací modul.
Řídicí modul lze umístit po třech stranách pacientského stolu, přičemž intuitivně logický provoz tlačítka zůstává zachován. Řídicí modul s jednou rovinou poskytuje následující funkce:
• Rovná deska stolu
• Výška stolu
• Úhel náklonu stolu, pokud je tato funkce dostupná
• Volba vzdálenosti mezi zdrojem a obrazem
• Polohování gantry
• Otáčení gantry v ose kolmé k podlaze
• Uložení a vyvolání dvou pracovních poloh gantry, včetně SID
• Tlačítko pro reset geometrie, které resetuje stojan a stůl do výchozí polohy
• Tlačítko nouzového zastavení
• Tlačítko pro automatické nastavení polohy (APC), pokud je k dispozici
• Tlačítko pro odemknutí funkce otáčení stolu (je-li tato možnost instalována)
• Ovládání úhlu otočení a kolébkového pohybu (je-li tato možnost instalována)
• Volba úrovně skiaskopie definovaná podle nastavení
• Polohování clon a klínů
• Automatický nebo ruční poloprůhledný klínový filtr
• Funkce Xper Fluoro Storage
• Volba velikosti pole detektoru
• Reset zvukového signálu skiaskopie
• Aktivace funkce Roadmap Pro , pokud je tato funkce k dispozici
Ovládací modul je poskytován s ochranným prvkem. Tento odnímatelný prvek chrání tlačítka před neúmyslným stisknutím.
Uživatelské rozhraní v řídicí místnosti
Řídicí místnost obsahuje prohlížecí modul, barevný datový monitor a monitor pro prohlížení. Datové a prohlížecí funkce se ovládají jednou klávesnicí a myší. Prohlížecí modul nabízí základní funkce pro prohlížení. Nejvýznamnější funkce lze ovládat stisknutím tlačítka. Prohlížecí modul obsahuje následující funkce:
• Zapnutí a vypnutí
• Cyklus souboru a série
• Krokování souboru, série a snímků
• Přehled série a souboru
• Reset časovače skiaskopie
• Aktivace/deaktivace rentgenu
• Deaktivace geo
Akviziční monitor. Uživatelské rozhraní se ovládá přes standardní klávesnici a myš. Akviziční monitor slouží ke sledování případu v reálném čase na pohotovosti. Systémové údaje se zobrazují ve spodní části monitoru:
• Stopky a hodiny
• Průvodce systémem
• Součin dávky a plochy (DAP) a dávka na pokožce, jako intenzita rentgenové dávky a kumulativní dávka mimo RTG
• Nastavení rychlosti snímkování, skiaskopický režim a kumulativní doba trvání skiaskopie
• Nastavení expozice a skiaskopie jako napětí (kV), proud (mA) a čas (ms)
• Údaje geometrie jako otočení, naklonění a SID
Akviziční monitor je určen pro standardní pracovní postupy založené na plánování, přípravě, snímání, prohlížení, hlášení a archivaci.
Plánování
Na stránce plánování lze přidávat nové pacienty (dotazováním z RIS/CIS nebo lokálním vytvořením záznamu pacienta). Pacienti lze uvádět a vybírat podle data, lékaře a typu zákroku. Předchozí studie pacientů DICOM lze nahrát pomocí funkce DICOM Query Retrieve v systému Philips Azurion. Protokoly pro správu pacientů jsou flexibilní a umožňují
výběr několika studií pod jedním identifikačním číslem pacienta. To znamená, že nové studie lze připojit k dřívějšímu souboru pacienta. Navíc každá studie může obsahovat více vyšetření, aby bylo možné rozdělení pro administrativní účely. Každé vyšetření obsahuje více souborů, jako je soubor snímkování, referenční soubor a soubor výsledků QA.
Karty postupů
Karty postupů poskytují informace o sále a přípravě pacienta pro jednotlivé lékaře. Karty postupů jsou přizpůsobitelné podle nastavení a umožňují každému lékaři, aby dodal protokoly svého vlastního sálu. Karty postupů jsou určeny k eliminaci nadbytečných tištěných protokolů s pokyny.
Snímání
Stránka pro snímání obsahuje informace o aktuálně vybraném pacientovi.
Prohlížení
Stránky pro prohlížení umožňují vyhodnocení pacientů:
• Předchozí vyšetření případů
• Prohlížení studií DICOM XA nebo DICOM SC.
Archivace
Klinické studie lze archivovat na CD/DVD, USB nebo PACS. Proces archivace lze zcela automatizovat a přizpůsobit nastavení. Parametry, jako více cílů uložení, archivní formáty, lze vybrat podle individuálních potřeb a přání pro programování v rámci nastavení.
Se systémem Philips Azurion je v řídicí místnosti akviziční monitor
a monitor pro prohlížení. Monitor pro prohlížení je 24palcový barevný monitor TFT-LCD pro zdravotnické účely.
Grafické uživatelské rozhraní na monitoru pro prohlížení má následující funkce a
možnosti:
• Procházení souborů, sérií nebo snímků
• Přehled souboru a série
• Nastavení kontrastu, jasu a zvýraznění okrajů
• Označení sérií nebo snímků pro přenos
• Používání textové anotace ve snímcích
• Tisk DICOM, pokud je k dispozici
• Použití balíčků kvantitativních analýz, jsou-li k dispozici
• Funkce odčítání, je-li k dispozici
Tento systém je dodáván s tištěným a/nebo elektronickým návodem k obsluze a s letákem pro rychlý start. Tištěné návody k obsluze lze objednat bez dodatečných nákladů.
5. Prohlížení
A. Prohlížení ve vyšetřovně
Systémy Philips Azurion se dodávají s jedním barevným LCD monitorem, pro zdravotnické účely, s úhlopříčkou 27 palců a vysokým jasem pro zobrazení klinických snímků ve vyšetřovně. Tento LCD monitor je určen k prohlížení ve vyšetřovně a je určen pro lékařské aplikace. Monitory se používají pro kombinované prohlížení snímků v reálném čase a referenční zobrazení. Výběr a uložení monitoru pro prohlížení v reálném čase na referenční monitor je řízeno pomocí infračerveného dálkového ovládání na viewpadu nebo pomocí modulu dotykové obrazovky.
Překryvná grafika na obrazovce zobrazuje informace o otočení/naklonění stojanu, výšce stolu, systémové zprávy, stav zatížení rentgenky, zvolený režim skiaskopie, vybrané zorné pole detektoru, intenzitu a akumulaci součinu dávky a plochy a dávku kermy ve vzduchu.
Hlavní charakteristiky:
• barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 27 palců a vysokým jasem
• nativní formát 1 920 x 1 080 Full HD
• 10bitová stupnice šedi s korekcí stupnice šedi
• široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)
• vysoký jas (max. 650 Cd/m2, výchozí nastavení 400 Cd/m2)
• dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení
• automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení
• ovládací funkce na straně
• uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení
• překryvná grafika na obrazovce
• interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM
• vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)
• integrovaná ochrana LCD obrazovky
Pokud se uplatňuje, je součástí dodávky stropní závěs plochého monitoru pro 2 monitory (2F MCS). MCS zahrnuje motorizované nastavení výšky. Stropní závěs umožňuje flexibilní umístění monitoru v rozmezí přibližně 360 x 300 cm.
A. Prohlížení v řídicí místnosti
Systém Philips Azurion se dodává se dvěma barevnými LCD monitory s úhlopříčkou 24 palců a vysokým jasem. Barevné monitory slouží pro pořizování snímků a prohlížení.
Hlavní charakteristiky barevného monitoru jsou následující:
• barevný TFT-LCD displej s úhlopříčkou 24 palců
• nativní formát 1 920 x 1 080 Full HD
• vysoký jas (max. 400 Cd/m2, výchozí nastavení 350 Cd/m2)
• široký úhel prohlížení (přibl. 178 stupňů)
• dlouhodobá stabilita jasu pomocí stabilizačního obvodu podsvícení
• automatické ovládání jasu se senzorem podsvícení
• ovládací funkce na straně
• uživatelské programovatelné a standardní referenční nastavení
• překryvná grafika na obrazovce
• interní volitelná vyhledávací tabulka pro funkci převodu na stupnice šedi, včetně DICOM
• vnitřní napájecí zdroj (100 VAC až 240 VAC)
• integrovaný rozbočovač USB
Systém Philips Azurion zahrnuje rozhraní DICOM Image Interface, které umožňuje export klinických snímků do cílového uložení DICOM, jako je stanice CD-Medical nebo server PACS. Formáty exportu jsou založeny na protokolech DICOM 3.0. Systém exportuje klinické studie ve formátech Cardiac DICOM XA Multi-Frame nebo DICOM Secondary Capture.
Rozhraní DICOM Image Interface přenáší prostřednictvím rychlého ethernetového propojení, takže snímky jsou k dispozici on-line během několika sekund. Proces archivace lze konfigurovat pomocí nastavení rentgenu. Snímky se odesílají buď na pozadí, nebo ručně po dokončení vyšetření. Formát exportu je konfigurovatelný v matici 512 x 512 nebo 1 024 x 1 024 a hloubce 8 nebo 12 bitů. Vyšetření lze odeslat do více destinací pro účely archivace a kontroly. Rozhraní DICOM Image Interface poskytuje služby DICOM Storage a DICOM Storage Commitment. Funkce DICOM Query/Retrieve umožňuje nahrát do systému starší studie DICOM XA MF a DICOM SC. Dále lze ke studii připojit další informace, přičemž identifikace pacienta zůstává stejná.

Bezpečnost
Systém Philips Azurion funguje na operačním systému Windows 10 a nabízí funkce, jako je například zodolnění OS, AppLocker a funkce BitLocker

Servis na dálku
Přístup do systému ze vzdáleného místa je možný prostřednictvím síťového nebo modemového připojení. Vzdálený přístup k systému může zkrátit dobu potřebnou např. pro změnu nastavení systému nebo diagnostiku problémů.
Okolní prostředí
Ve společnosti Philips Healthcare cítíme odpovědnost vůči společnosti a životnímu prostředí. Nejnovější systém 3 F15 je dokonalým příkladem našeho programu EcoVision. Zkoumáním všech aspektů návrhu a vývoje 3 F15 z hlediska ochrany přírody drasticky snížil dopad výrobků na životní prostředí.

2	1	Monitor FlexVision XL
FlexVision XL je integrované zobrazovací řešení navržené tak, aby vám poskytlo plnou kontrolu nad prostředím prohlížení.
Klíčové výhody
• Snadné zobrazení k několika, až 8, video vstupů (včetně systémů třetích stran) pro informované rozhodování během procedur
• Vytváření vlastních zobrazovacích šablon na podporu různých procedur
• Rozvržení obrazovky systému FlexVision XL lze změnit z řídicí místnosti
• Zvětšení snímků pro odhalení většího počtu detailů a pohodlnější pracovní polohy
Diagnostické informace snadno a rychle dostupné na straně stolu
Když provádíte složitější procedury v současném intervenčním nastavení s menšími zařízeními v komplexní anatomii, spoléháte na to, že vás navádějí různé typy diagnostických informací. Abyste se mohli ve vyšetřovně informovaně rozhodovat, nabízí společnost Philips pokročilou digitální pracovní plochu s názvem FlexVision. Můžete zobrazit několik snímků v řadě vlastních rozvržení a velké LCD. Přiblížením a oddálením zvýrazníte jemné detaily, ale zachováte si přitom přehled o všech informacích. Můžete vytvářet vlastní zobrazovací šablony podle specifických procedur / preferencí lékaře pro snadnou podporu různých procedur.
Specifikace
1. Kompozitní video jednotka DVI.
Video jednotka DVI umožňuje uživateli nasměrování a přepínání video výstupu ze všech připojených zdravotnických přístrojů do specifických podoken 58“ barevného LCD displeje Philips s LED osvětlením pozadí ve vyšetřovně.
• Video jednotka DVI se obsluhuje z modulu dotykové obrazovky.
• Video jednotka DVI podporuje široký výběr formátu zobrazení (až 1920 x 1200)
• K složené video jednotce DVI je připojeno až 11 externích vstupů přes propojovací jednotku(y) na stěně.
2. Barevný LCD displej s vysokým rozlišením pro zdravotnické účely ve vyšetřovně
Tento displej podporuje požadavky na kvalitu obrazu pro monochromatické rentgenové snímky i barevné snímky a nahrazuje všechny displeje standardně dodávané se systémem pro vyšetřovnu.
Hlavní charakteristiky jsou:
- 58“, barevný LCD displej 8 Megapixelů
- Nativní rozlišení: 3 840 x 2 160
- Jas: Max: 700 cd/m2 (typický) stabilizovaný: 400 cd/m2
Kontrastní poměr: 1:4 000 (obvyklý)
- Široký úhel prohlížení (přibl. 176 stupňů)
- Kontrola stabilizace konstantního jasu
- Vyhledávací tabulky pro stupnici šedi, barvu a funkci přenosu DICOM
- Plná ochrana obrazovky průniku: IP-21
3. Ovládání přes velký barevný LCD displej (modul dotykové obrazovky)
• Můžete zvětšit informace v jakémkoliv stádiu během případu prostřednictvím modulu dotykové obrazovky ve vyšetřovně nebo v řídicí místnosti.
• Můžete vybírat rozvržení pro prohlížení prostřednictvím dotykové obrazovky ve vyšetřovně.
• Můžete vytvářet nová rozvržení přizpůsobením vstupů na požadovaná umístění v představených šablonách.
• Můžete nastavovat rozvržení obrazovky během procedury bez nutnosti otevírání konfigurace
• 20 rozvržení; každé rozvržení lze přizpůsobit, velikost zobrazení lze přizpůsobit podle stavové plochy rentgenu koncového uživatele tak, aby byly viditelné všechny rentgenové detaily
4. Stropní zavěšení monitoru
Stropní zavěšení monitoru pro použití ve vyšetřovně unese 58“ barevný LCD displej a poskytuje vysoce flexibilní možnosti prohlížení. Stropní zavěšení monitoru je výškově nastavitelné a lze jej posouvat po stropních kolejnicích. Lze jej umístit na kteroukoliv stranu stolu.
5. Snímek obrazovky
Funkce snímku obrazovky umožňuje uživateli skladování/ukládání záznamu zobrazení jakéhokoliv snímku ve FlexVision XL jako fotografie do aktuální akviziční studie pacienta.

3	1	Jednofázový náhradní zdroj (UPS)
Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS)
Zajišťuje integritu dat
Výpadek napájení z elektrické sítě v nemocnici během intervence může způsobit ztrátu dat. Pokud k tomu dojde, jednofázový zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) umožňuje správné vypnutí jednotek procesoru rentgenového systému.
Specifikace
V případě, že se používá (místní) třífázový náhradní zdroj (UPS), jednofázový UPS není nutný.

4	1	Vyšetřovací světlo

• Poskytuje vysoce intenzivní osvětlení léčené oblasti
• Rukojeť lze sterilizovat a používat s jednorázovým krytem
Zlepšení osvětlení léčené oblasti
Během kardiovaskulárních a neurovaskulárních procedur se někdy používá jasné světlo, které napomáhá lepšímu rozlišení patologie. Vyšetřovací světlo je navrženo tak, aby poskytovalo intenzitu osvětlení 70 000 luxů na celé léčené oblasti. Jeho rukojeť umožňuje snadné polohování a zaměření světelného paprsku. Rukojeť lze sterilizovat a používat s jednorázovým krytem.

5	1	Radiační štít
• Průhledný štít se instaluje na strop a lze jej snadno umístit tam, kde je potřeba
• Lze jej používat v kombinaci s radiačním štítem pro dolní část těla
Ochrana horní části těla před rozptýleným zářením
Radiační štíty nabízejí výraznou ochranu před rozptýleným zářením během intervencí. Radiační štít se instaluje na strop a je navržen tak, aby chránil oči a horní část těla lékaře a zaměstnanců před rozptýleným zářením během procedur. Průhledný štít se instaluje na strop a je vybaven dvoudílným závěsným ramenem. Pomocí zařízení Azurion 7 lze rameno instalovat na stropní nosič monitoru. Díky tomu je možné radiační štít snadno umístit tam, kde je potřeba. Pomocí zařízení Azurion 3 lze rameno instalovat na strop.
Lze jej používat v kombinaci s radiačním štítem pro dolní část těla, který se instaluje na stůl.
Tato možnost vyžaduje držák radiačního štítu.

6	1	Držák pro radiační Štít (ER)
• Snadné umístění radiačního štítu
Snadné umístění s radiačním štítem montovaným v systému MCC
Tento stropní držák umožňuje montáž radiačního štítu na stropní nosič monitoru (MCC) a snadné umístění štítu tam, kde je potřeba.

7	1	Zobrazování fyziologických parametrů
Funkce zobrazování fyziologických parametrů představuje rozšíření ukládání pořízených záznamů a zobrazení až čtyř fyziologických signálů v rentgenovém systému.
Obsluha může zvolit jeden ze zaznamenaných fyziologických signálů k zobrazení s pořízeným snímkem.
Umožňuje EKG spouštěné snímkování: umožňuje exponovat každý vrchol QRS s volitelným časem prodlevy.
Specifikace
– Pořízení a ukládání maximálně 4 kanálů fyziologických údajů společně s rentgenovými snímky
– Nastavení určeného ukládání všech vstupů na zapnuto/vypnuto; záznam pouze paralelně s pořizováním rentgenových snímků
– Obsluha může zvolit k zobrazení jeden ze zaznamenaných fyziologických kanálů

8	1	rozšíření paměti
Rozšíří úložnou kapacitu pro snímky ve vašem rentgenovém systému
Protože obrazová data jsou stále větší, můžete rychle dosáhnout limitu úložné kapacity ve vašem intervenčním rentgenovém systému. Rozšíření paměti zvýší úložkou kapacitu vašeho intervenčního rentgenového systému.
Specifikace
Ve výchozím stavu je k dispozici 50 000 snímků, tato volba poskytne 100 000 snímků (platí pro velikost snímku 1K2).

9	1	řídicí modul (CR)
Rozšíření ovládacího zařízení pro pohyby geometrie v monoplanárních rentgenových systémech Philips.
Klíčové výhody
• Snadné ovládání systému z jiného místa
• Intuitivní ovládání díky jednoduchému provedení
Plné ovládání tam, kde je potřebujete
Aby váš intervenční sál fungoval co nejefektivněji, bez ohledu na to, jaké je jeho uspořádání nebo jaké případy přijímá, můžete doplnit další řídicí moduly pro snadné ovládání systému z jiného místa. Každý řídicí modul funguje podle koncepce pracovního postupu Philips a umožňuje intuitivní ovládání díky jednoduchému provedení.
Specifikace
Druhý kombinovaný modul pro zobrazování a geometrii nabízí dodatečnou pomocnou funkci stojanu, stolu a zobrazování paralelně se standardním modulem na straně stolu. Moduly jsou připojeny v konfiguraci master-slave (hlavní-podřízený). Jakákoli aktivace hlavního modulu okamžitě deaktivuje podřízený modul. 2. modul je připojen v řídicí místnosti.

10	1	Nožní spínač v řídicí místnosti
• Použití rentgenu z řídicí místnosti
Použití rentgenu z řídicí místnosti
Rentgenové systémy Philips se standardně dodávají s nožním spínačem pro použití ve vyšetřovně. Chcete-li použít rentgen z řídicí místnosti, je k dispozici další nožní spínač pro použití v řídicí místnosti. Oba nožní spínače fungují stejně. Nožní spínač v řídicí místnosti se dodává se snímatelným ochranným krytem, který zabrání neúmyslné radiaci rentgenu.

11	1	Interkom
• Zlepšení komunikace mezi vyšetřovnou a řídicí místností
Zlepšení komunikace
Dálkové komunikačním zařízení (interkom) slouží ke komunikaci mezi vyšetřovnou a řídicí místností. K systému lze připojit samostatné komunikačním zařízení a umístit je na upřednostňované pracoviště v řídicí místnosti nebo vyšetřovně. Funkci poslechu lze u každého komunikačního zařízení zvolit samostatně. Aktivace funkce hovoru na vybraném komunikačním zařízení automaticky deaktivuje funkci hovoru na jiném komunikačním zařízení.

12	1	Otočení základny stolu
• Flexibilní polohování pro angiografii horních končetin
• Snadný přesun pacienta
Flexibilní polohování a přesuny
Transradiální přístup, angiografie a horních končetin přesun pacienta jsou díky naší funkci Otočení základny stolu tak jednoduché, jako nikdy dříve. Funkce otáčení pomocí stisknut jedním prstem umožňuje polohování pacienta bez námahy. Pohyb vykazuje méně tření, takže přesun větších pacientů je snazší. Pojistný mechanizmus zajistí desku stolu na místě a zabrání jí v pohybu.

13	1	možnost náklonu stolu
Možnost náklonu stolu poskytuje přesné zobrazování kontrastního média, krve nebo objektů v těle.
Klíčové výhody
• Naklonění stolu na podporu procedur orientovaných na gravitaci a punkcí
• Udrží oblast zájmu v izocentru rotace a angulace
• Umožňuje přesnější zobrazování kontrastního média, krve nebo objektů v těle
Přesné zobrazování během procedur orientovaných na gravitaci a punkcí
Chcete-li získat vysoce kvalitní výsledky a vyhnout se opětovnému pořizování snímků během orientovaných na gravitaci nebo punkcí, je důležité udržet za všech okolností oblast zájmu vycentrovanou. Volba náklonu umožňuje naklonění stolu. Když se stůl nakloní, rentgenový svazek se automaticky přizpůsobí pohybu tak, aby byla oblast zájmu udržena v izocentru rotace a angulace stojanu. Díky tomu oblast zájmu zůstane vždy vycentrovaná a je možné přesné zobrazování kontrastního média, krve nebo objektů v těle.
Stůl plave i při naklonění a oblast zájmu lze sledovat posouváním desky stolu. V případě kombinace s volbou Bolus Chase umožňuje volba naklonění stolu provedení flebografie s pacientem nakloněným s hlavou nahoru.
Specifikace
• Výška motorizovaného stolu od 78,5 do 103,5 cm
• Maximální rozsah náklonu: -17 stupňů (hlavou dolů) až +17 stupňů (hlavou nahoru).
• Rychlost náklonu: 2 stupně/s
• Automatický bezpečnostní systém s manuálně zadanými parametry
• Rozsah posouvání na nakloněné rovině: stejný jako specifikace standardní desky stolu (podélně 120 cm, laterálně 36 cm)
• Ovládací prvky s jednoduchou obsluhou

14	1	Dlouhá matrace pro kardiologické aplikace
• Zvyšuje pohodlí pacienta
• Přizpůsobuje se tvaru těla pacienta
Vylepšení pohodlí pacienta během kardiologických vyšetření
Pro vylepšení pohodlí pacienta během kardiologických vyšetření je možné použít nafukovací matraci bez obsahu latexu. Je extra dlouhá, aby bylo možné dobře uložit pacienta na desku stolu, a přizpůsobuje se tvaru těla pacienta. Tlak v matraci se rovnoměrně rozkládá, takže se rychle vrátí do původního tvaru.
Rozměry matrace:
Délka: 3 165 mm
Šířka: 500 mm
Výška: 70 mm
Poloměr: 150 mm
15	1	Úchyty k upevnění příslušenství ke kolejnici
• Praktické umístění příslušenství
Praktické umístění příslušenství
Během chirurgických a intervenčních procedur je někdy vhodné připevnit příslušenství k pomocné kolejnici OP (operačnímu profilu). Ke stolu lze připojit sadu tří úchytů k upevnění příslušenství ke kolejnici OP. Příslušenství, jako je například retraktor, držák prostěradla a další, lze vložit a upevnit do otvoru v úchytech. To uživateli při práci nabízí pohodlný přístup k příslušenství.
Specifikace
• Kompatibilní se stoly Angio Diagnost 5 a Angio Diagnost 7.
• Sada 3 úchytů.

16	1	Na stůl instalovaný radiační štít
Na stůl instalovaný radiační štít pro další ochranu lékaře a zaměstnanců před rozptýleným zářením
Klíčové výhody
• Průhledný štít se instaluje na strop a lze jej snadno umístit tam, kde je potřeba
• Lze jej používat v kombinaci s radiačním štítem pro dolní část těla
Ochrana horní části těla před rozptýleným zářením
Radiační štíty nabízejí výraznou ochranu před rozptýleným zářením během intervencí. Radiační štít se instaluje na stůl a je navržen tak, aby poskytoval dodatečnou ochranu pro lékaře a zaměstnance před rozptýleným zářením během procedur. Štít se skládá ze dvou ochranných dílů: dolního štítu a horního štítu. Štít je speciálně vržen pro použití se zařízením AD5 a pacientským stolem.
Štíty lze nainstalovat na levé nebo pravé kolejnice pro příslušenství stolu. Každý radiační štít lze snadno otočit a uložit pod desku stolu, aby bylo možné připravit pacienta. Horní štít lze umístit vzpřímeně pro poskytování ochrany nebo jej lze složit a uvolnit tak přístup k pacientovi.
Specifikace
• Dolní štít měří 70 cm na výšku a 80 cm na šířku, má tvar křivky, ekvivalent olova 0,5 mm Pb.
• Horní štít měří 40 cm na výšku a 50 cm na šířku, ekvivalent olova 0,5 mm Pb.
• Montážní úchyt
• Dokování zařízení pro montáž na stěnu.

17	1	posuvný držák
Posuvný držák je volitelné rozšíření možností ovládání plovoucích pohybů desky stolu v kardiovaskulárních a neurologických systémech
Klíčové výhody
• Flexibilní polohování během kardiologických a neurologických procedur
Flexibilní polohování během kardiologických a neurologických procedur
Aby bylo možné flexibilnější polohování během kardiologických a neurologických procedur, lze použít volbu posuvného držáku pro provádění plovoucích pohybů stolu. Posuvný držák zajišťuje pevné uchycení desky stolu a může uvolňovat a aplikovat brzdy desky stolu. Může být připojen kdekoliv podél desky stolu a kolejnice pro příslušenství, aniž by byl ovlivněn plovoucí rozsah.
Specifikace
Posuvný držák s kabelem a konektorem
Svorka pro upevnění na desku stolu
Svorka pro upevnění na kolejnici pro příslušenství

18	4	Izolovaná propojovací jednotka na stěně
Izolovaná propojovací jednotka na stěně slouží pro podporu zobrazování externího video zdroje na monitoru ve vyšetřovně.
Klíčové výhody
– Streamování videa z jiných modalit na intervenční rentgenové soupravě:
• Připojení externího videa ve vyšetřovně
Snadné streamování videa do jiných míst
Mnoho intervenčních zařízení používá video k záznamu a streamování obrazu z jiných modalit na intervenční rentgenové soupravě pro účely školení nebo prezentace. Videojednotka pro připojení ve stěně (VWCB) umožňuje připojení zdroje videa prostřednictvím standardního kabelu nebo konektoru DVI a bezztrátový přenos video signálu přes přibližně 30 metrů dlouhý kabel. Lze ji namontovat do vyšetřovny nebo řídicí místnosti podle toho, kde se nachází zdroj videa.
Specifikace
Počet jednotek VWCB je třeba spočítat následovně:
Pro každý videosignál prostřednictvím MultiVision: 1 jednotka VWCB (max. = 4)
Pro každý videosignál do zařízení FlexVision XL na kardiologickém systému: 1 jednotka VWCB (max. = 9)
Pro každý videosignál do zařízení FlexVision XL na kardiovaskulárním systému: 1 jednotka VWCB (max. = 8)
Pro každý videosignál jiného výrobce přímo připojený k displeji LCD a zařízení MCS: 1x jednotka VWCB.
Poznámka:
Žádná jednotka VWCB není třeba, je-li videosignál připojený přímo k vyhrazenému displeji LCD z následujících zdrojů:
1) Režim slave live/ref
2) Intervenční HW (XtraVision), IntelliSpace Portal, Philips Xcelera (pouze pro pracovní stanice s nainstalovaným rentgenovým systémem Philips)
3) XperIM

19	1	TERMINAL BLOCK (WKN70) CRC-D

20	3	Zadní kryt skříně
Zadní kryt skříně

21	1	Cabinet Rear Cover Deep

22	1	PODLAHOVÁ DESKA AD5/AD7(NEOT.)
Tato jednotka je základním předpokladem pro instalaci stolu. Tuto položku lze objednat předem, aby bylo možné předem připravit nemocniční pokoj pro instalaci stolu.
Kompatibilní s:
Pacientským stolem, s otočným mechanizmem i bez něj

23	1	Podlahová deska pro stojan ramene C
Vyžadováno jako předběžná dodávka materiálu pro instalaci podlahového stojanu ramene C.

24	1	Úchytky kolejnic pro MCC (390 cm)
Obsahuje:
- 2 kolejnice s úchytem dlouhé 390 cm.
- Montážní materiál pro rozteč kolejnic 200 cm.

25	1	STROPNÍ NOSIČ MONITORU
Stropní nosič monitoru

Příloha č. 2 – Pravidla používání datové sítě FNUSA externími uživateli

# Pravidla používání datové sítě FNUSA externími uživateli

Pojem	Vysvětlení pojmu
Externí uživatel (dále jen uživatel)	Osoba, která není v pracovně právním vztahu k FNUSA a využívá prostředky ICT FNUSA.
Poskytovatel připojení	Pracovník Úseku informatiky FNUSA odpovědný za / poskytování prostředků ICT, kontaktní e-mail: evpn@fnusa.cz

Zkratka	Vysvětlení zkratky
FNUSA	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
ICT	Informační a komunikační technologie

1. Práva a povinnosti uživatelů
  1. uživatel připojení do sítě FNUSA smí používat vzdálené připojení pouze k účelům souvisejícím s výkonem smluvní činnosti v takovém rozsahu, který odpovídá nezbytným potřebám uživatele pro výkon této činnosti,
  2. uživatel připojení do sítě FNUSA je povinen používat své připojení takovým způsobem, který nenaruší funkci sítě ani práva ostatních uživatelů,
  3. uživatel připojení do sítě FNUSA je povinen chránit svá hesla či jiné přístupové údaje (certifikáty) před vyzrazením, a v případě podezření, že přístupové údaje zná jiná osoba, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit poskytovateli připojení,
  4. uživatel připojení do sítě FNUSA je povinen zabránit využití či zneužití jeho vzdáleného připojení třetí osobou,
  5. uživatel připojení do sítě FNUSA je povinen chovat se v souladu s dobrými mravy a právním řádem České republiky,
  6. pominou-li důvody pro potřebu připojení do sítě FNUSA, musí tuto informaci uživatel neprodleně nahlásit poskytovateli připojení a připojení mu bude zrušeno.

1. Nepovolené činnosti
  1. uživatel připojení do sítě FNUSA nesmí v žádném případě poskytovat informace o přístupu, přístupová hesla, certifikáty, další citlivé informace a ani jejich části třetím osobám,
  2. uživatel připojení do sítě FNUSA nesmí v žádném případě předávat jakékoli důvěrné informace získané tímto přístupem třetím osobám (číselníky, databáze, atd.),
  3. uživatel připojení do sítě FNUSA nesmí v síti FNUSA vyhledávat důvěrné informace, snažit se získat neautorizovaný přístup k souborům i prostředkům sítě a podobně,
  4. uživatel připojení do sítě FNUSA nesmí v rámci FNUSA instalovat nebo ukládat jakýkoli neautorizovaný, nelegální nebo škodlivý software či data,
  5. nesmí provozem svého zařízení ohrožovat stabilitu počítačové sítě,
  6. uživatel nesmí nepřetržitě ponechat aktivní přístup do sítě FNUSA.

1. Porušení pravidel
  1. uživateli, který poruší tato pravidla, bude právo přístupu do sítě FNUSA neprodleně odebráno, o čemž bude uživatel následně ze strany poskytovatele připojení informován,
  2. uživatel připojení do sítě FNUSA plně zodpovídá za škody vzniklé v důsledku zneužití jeho přístupu nebo poskytnutím přístupu do sítě FNUSA třetí osobě,
  3. uživatel připojení do sítě FNUSA je plně zodpovědný za obsah svého datového prostoru.

Odpovědnost za škody
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, ani její zaměstnanci, nenesou odpovědnost za jakoukoli škodu, vzniklou externím uživatelům v souvislosti s funkčností či nefunkčností vzdáleného připojení, případně blokací přístupu ze strany FNUSA.
Závěrečná ustanovení
Přístup do sítě FNUSA je realizován prostřednictvím protokolu OpenVPN zabezpečeným certifikátem vydaným na konkrétní osobu s přihlašovacím jménem a heslem. Certifikát má platnost 1 rok a minimálně 10 pracovních dní před vypršením jeho platnosti je nutno požádat o jeho prodloužení prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu evpn@fnusa.cz.

Přístupy do sítě FNUSA budou monitorovány a v případě podezření ze zneužití přístupu může poskytovatel připojení tento přístup uživateli bez předchozího varování zablokovat. O zablokování tohoto přístupu bude uživatel následně informován e-mailem odeslaným na adresu zadanou v žádosti o přístup.

Poskytovatel připojení nesleduje obsah komunikace, ale v případě nutnosti si vyhrazuje práva přístupu a práva pro odkrytí komunikace. Odpovídající části logů je oprávněn použít v souvislosti s identifikací zneužívání sítě anebo služeb sítě. Na vyžádání a je-li to nezbytné, je v těchto případech oprávněn poskytnout uložené informace i třetím stranám (poskytovatelům identit, poskytovatelům zdrojů a orgánům činným v trestním řízení).

Uživatel svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen s obsahem tohoto dokumentu, jeho obsah v plném rozsahu pochopil a bude se jím řídit. Uživatel si je dále vědom, že je povinen se řídit dalšími pokyny poskytovatele připojení a respektovat administrativní opatření regulující přístup k ICT FNUSA. Uživatel si je rovněž vědom nutnosti požádat o obnovení platnosti certifikátu minimálně 10 pracovních dní před vypršením jeho platnosti prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu evpn@fnusa.cz.

Uživatel svým podpisem rovněž stvrzuje převzetí přístupových údajů.

Jméno a příjmení podnikatele nebo název firmy	Philips Česká republika s.r.o.
IČO	63985306
Sídlo či místo podnikání	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 - Karlín
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)		Datum	Podpis

Příloha č. 3 – Harmonogram

Termín	Popis činnosti
14.8.2023	Demontáž a odvoz stávajících přístrojů
Zařízení pro provádění intervenčních elektrofyziologických a kardiovaskulárních procedur
15.8.2023 - 25.8.2023	Stavební úpravy a předinstalační příprava
28.8.2023 – 8.9.2023	Návoz, instalace, zaškolení, ZKS
Zařízení pro provádění kardiologických implantačních výkonů
15.8.2023 – 8.9.2023	Stavební úpravy a předinstalační příprava
11.9.2023 – 22.9.2023	Návoz, instalace, zaškolení, ZKS
25-26.9.2023	Předání obou přístrojů do provozu