Příloha č. 1 kupní smlouvy

Technická specifikace
EKG přístroj
	Specifikace
	Splňuje nabízený přístroj daný parametr?

	Typ přístroje
	Ano SE-1201

	přenosné EKG
	Ano

	12 kanálové
	Ano

	záznam na termocitlivý papír
	Ano

	papír o šířce 210 mm
	Ano

	automatický a manuální záznam
	Ano

	displej pro zobrazení křivek, musí umět zobrazit až 12 kanálů
	Ano

	citlivost minimálně v těchto hodnotách 2,5, 5, 10, 20 mm/mV
	Ano

	rychlosti zápisu minimálně 5, 25, 50 mm/s
	Ano

	baterie
	Ano

	schopné dostatečně odfiltrovat rušivé signály
	Ano

	záznam EKG pacientů a databáze pacientů v paměti EKG, minimálně 50
	Ano

	přenesení dat z paměti EKG do software pro EKG na serveru
	Ano

	možnost instalace WIFI modulu pro automatický přenos dat do software, WIFI modul může být, ale zatím není nutný jako součást dodávky
	Ano

	alfanumerická klávesnice buď mechanická nebo pomocí dotykového displeje
	Ano

	interpretace EKG křivek
	Ano

	detekce arytmií
	Ano

	detekce odpadlých elektrod
	Ano

	detekce kardiostimulátoru, ochrana proti defibrilaci
	Ano

	analýza EKG záznamu
	Ano

	záznamové a archivační síťové software s instalací na server, přístupy přes neomezený počet počítačů, stahování dat z EKG na neomezený počet počítačů, minimálně 5 přístupů současně (s otevřeným vyšetřením může pracovat jen jeden uživatel), rozměření, interpretace, porovnání EKG a proměření zvolených QRS komplexů, práce se záznamy, provádění analýz a úprav, export záznamů analýz, tisk záznamů analýz na běžné tiskárně u počítačů
	Ano

	V případě potřeby (na vyžádání objednatele) rozšíření o možnost odesílání dat do systému PACS (DICOM), možnost integrace do nemocničních informačních systémů prostřednictvím protokolu HL7 (aby mohla být všechna data sdílena v počítačové síti)
	Ano

	software musí umět pracovat minimálně na počítačích s Windows 7 a 10
	Ano

	aktualizace software zdarma
	Ano

	vozík
	Ano

	rameno pro pacientský kabel
	Ano

	Součástí dodávky (i ceny uvedené ve smlouvě) je server, a to v takové konfiguraci, aby server splňoval technické požadavky pro dodané EKG a software, s kapacitou úložiště minimálně 10.000 záznamů ročně po dobu 10 let, dodavatel je povinen zajišťovat veškerý servis k serveru a softwaru
	Ano


V Hradci Králové dne 4. 7. 2016
………………………………………

Tomáš Joukl
