|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\*****Splněno ANO/NE** |
| **Odsávání chirurgického kouře** | **2 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 2 ks odsávání chirurgického kouře pro odd. gynekologie nemocnice v Karlových Varech, KKN a.s.**Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže***\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny* |  |
| ***Obchodní název a typové označení přístroje*** | **TBH GL230 SET-D** |
| ***Výrobce přístroje*** | **TBH GmbH, Německo** |
| **Požadované parametry** |  |
| Filtrace s účinností  | min. 99,90% | ANO |
| Předfiltr | min. M5 | ANO |
| HEPA filtr třídy | min. H13 | ANO |
| Kombinovaný uhlíkový filtr s BAC | min. AC+BAC | ANO |
| Indikátor výměny filtru | ANO | ANO |
| Ovládání výkonu motoru | ANO | ANO |
| Typ motoru bezuhlíkový | ANO | ANO |
| Hlučnost | max. 53db(A) | ANO |
| Průměr odsávacího ramene | 75 mm | ANO |
| Délka odsávacího ramene | min. 1100 mm | ANO |
| Rozsah ovládání průtoku vzduchu | min.100 – max.300 m³/h | ANO |
| Příkon motoru  | 0,6 kW | ANO |
| Nožní ovladač | ANO | ANO |
| Zapnutí a vypnutí jedním dotykem | ANO | ANO |
| Displej | ANO | ANO |
| Zobrazení aktuálního odsávacího výkonu | ANO | ANO |
| Počítadlo provozních hodin | ANO | ANO |
| Zobrazení stavu filtru | ANO | ANO |
| Zobrazení chybových hlášení | ANO | ANO |
| Snadná výměna filtrů | ANO | ANO |
| Manuální ovládání rychlosti | ANO | ANO |
| Modifikační sací víko pro upgrade na čističku vzduchu | ANO | ANO |
| Digestořový nástavec na rameno – čirý PETG  | min. 420x360mm | ANO |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ANO** | ANO |

V Rumburku dne Za uchazeče: ……………………………