|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky**  | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\*****Splněno ANO/NE** |
| **EKG včetně vozíku** | **4 ks** | **4 ks** |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 4 ks EKG včetně vozíku na odd. ARO, interna a chirurgie pro nemocnici Cheb, KKN a.s.**Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže***\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny* |  |  |
| **Specifikace dodávky**  | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\*****Splněno ANO/NE** |
| **Elektrokardiograf s pojízdnou konstrukcí** | **4 ks** | **4 ks** |
| ***obchodní název a typové označení přístroje*** |  | ***SE-1201*** |
| ***výrobce přístroje*** |  | ***Edan Instruments,******Inc.*** |
| **Technické parametry:** |  |  |
| 12ti svodové EKG s alfanumerickou klávesnicí | ano | Ano |
| režim automatický, manuální | ano | Ano |
| maximální váha 6 kg (včetně baterie a příslušenství) | ano | Ano |
| barevná dotyková obrazovka minimálně 7“ | ano | Ano |
| možnost tisku na termocitlivý papír formátů:* A4 nebo
* překládaný A4 (210 mm×140 mm)

***\*zadavatel nepřipouští výsledný formát menší nežli A4, a to z důvodu odečítání údajů z vytištěných 12-ti svodových křivek***  | ano | Ano |
| minimálně rozsah tepové frekvence 30 BPM - 300 BPM | ano | Ano, 30 BPM - 300BPM |
| frekvenční odezva minimálně v rozsahu 0,05 - 250Hz | ano | ano, 0.01Hz - 300Hz |
| slovní interpretace záznamu a rozměření nasnímaných křivek – návrh diagnózy | ano | Ano |
| minimálně kontrola jmenovitého kontaktu elektrod | ano | Ano |
| vzorkovací frekvence pro registraci kardiostimulátoru minimálně 15kHz/kanál | ano | ano, 16kHz |
| ochrana proti defibrilaci | ano | Ano |
| synchronizace času na EKG zařízeních (čas nasnímání EKG záznamu je klíčovým údajem pro stanovení příslušných léčebných opatření) | ano | Ano |
| uchování minimálně 200 záznamů v interní paměti  | ano | ano, až 800 |
| kombinované napájení ze sítě / z baterie | ano | Ano |
| nastavitelná rychlost posuvu papíru 5/10/25/50 mm/s | ano | Ano |
| připojení EKG do nemocniční sítě prostřednictvím portu LAN a přenosu záznamů v PDF formátu, protokolem FTP, pro možnost nahlížení EKG záznam na kterémkoliv zařízení PC bez nutnosti dalších nákladů | ano | Ano |
| podpora komunikačních protokolů FDA-XML | ano | Ano |
| uživatelský manuál v českém jazyce | ano | Ano |
| BTK po dobu záruky zdarma | ano | Ano |
| Při dodání 5 ks termocitlivého papíru pro každý přístroj | Ano | Ano |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** | Ano |

*\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..