| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| ICG věž pro laparoskopickou operativu | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena ICG věž pro laparoskopickou operativu: 1 ks pro oddělení centrální operační sály (COS) v KV, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje | Olympus Visera Elite III, OTV-S700 |
| Výrobce přístroje | Olympus |
| Medicínský účel, použití: Přístrojové vybavení, navzájem plně kompatibilní, tvořící univerzální část stávajícího laparoskopického operačního vybavení centrálních operačních sálů | ANO | ANO |
| Videoprocesor: | 1 ks | Olympus OTV-S700 |
| Medicínská certifikace | ANO | ANO |
| Minimálně 4K zobrazení (3840x2160p) | ANO | ANO 4K zobrazení (3840x2160p) |
| Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem v českém jazyce | ANO | ANO |
| Výstupy - min. 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI, 3x 3G/HD-SDI, 1x HD-SDI | ANO | ANO 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI, 3x 3G/HD-SDI, 1x HDSDI |
| Funkce HDR | ANO | ANO |
| Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu | ANO | ANO |
| Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu | ANO | ANO |
| Umožňuje registraci a uložení až 20 uživatelských profilů | ANO | ANO až 20 uživatelských profilů |
| Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu | ANO | ANO |
| Systém podporuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu na rozlišení blízké 4K v případě propojení se systémem o nižším rozlišení | ANO | ANO |
| Integrované nebo samostatné, kompatibilní záznamové zařízení pro možnost pořízení snímků a videí (viz. položka záznamové zařízení) | ANO | ANO řešeno kompatibilním samostatným záznamovým zařízení, videoprocesor také automaticky zahrnuje záznamové zařízení pro pořízení pouze snímků |
| Zahrnuje režim pro zobrazení ICG, který obsahuje minimálně 3 ICG módy vč. "white light overlay" (kombinace zelené fluorescence s barevným 4K obrazem) | ANO | ANO obsahuje 3 ICG módy vč. white light overlay |
| Možnost budoucího rozšíření na zobrazování 3D bez nutnosti dokupování dalšího fyzického modulu věže | ANO | ANO |
| Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazení, řízeno hardwarem | ANO | ANO |
| Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole a datová spolupráce se zdrojem světla | ANO | ANO |
| Světelný zdroj: | 1 ks | Olympus CLL-S700 |
| Samostatný nebo integrovaný LED zdroj studeného světla | ANO | ANO – samostatný LED zdroje světla |
| Výkon LED světelného zdroje min. odpovídající výkonu 300 W xenonu | ANO | ANO odpovídající výkonu 300 W xenonu |
| Životnost LED lampy min. 10000 hodin | ANO | ANO 10 000 hodin |
| Umožňuje: zobrazení bílým světlem úzkopásmové zobrazení, které je řízeno hardwarem | ANO | ANO |
| Zdroj světla je ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu, či kamerové hlavy | ANO | ANO |
| Zahrnuje režimy osvětlení pro ICG diagnostiku | ANO | ANO |
| Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole a datová spolupráce s procesorem | ANO | ANO |
| Možnost také manuálního řízení intenzity osvětlení | ANO | ANO |
| Operační monitor hlavní: | 1 ks | Sony LMD-XH320ST |
| Úhlopříčka min. 31“ | ANO | ANO 32“ |
| Medicínská certifikace | ANO | ANO |
| Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160p. | ANO | ANO 3840 x 2160p |
| Svítivost min. 1500 cd/m2 | ANO | ANO až 1750 cd/m2 |
| Kontrast min. 1 000 000:1 | ANO | ANO 1 000 000:1 |
| Vstupy: min. 2x 12G-SDI , 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display Port | ANO | ANO 2x 12G-SDI , 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display Port |
| Výstupy: min. 3x 12G-SDI, 1x 3G-SDI | ANO | ANO 3x 12G-SDI, 1x 3G-SDI |
| Funkce zoom – zvětšení min. ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x) | ANO | ANO ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x) |
| Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180° | ANO | ANO |
| Integrovaná funkce upscalingu na rozlišení 4K při propojení se systémy s nižším rozlišení | ANO | ANO |
| Antireflexní úprava | ANO | ANO |
| Monitor umožňuje zobrazení 2D i 3D | ANO | ANO |
| Funkce HDR | ANO | ANO |
| Ochranný kryt na monitor pro bezpečnou manipulaci při převážení věže | ANO | ANO |
| Umístění hlavního monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku | ANO | ANO |
| Hmotnost monitoru max. 12 kg | ANO | ANO 10,5 kg |
| Laparoskopická kamerová hlava: | 1 ks | Olympus CH-S700-XZEA |
| 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 | ANO | ANO 4K CMOS v nativním rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 |
| Možnost využití i pro IR aplikace pomocí ICG kontrastu - přepínání ICG režimů a režimu white light pomocí tlačítek na kamerové hlavě bez nutnosti měnit zapojení přístrojů během operace | ANO | ANO |
| Požadována technologie rychlého ostření jedním tlačítkem na kamerové hlavě | ANO | ANO |
| Požadována technologie kontinuálního samoostření – kamerová hlava automaticky sama zaostří vždy po jejím pohybu a vizualizaci jiného místa | ANO | ANO |
| Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | ANO | ANO |
| Digitální zoom nastavitelný až v 6 stupních (1,0; 1,2; 1,4; 1,6 ; 1,8; 2,0) | ANO | ANO v 6 stupních (1,0; 1,2; 1,4; 1,6 ; 1,8; 2,0) |
| Min. 3 samostatná programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě | ANO | ANO 3 samostatná programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě |
| Autoklávovatelné provedení | ANO | ANO |
| Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců | ANO | ANO |
| Hmotnost max.: 300 g | ANO | ANO 270 g |
| 4K laparoskopická optika s technologií ED skleněných čoček a možností zobrazit kromě klasického bílého světla také ICG. 30°, pr. 10 mm, vč. sterilizačního kontejneru | 4 ks | ANO, 4K optiky, 10 mm, 30°, universální pro klasické zobrazování i ICG zobrazování, vč. požadovaného příslušenství |
| Světlovodný kabel, délka min. 3 m | 4 ks | ANO, délka 3 m |
| Insuflátor: | 1 ks | Olympus UHI-4 |
| Maximální průtok min. 45 l/min | ANO | ANO 45 l/min |
| Nutnost automatické kontroly a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta) | ANO | ANO |
| Indikátor stavu láhve s CO2 | ANO | ANO |
| Rozsah tlaku min. 3 - 25 mm Hg | ANO | ANO 3 - 25 mm Hg |
| Volitelná rychlost průtoku – min. 3 nastavené rychlosti | ANO | ANO 3 nastavené rychlosti s možností jednoduchého nastavení uživatelem |
| Přístroj má desuflační režim, kdy desuflace je automaticky spuštěna elektrochirurgickým generátorem při použití elektrochirurgického nástroje | ANO | ANO |
| Možnost také manuálního spuštění desuflace | ANO | ANO |
| Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu | ANO | ANO |
| Dětský režim pro insuflaci malých dutin | ANO | ANO |
| Možnost připojení na centrální rozvod CO2 | ANO | ANO |
| Včetně základního příslušenství pro provoz (insuflační a desuflační hadice, vysokotlaká hadice, filtr, hadice k centrálnímu rozvodu CO2) | ANO | ANO |
| Integrovaný, nebo samostatný modul předehřevu CO2 vč. 2 ks insuflačních hadic s předehřevem, resterilizovatelných na neomezený počet sterilizací | ANO | ANO samostatný kompatibilní modul, včetně 2 ks požadovaných resterilizovatelných insuflačních hadic s předehřevem (na neomezený počet sterilizací) |
| Multioborový elektrokoagulační systém: | 1 ks | Olympus ESG-400 |
| Multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu | ANO | ANO |
| Monopolární a bipolární režimy, módy pro řez a koagulaci. (čisté, smíšené, sprej, urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskoskopické mody pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru) | ANO | ANO |
| Výkonový rozsah min. 0 – 320 W | ANO | ANO 0 – 320 W |
| Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie | ANO | ANO |
| Víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta | ANO | ANO |
| Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření | ANO | ANO |
| Možnost připojení min. 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně | ANO | ANO možnost zapojení 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně |
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | ANO | ANO |
| Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) | ANO | ANO |
| Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce | ANO | ANO |
| Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace | ANO | ANO |
| Módy pro bipolární řezání tkáně a minimálně tři módy bipolární koagulace | ANO | ANO 2 módy pro bipolární řezání a 7 módů bipolární koagulace |
| Tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace) | ANO | ANO |
| Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje | ANO | ANO |
| Možnost uložení min. 30 nejčastěji používaných parametrů s textovým popisem s možností programování uživatelem | ANO | ANO až 39 parametrů |
| Možnost softwarového update | ANO | ANO |
| Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji | ANO | ANO |
| Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole | ANO | ANO |
| Generátor umožňuje připojení nástrojů pro pokročilou laparoskopickou operativu, využívající pokročilou bipolární technologii s možností disekce, úchopu a řezu tkání, se schopností tavení cév až do průměru 7 mm | ANO | ANO |
| Možnost rozšíření o kompatibilní modul hybridní technologie umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlý, bezpečný řez a zároveň koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7 mm | ANO | ANO |
| Včetně dvojpedálu pro monopolární řezání a koagulaci a pedálu pro bipolární režimy, vč. monopolárního a bipolárního kabelu, vč. kabelu k neutrální elektrodě | ANO | ANO |
| Multiindikační oplachová pumpa vč. integrovaného odsávání: | 1 ks | W.O.M. PM304 |
| Oplachovací a odsávací peristaltická pumpa | ANO | ANO |
| Zahrnuje režim pro laparoskopii, urologii a hysteroskopie | ANO | ANO |
| Ovládání pomocí intuitivního dotykového displeje se zpětnovazebnými pokyny (správné nasazení hadice, počet zbývajících životů očipovaných hadic, hodnoty tlaků a možnost jejich úpravy) | ANO | ANO |
| Průtok u režimu laparoskopie min. 1,8 l/min, Tlak režimu laparoskopie min. 400 mmHg | ANO | ANO průtok 1,8 l/min, tlak 400 mmHg |
| Hysteroskopie: průtok min. v rozsahu 50-500 ml / min, tlak min. v rozsahu 15-150 mmHg | ANO | ANO průtok v rozsahu až 25-500 ml/min, tlak v rosahu až 5-150 mmHg |
| Urologie: průtok min. v rozsahu 50-500 ml / min, tlak min. v rozsahu 15-150 mmHg | ANO | ANO průtok v rozsahu až 25-500 ml/min, tlak v rozsahu až 10-150 mmHg |
| Podtlak u odsávání min. 60 kPa | ANO | ANO 60 kPa |
| Výkon sání min. 2l /min | ANO | ANO 2 l/min |
| Včetně základního příslušenství pro provoz (oplachové hadice na celkem min. 60 výkonů, hadice vakuum, odpadní lahev a min 80 odpadních jednorázových vaků, filtr) | ANO | ANO |
| Semirigidní ureteroskop: | 2 ks | Olympus WA2UR14A |
| Resterilizovatelný semirigidní ureteroskop (parní sterilizátor 134°C) | ANO | ANO |
| Maximální vnější průměr 10,5 Fr. | ANO | ANO 10,4 Fr. |
| Maximální vnější průmer distálního konce 7,5 Fr. | ANO | ANO 7,3 Fr |
| Úhlový okulár pro připojení kamerové hlavy | ANO | ANO |
| Pracovní délka minimálně 420 mm | ANO | ANO 430 mm |
| Úhel pohledu 5° | ANO | ANO |
| Vestavěný moiré filtr | ANO | ANO |
| Atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“ | ANO | ANO |
| Antireflexní úprava distálního konce | ANO | ANO |
| Přímý pracovní kanál o minimálním průměru 6 Fr. | ANO | ANO 6,4 Fr |
| Dvojitý vstup do pracovního kanálu | ANO | ANO |
| Vstupní a výstupní konektory k připojení proplachu | ANO | ANO |
| 10 ks náhradních těsnění ke každému ureteroskopu | ANO | ANO |
| Uzavíratelný sterilizační kontejner s úchyty pro aretaci nástroje, ke každému ureteroskopu | ANO | ANO |
| Záznamové zařízení: | 1 ks | Dicompass Gateway |
| Systém musí sloužit k ukládání snímků a krátkých videosekvencí do centrálního archivu nemocnice PACS (NIS) v režimu DICOM 3.0, vč. tvorby worklistů | ANO | ANO |
| Zařízení s medicínskou certifikací | ANO | ANO |
| Full-HD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerové hlavy | ANO | ANO |
| Ovládání přes dotykové rozhraní monitoru min. 20“ | ANO | ANO 22“ |
| Paměť min. 1 TB s možností rozšíření | ANO | ANO 1 TB |
| V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy | ANO | ANO |
| Obrazové výstupy: min, DVI | ANO | ANO 2x DP/1xHDMI/1xDVI |
| Obrazový vstup: min. HD-SDI | ANO | ANO 1x HD-SDI, 1x DVI |
| Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat) | ANO | ANO |
| Automatické odesílaní snímků do PACS | ANO | ANO |
| Záznam videa ve formátu Full-HD – 1080p MPEG4 | ANO | ANO |
| Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. Full-HD – 1080p, 16:9 JPEG / DICOM | ANO | ANO Full-HD – 1080p, 16:9 JPEG / DICOM |
| Možnost porovnávání záznamů / snímků | ANO | ANO |
| Možnost ovládání pomocí tlačítek kamerové hlavy, videolaparoskopu, endoskopu | ANO | ANO |
| Indikátor spuštěného nahrávání | ANO | ANO |
| Umístění v přístrojovém vozíku laparoskopické sestavy vč. dotykového monitoru pro ovládání | ANO | ANO |
| Součástí dodávky kabeláž pro napojení k video sestavě a připojení do nemocniční sítě | ANO | ANO |
| Softwarová licence s platností po dobu předpokládané životnosti věže | ANO | ANO |

| Přístrojový vozík: | 1 ks | Olympus WM-NP3 |
| --- | --- | --- |
| Izolační transformátor | ANO | ANO |
| Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor | ANO | ANO |
| Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů | ANO | ANO |
| 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná | ANO | ANO, všechny 4 kolečka bržděná |
| Zásuvka na klávesnici | ANO | ANO |
| Tyčový držák infuzních vaků součástí vozíku | ANO | ANO |
| Manipulační madla | ANO | ANO |
| Držák kamerové hlavy | ANO | ANO |
| Držák pro připevnění odpadní nádoby | ANO | ANO |
| Držák pedálu | ANO | ANO |
| Antistatická povrchová úprava | ANO | ANO |
| Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů | ANO | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO | ANO |

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..