Příloha č. 2\_15\_ zadávací dokumentace\_Technické podmínky

## Vyplněná příloha č. 2\_15 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

**Název části veřejné zakázky: Elektrický zvedák pacienta**

Část veřejné zakázky: 15

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 5 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. zvedací technika. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná se o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7 ks Elektrických zvedáků pacienta**  zařízení se stabilní konstrukcí pro snadnou manipulaci a přemístění imobilního pacienta | | | |
| **Specifikace** | **Splněno ANO / NE** | **Reálná hodnota** | **Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)** |
| Závěs se 4 bodovým uchycením na rameno. | ANO | ANO | Návod k použití str. 6, popis výrobku, pozice 13 |
| Nosnost min. 200 kg. | ANO | SWL 227  kg | Návod k použití str. 27, Technická specifikace |
| Možnost zvedání pacienta ze země. | ANO | ANO | Návod k použití str. 15 |
| Pohon zdvihu elektrickým akumulátorem (baterií). | ANO | ANO | Návod k použití str. 27, Technická specifikace, baterie 24V, 4Ah, |
| Ruční ovladač. | ANO | ANO | Návod k použití str. 7 |
| Tlačítko nouzového zastavení pohybu ramene. | ANO | ANO | Návod k použití str. 8, stop tlačítko, nouzové spouštění |
| Světelný indikátor stavu baterie. | ANO | ANO | Návod k použití str. 9, indikátor stavu baterie umístěný na držáku baterie |

* *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*

## Doplňující informace:

* + v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma - **ANO**
  + klasifikační třída zdravotnického přístroje **I.**
  + cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů) **2 250,-Kč bez DPH**
  + frekvence provádění BTK **1x ročně**
  + uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) **Nevyžaduje**

## Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající Wifi síť nemocnice je požadováno, aby Wifi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

**Kybernetická bezpečnost**

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (ONT) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.

# Digitálně podepsal

Ing. Xxx Ing. xxxx

xxxx Datum: 2023.05.23

# 09:21:01 +02'00'