| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Infuzní technika - ARO |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 30 ks lineárního dávkovače,18 ks infuzní pumpy,6 ks dokovací stanice a 1 ks monitorovací centrály pro oddělení ARO v nemocnici v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže *Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  | Space Plus |
| Výrobce přístroje |  | B.Braun Melsungen AG |
| Technické požadavky monitorovací centrály: |  |  |
| Počítač typu All-In-One s min.uhlopříčkou obrazovky 23,9“, minimálně 16GB DDR4 a výkonem CPU minimálně 20.000 bodů v PassMark | ANO | ANO |
| Switch datové sítě pro zajištění konektivity dokovacích (pracovních) stanic s centrálou s minimální rychlostí 1Gb na port s možností připojení SFP+ 10Gb | ANO | ANO |
| Licence minimálně pro 12 lůžek (s možností viditelnosti až 2 ks pracovních stanic u lůžka) | ANO | ANO |
| Software zobrazující stav všech infuzních přístrojů na oddělení | ANO | ANO |
| Zobrazení alarmu infuzní techniky | ANO | ANO |
| Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas, čas do konce podání infuze | ANO | ANO |
| Prostředí včetně všech funkcí v českém jazyce | ANO | ANO |
| Držák monitoru na stěnu nebo stůl | ANO | ANO |
| Kompletní instalace monitoringu infuzní techniky bude součástí dodávky | ANO | ANO |
| Identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením závažnosti | ANO | ANO |
| Technické požadavky lineárního dávkovače: |  |  |
| Napájení 100 – 240 V,50 – 60 Hz nebo integrovaným akumulátorem (výdrž alespoň 13 hodin při rychlosti dávkování nejméně 25 ml/h) | ANO | ANO |
| Hmotnost méně než 2 kg včetně akumulátoru | ANO | ANO |
| Ochrana proti stříkající vodě (alespoň IP 44) | ANO | ANO |
| Přesnost dávkování ± 2% dle IEC 60601-2-24 | ANO | ANO |
| Automatická kontrola správnosti vložené stříkačky Použitelné stříkačky velikosti 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | ANO | ANO |
| Rychlost dávkování 0,1 až 1800 ml/h | ANO | ANO |
| Nastavitelný cílový objem 0,1 až 9999 ml | ANO | ANO |
| Nastavitelná cílová doba dávkování 00 h 01 min – 99 h 59 min 59 s | ANO | ANO |
| Režim KVO s více rychlostmi dle rychlosti dávkování | ANO | ANO |
| Historie provozu přístroje přístup pouze pomocí hesla | ANO | ANO |
| Provoz přístroje viditelný na samostatných indikátorech a displeji přístroje | ANO | ANO |
| Propojení až tří přístrojů do jednoho celku a přenositelné pomocí držadla integrovaného na každém přístroji bez nutnosti připojení jiného příslušenství | ANO | ANO |
| Přístroje je možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice | ANO | ANO |
| Automatický pohon stříkačky s ochranou proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně stříkačky pomocí integrované brzdy pístu | ANO | ANO |
| Automatické přizpůsobení jasu displeje intenzitě okolního osvětlení | ANO | ANO |
| Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin | ANO | ANO |
| Při vypnutí se založenou stříkačkou se pumpa přepne do režimu stand-by/pohotovostního režimu bez ztráty dat. Není přípustné plné vypnutí přístroje. | ANO | ANO |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min 5“ (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích) | ANO | ANO |
| Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen) | ANO | ANO |
| Funkce uzamčení dotykového displeje | ANO | ANO |
| Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle ISO 26825, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus | ANO | ANO |
| Vícebarevné kódování léčiv | ANO | ANO |
| Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času | ANO | ANO |
| Rozsah okluzního tlaku od 0,1 do 1,2 baru v devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce | ANO | ANO |
| Manuální i automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze | ANO | ANO |
| Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí | ANO | ANO |
| V případě alarmu jsou na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku | ANO | ANO |
| Vzdálené nahrávání knihovny léků, nastavení přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování (TCI, párování přístrojů pro předání dávkování…) | ANO | ANO |
| V případě ztráty konektivity jsou všechna přenášená pacientská data zálohována po 24 hodin | ANO | ANO |
| Integrovaná Wifi v přístroji | ANO | ANO |
| Technické požadavky infuzní pumpy: |  |  |
| Napájení 100 – 240 V, 50 – 60 Hz nebo integrovaným akumulátorem (výdrž alespoň 11 hodin při rychlosti dávkování nejméně 100 ml/h) | ANO | ANO |
| Hmotnost méně než 2 kg včetně akumulátoru | ANO | ANO |
| Ochrana proti stříkající vodě (alespoň IP 44) | ANO | ANO |
| Přesnost dávkování ± 3 % dle IEC 60601-2-24 | ANO | ANO |
| Rychlost dávkování 0,1 až 1200 ml/h | ANO | ANO |
| Nastavitelný cílový objem 0,1 až 9999 ml | ANO | ANO |
| Nastavitelná cílová doba dávkování 00 h 01 min 00 s – 99 h 59 min 59 s | ANO | ANO |
| Režim KVO s více rychlostmi dle rychlosti dávkování | ANO | ANO |
| Historie provozu přístroje přístup pouze pomocí hesla | ANO | ANO |
| Provoz přístroje viditelný na samostatných indikátorech a displeji přístroje | ANO | ANO |
| Propojení až tří přístrojů do jednoho celku a přenositelné pomocí držadla integrovaného na každém přístroji bez nutnosti připojení jiného příslušenství | ANO | ANO |
| Přístroje je možné umístit na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice | ANO | ANO |
| Ochrana proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně infuzního setu (ochrana pomocí bezpečnostní svorky přístroje a bezpečnostní svorky infuzního setu) | ANO | ANO |
| Použití dedikovaných bezftalátových infuzních setů se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin | ANO | ANO |
| Použití různých infúzních setů v pumpě: - Set pro běžnou infúzi, bezpečnostní set - Sety pro podávání transfúze (nezbytná certifikace pumpy), enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků | ANO | ANO |
| Automatické přizpůsobení jasu displeje intenzitě okolního osvětlení | ANO | ANO |
| Režim stand-by s nastavitelnou dobou od 1 minuty do 24 hodin | ANO | ANO |
| Při vypnutí se založeným setem se pumpa přepne do režimu stand-by/pohotovostního režimu bez ztráty dat. Není přípustné plné vypnutí přístroje. | ANO | ANO |
| Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min 5“ (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích) | ANO | ANO |
| Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen) | ANO | ANO |
| Detekce vzduchových bublin, detekce kumulovaného vzduchu v infuzní lince (s nastavitelnou citlivostí) | ANO | ANO |
| Funkce uzamčení dotykového displeje | ANO | ANO |
| Peristaltika kryta gumovou membránou pro ochranu proti zatečení | ANO | ANO |
| Vícebarevné kódování léčiv | ANO | ANO |
| Knihovna léků s kompletními parametry (název, kategorie, pacientské profily, barevné rozlišení dle ISO 26825, nastavitelný okluzní tlak pro jednotlivé léky, soft a hard limity pro rychlost, dávku, bolus | ANO | ANO |
| Výpočet dávky v mg, µg, ng, IU, mmol v závislosti na hmotnosti (ploše těla dle DuBois) a času | ANO | ANO |
| Rozsah okluzního tlaku od 0,067 do 1,1 baru v devíti stupních s aktuální hodnotou viditelnou na provozní obrazovce | ANO | ANO |
| Manuální í automatické podání bolusu, systém odbourání bolusu v případě okluze | ANO | ANO |
| Akustické hlášení v případě alarmu s nastavitelnou hlasitostí | ANO | ANO |
| V případě alarmu jsou na displeji vždy zobrazovány informace o podávaném léku | ANO | ANO |
| Vzdálené nahrávání knihovny léků, nastavení přístroje, použitelný spotřební materiál, software a speciální režimy dávkování (TCI, párování přístrojů pro předání dávkování…) | ANO | ANO |
| V případě ztráty konektivity jsou všechna přenášená pacientská data zálohována po 24 hodin | ANO | ANO |
| Interval pravidelné odborné údržby podle zákona 375/2022 Sb. minimálně 2 roky (viditelné v menu přístroje s připomínkou) | ANO | ANO |
| Integrovaná Wifi v přístroj | ANO | ANO |
| Vzdálená monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí | ANO | ANO |
| Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu | ANO | ANO |
| Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi | ANO | ANO |
| V rámci dodávky ke každému přístroji bude napájecí šňůra, madlo, mechanismus pro upevnění na infuzní stojan a euro lištu | ANO | ANO |
| Technické požadavky dokovací stanice: |  |  |
| Minimálně 8 pozic pro připojení lineárních dávkovačů a infuzních pump | ANO | ANO |
| Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti (jištěno akumulátorem pro provoz v případě výpadku napájení po dobu alespoň 4 hodin) | ANO | ANO |
| Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici | ANO | ANO |
| Port pro napájení přístroje je bez správně vloženého přístroje odpojen od napětí | ANO | ANO |
| Zajištění datové komunikace pomocí modulu připojeného k dok. stanici | ANO | ANO |
| Dokovací stanice musí napájet všechny připojené zařízení | ANO | ANO |
| Možnost uchycení dokovací stanice na infuzní stojan i euro lištu | ANO | ANO |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ANO | ANO |